重庆市生态环境局两江新区分局

受理建设项目环评信息公告表

渝环（两江）字〔2024〕39号

重庆市生态环境局两江新区分局于2024年3月6日受理以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。环境影响报告表公示期为2024年3月6日—2024年3月12日（5个工作日）。环评文件全本查询方式：可通过下表文本链接查看。反馈意见受理方式为电子邮箱：cqhbljfj@163.com，传真：023-63411355，通讯地址：重庆市渝北区渝兴广场B5座7楼，邮编：401147。
	序号
	项目 

名称
	建设
地点
	建设
单位
	环境影响

评价机构
	环评
类别
	受理
日期

	39
	金山医院（普通部）医疗综合楼（呼吸科C臂手术室）
[image: image1.emf]4-金山医院（普通部）医疗综合楼（呼吸科C臂手术室）-公示版.pdf


	重庆市两江新区金渝大道50号金山医院普通部3层A区内镜中心
	重庆医科大学附属第一医院
	重庆宏伟环保工程有限公司
	报告表
	2024年3月6日


_1234567890/4-��ɽҽԺ����ͨ����ҽ���ۺ�¥��������C�������ң�-��ʾ��.pdf


目 录
表 1 项目基本情况 .............................................................................................1


表 2 放射源 ....................................................................................................... 12


表 3 非密封放射性物质 ...................................................................................12


表 4 射线装置 ................................................................................................... 13


表 5 废弃物（重点是放射性废弃物） .......................................................... 13


表 6 评价依据 ................................................................................................... 14


表 7 保护目标与评价标准 ...............................................................................16


表 8 环境质量和辐射现状 ...............................................................................22


表 9 项目工程分析与源项 ...............................................................................25


表 10 辐射安全与防护 .....................................................................................38


表 11 环境影响分析 ......................................................................................... 48


表 12 辐射安全管理 .........................................................................................64


表 13 结论及建议 .............................................................................................76


附图 ...............................................................................................错误！未定义书签。











1


表 1 项目基本情况


建设项目名称 金山医院（普通部）医疗综合楼（呼吸科 C臂手术室）


建设单位 重庆医科大学附属第一医院


法人代表 罗勇 联系人 李晋如 联系电话 159*****525


注册地址 重庆市渝中区袁家岗友谊路 1号


项目建设地点 重庆市两江新区金渝大道 50号金山医院普通部 3层 A区内镜中心


立项审批部门 两江新区经济运行局
批准文号/
批准代码


2110-500112-04-01-458495


建设项目总投资


（万元）
600 项目环保投资


（万元）
20 投资比例（环保


投资/总投资）
3.3%


项目性质 新建 改建 扩建 其他 建筑面积（m2）


应


用


类


型


放射源
□销售 □I类 □II 类 □III 类 □IV 类 □V类


□使用 □I类（医疗使用） □II 类 □III 类 □IV 类 □V类


非密封放


射性物质


□生产 □制备 PET用放射性药物


□销售 /


□使用 □乙 □丙


射线装置


□生产 □II 类 □III 类


□销售 □II 类 □III 类


使用 II类 III 类


其他 无


1.1 医院概况


重庆医科大学附属第一医院于 1957 年由原上海第一医学院（现复旦大学上海医学


院）部分专家西迁来渝创建，是集医疗、教学、科研、预防、保健及涉外医疗于一体的


三级甲等综合性教学医院，以学科门类齐全、技术实力雄厚、专科特色突出、服务能力


出众享誉西南。医院以院本部为核心，以第一分院、金山院区、青杠老年护养中心为三


大特色院区，在同质化管理与差异化发展战略下，形成了特色鲜明、功能互补的发展格


局。重庆医科大学附属第一医院金山医院（以下简称“金山医院”）是重庆医科大学附


属第一医院按照国家三级甲等医院标准，全额独资建设的集医疗、康复、预防、保健、


涉外、教学为一体的直属分院。







2


项目基本情况 续表 1


金山医院位于重庆市两江新区金渝大道 50号，占地面积 239亩，总建筑面积近 12


万平方米，主要建筑有普通部和 VIP 部。金山医院床位 638张，开设普内科（内分泌内


科、心血管内科、消化内科、肾脏内科、血液内科、呼吸内科）、神经内科、感染科、


普外科（肝胆外科、胃肠外科、内分泌乳腺外科、血管外科）、骨科、泌尿外科、神经


外科、皮肤科、医疗美容科、康复医学科、中西医结合科、心理卫生中心、妇科、产科、


生殖医学科、肿瘤科、健康体检部、急诊医学科、重症医学科、麻醉科、医学检验科、


药学部、超声科、医学影像科、输血科、内镜中心、病理科等 35个临床医技科室。由


重庆医科大学附属第一医院派遣骨干医师组成的医疗团队，常驻金山医院，以其精湛的


医疗技术、卓越的护理服务，为广大市民、港澳台同胞、外籍人士提供优质、高效、便


捷的医疗和健康管理。


金山医院包括主要由 2栋楼组成，即普通部（原环评时名称为“普通部医疗综合楼”，


现医院称为“普通部”）和 VIP部，相距约 100m。普通部地下 2层，地上 18层，-2F


主要为车库；-1F主要为放射科、车库等；地上 1~4F为裙楼，主要为门诊部、手术室；


5~18F为塔楼，主要为住院部。


1.2 任务由来


为满足群众日益提高的就医需求和医院呼吸科发展的需要，为呼吸科手术患者提供


更好的医疗服务，重庆医科大学附属第一医院拟在金山医院普通部 3层 A区内镜中心建


设“金山医院（普通部）医疗综合楼（呼吸科 C臂手术室）”，建设内容：将原呼吸内


镜室 3改建为呼吸科 C臂手术室（包括 C形臂机房及操作室），拟在 C形臂机房配置 1


台 C形臂 X射线机开展呼吸科综合介入手术。根据“关于发布《射线装置分类》的公


告”（原环境保护部和国家卫生和计划生育委员会公告 2017年第 66号），“血管造影


用 X射线装置”属于Ⅱ类射线装置，血管造影用 X射线装置包括用于心血管介入术、外


周血管介入术、神经介入室等的 X射线装置，以及含具备数字减影（DSA）血管造影功


能的设备。本项目拟配置 C形臂开展呼吸科综合介入手术，因此，本项目呼吸科 C臂


手术室拟配置的 C形臂 X射线机属于Ⅱ类射线装置。


射线装置使用时将会对周围环境产生一定的电离辐射影响，根据《中华人民共和国


环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》


等相关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》







3


项目基本情况 续表 1


（生态环境部令第 16号）的“五十五 核与辐射 172核技术利用建设项目”可知，使用Ⅱ


类射线装置的项目环境影响评价文件形式为编制环境影响报告表。


重庆医科大学附属第一医院委托重庆宏伟环保工程有限公司开展该项目的环境影


响评价工作，评价单位在进行现场踏勘及收集有关资料的基础之上，并按照《辐射环境


保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）


的要求，编制完成了《金山医院（普通部）医疗综合楼（呼吸科 C臂手术室）环境影响


报告表》。


1.3 项目概况


1.3.1 改建场所现状


拟建呼吸科 C臂手术室现状为普通部 3层 A区内镜中心原呼吸内镜室 3，该房间目


前实际功能为呼吸科办公室及库房，其西侧、南侧为临空玻璃窗，东侧邻呼吸内镜室 2，


北侧为手术室电梯及前室。


1.3.2 项目建设内容及规模


本项目建设内容为对金山医院普通部 3层A区内镜中心原呼吸内镜室 3改改建为呼


吸科 C形臂手术室，手术室包括 C形臂机房及其操作室，本项目总建筑面积约 49m2。


拟在 C形臂机房配置 1台 C形臂 X射线机开展呼吸科综合介入手术。该台 C形臂 X射


线机属于Ⅱ类射线装置，单管头，最大管电压为 125kV，最大管电流为 250mA。


本项目总投资为 600万元，其中环保投资约 20万元。施工期预计 2个月。


项目组成情况见下表 1-1。







4


项目基本情况 续表 1


表 1-1 项目组成一览表


分类 项目 具体内容 备注


主体工程


呼吸科 C
形臂机房


手术室位于普通部 3层 A区内镜中心西南角，C形臂


机房最小内空尺寸约 7.3m×4.9m，有效使用面积约 35.8m2。


机房内空高约 5.2m，吊顶后净空高度约 3.0m，其机房的有


效使用面积约 35.8m2。


原呼吸内镜室 3
增加隔墙、门


洞、窗洞


设备
拟购一台 C形臂 X射线机，单管头，最大管电压为


125kV，最大管电流为 250mA。 拟购


辅助工程 辅助用房 操作室。 改建原内镜室 3


公用工程


给水 依托院内供水管网。 依托


排水


实行雨污分流。依托医院雨水管网及污水管网；雨水排


入市政雨水管网；医疗废水经医院污水处理站处理后排入


市政污水管网。


依托


供电 依托院内供配电系统。 依托


通风


依托机房原送排风系统。依托吊顶面原有 1个新风口、


1个排风口。排风管道依托该层原排风系统，接入通风排


风井，最终引至楼顶排放。


改建


环保工程


废水处


理措施


项目产生的废水依托医院的污水管网收集至位于医院


污水处理站（设计处理能力为800m3/d）处理达标后接入市


政污水管网。


依托


废气处


理措施


机房依托该房间原新风、排风系统，机房吊顶面设置1
个送风口、1个排风口。风管穿顶部防护板在风管一侧包裹


“L”形，长80cm的3mmPb铅板作为防护补偿，排风管穿


北墙（离地高度4.6m，截面尺寸200mm×300mm）接入本


层风井，引至所在裙楼4楼顶排放。


依托现有送排


风系统


环保工程


固废处置


措施


生活垃圾收集后交市政环卫部门处理。


手术过程中产生废物及时打包、整备，经污物电梯运


至医院医疗废物暂存间暂存（约 20m2），再统一由有资质


单位处置。


不再使用的铅防护用品医院收集后妥善保存，做好记


录，交由有资质单位处置。C形臂 X射线机报废后高压球


管去功能化后交由物资回收单位处置。报废的阴极射线管


属于危险废物，交有资质的单位处置。


依托


辐射防护


拟采用硫酸钡板、混凝土、铅玻璃、铅防护门等屏蔽


材料作为C形臂机房屏蔽防护体，保证屏蔽体外周围剂量


当量率满足标准限值要求。


改建


拟按相关标准要求设置状态指示灯、门灯联锁、对讲


系统、自动闭门装置、防夹装置等，保证手术过程中C臂X
射线机安全运行。


/







5


项目基本情况 续表 1


1.3.3 机房辐射防护方案设计


本项目拟将金山医院普通部 3层A区内镜中心原呼吸内镜室 3一分为二改建为呼吸


科 C臂 X射线机机房及其操作室，机房屏蔽防护方案具体情况见表 1-2。
表 1-2 C形臂机房辐射防护方案


机房名称 方位 现状墙体 改建内容
改建后机房防护设计方


案


C形臂机


房


四周墙


体


西侧 /
原呼吸内镜室 3内部新增一


面轻钢龙骨+3mmPb硫酸钡


板墙


3mmPb硫酸钡板（轻钢


龙骨支撑）


南侧 玻璃窗
改建为轻钢龙骨+2mmPb硫
酸钡板


2mmPb硫酸钡板（轻钢


龙骨支撑）


北侧


西侧与风井相邻一


侧为 100mm混凝


土，东侧为 200mm
空心砖。


以原始墙体为支撑，增加


3mmPb硫酸钡板


西侧部分：100mm混凝


土+3mmPb硫酸钡板


东侧部分：200mm空心


砖+3mmPb硫酸钡板


东侧


北侧部分为 400mm
混凝土，南侧部分


为 200mm空心砖


以原始墙体为支撑，增加


3mmPb硫酸钡板


北侧部分：400mm混凝


土+3mmPb硫酸钡板


南侧部分：200mm空心


砖+3mmPb硫酸钡板


顶棚 120mm混凝土
依托现有顶棚，增加轻钢龙


骨+3mmPb硫酸钡板吊顶


120mm混凝土+3mmPb
硫酸钡板


地板 120mm混凝土
依托现有地板，增加 30mm
硫酸钡水泥


120mm混凝土+30mm
硫酸钡水泥


防护门和铅窗 北侧普通门


扩大现有北墙门洞


（1200mm×2100mm）、新建


西墙门洞


（900mm×2000mm）、窗洞


（1510mm×910mm）。


3mmPb


备注：混凝土密度 2.35g/cm3，硫酸钡水泥密度 3.2g/cm3，铅密度 11.3g/cm3。


1.3.4 设备配置


项目主要配套设施设备见表 1-3。







6


项目基本情况 续表 1


表 1-3 项目主要配套设施设备配置表


序号 名称 数量 用途 位置 备注


1
C臂 X射线机


（125kV，250mA）
1台 呼吸科综合介入手术 C形臂机房


单管头，Ⅱ
类射线装置


2 电源柜 1套 中 C臂配电


C形臂机房 C臂 X射线


机配套


3 高压发生柜 1套 高压装置


4 系统控制柜 1套 设备控制和数据传输


5 台车 1套 影像数据查看


6 操作台 1套 中 C设备操作 操作室


7 中心供氧装置 1套 患者供氧


C形臂机房
手术配套


设备


8 呼吸内镜 1套 手术配套用


9 除颤仪 1台 手术配套用


10 高压注射器 1台 手术配套用


11 吸痰器 1台 手术配套用


12 心电监护仪 1台 手术配套用


13 麻醉机 1套 手术配套用


14 导管、导丝耗材柜 1套 手术配套用


15 中心负压吸引 1套 手术配套用


1.3.4 劳动定员和工作制度


本项目放射工作人员拟在金山医院现有放射工作人员调配，暂配置放射工作人员 7


人，其中手术医生、影像医师各 2人，护士 2人，技师 1人。呼吸科现有放射工作人员


在普通部负一层介入室开展呼吸科综合介入手术，待本项目建成后，呼吸科介入手术将


在该手术室进行。工作人员年工作 250天，8小时工作制。呼吸科现有放射工作情况见


表 1-4。


表 1-4 本项目放射工作人员配置表


序号 姓名 性别 岗位
辐射防护与安全培训合格成绩


单


个人剂量计


编号


近一年个


人剂量


1 何** 男 手术医生 FS21SH0101562 03960419 0.12


2 李** 男 手术医生 FS22CQ0100236 03960572 0.17


3 朱** 男 技师 自主考核 03960089 0.53


4 左** 女 护士 FS22CQ0100244 03960464 0.10


5 李** 女 影像医师 自主考核 03960051 1.58


6 左** 男 影像技师 FS20CQ0100554 03960123 0.57


7 蒋** 女 手术护士 FS22CQ0100215 03960539 0.04







7


项目基本情况 续表 1


1.3.5 工作负荷


根据医院提供的资料，拟在呼吸科 C 臂手术室开展各类呼吸科各类综合介入手术


500台，包括移动式三维 C形臂（CB-CT）引导下胸部肿瘤经皮穿刺活检术（约 100台）、


CB-CT联合径向超声引导下经支气管镜外周肺活检或肺消融术（约 100台）、C形臂引


导下经皮支气管动脉栓塞术（约 300台）等。


1.4 项目外环境概况


本项目选址于重庆市两江新区金渝大道 50号金山医院普通部 3层 A区内镜中心西


南角，属于普通部裙楼范围。普通部东北侧为医院广场，约 35m为金渝大道；东南侧为


医院地面停车场，约 56m为龙健路；西南侧为绿化带，约 100m为医院 VIP 部；西北侧


100m范围内均为医院绿化带。项目所在楼外环境关系见表 1-5，医院平面布置图见附图


2。


表 1-5 项目所在楼周围外环境关系一览表


序号 外环境名称 方位
最近水平距


离（m）
高差（m） 环境特征


1
医院广场


东北侧
紧邻 与普通部 1F地面齐平 医院广场


金渝大道 约 35m 与普通部 1F地面齐平 城市主干道


2
医院地面停车场


东南侧
紧邻 与普通部 1F地面齐平 停车场


龙健路 约 56m 与普通部 1F地面齐平 城市次干道


3
医院绿化


西南侧


紧邻 与普通部 1F地面齐平 绿化景观


VIP部 约 100m 高于普通部 1F地面 5m 医院用房，3F/-1F，主


要为住院部


4 医院绿化 西北侧 紧邻 与普通部 1F地面齐平 绿化景观


根据评价范围图可知，本项目辐射工作场所周围 50m范围内包括院内医疗用房、停


车场、绿化等，因此，项目周边保护目标主要为该医院从事本项目放射诊疗项目的放射


工作人员及周围活动的公众成员。


1.5项目选址可行性分析


本项目选址于金山医院普通部 3层 A区内镜中心西南侧，位于该层一端。机房西侧


为操作室，南侧墙体外临空，东侧为呼吸内镜室 2、呼吸内镜室 1，北侧为手术室电梯


及前室、过道，西北侧为卫生间、库房及污物电梯，东北侧为过道、洗消中心，楼上为


手术室清洗间，楼下为工程部办公室及消防控制室。项目用房所在位于内镜中心西南角，


用房组成单一，且相对独立，除医务人员和手术患者外，周围无其他公众长时间停留。







8


项目基本情况 续表 1


医院考虑了保守的防护方案，对周围环境影响甚微。此外，根据现状监测结果，场


址的辐射环境质量状况良好，有利于项目的建设。


1.6项目建设背景


1.6.1项目用房的环保手续情况


重庆医科大学附属第一医院北部新区医疗中心项目（即金山医院）已经由重庆市环


境科学研究院进行了环境影响评价，编制了《重庆医科大学附属第一医院北部新区医疗


中心环境影响报告书》，并取得了原重庆市环保局经济技术开发区分局的批准书：渝（经


开）环评审[2006]2号。


该项目于 2013 年完成竣工验收，并取得了《排污许可证》（编号为：


12500000450405726W001U，见附件 2），有效期至 2028年 7月 5日。


1.6.2 现有核技术利用情况及现有辐射环境问题


（1）现有核技术利用项目及辐射安全许可情况


根据《辐射安全许可证》（渝环辐证〔00176〕，有效期至 2027年 10月 23日），


重庆医科大学附属第一医院开展的核技术利用项目包括使用 III、V类放射源；使用Ⅱ类、


Ⅲ类射线装置；生产、使用非密封放射性物质，乙级非密封放射性物质工作场所。


金山医院院区开展的核技术利用项目包括使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置，目前正在使用


的射线装置共 12台，包括 1台Ⅱ类射线装置和 11台Ⅲ类射线装置，均在许可范围内。


金山医院现有许可射线装置见表 1-6所示。


此外，金山医院拟在 VIP部增加 1台 CT模拟定位机、1台直线加速器、1台 DSA，


均已开展环境影响评价，设备尚未安装，具体见表 1-7。







9


项目基本情况 续表 1


表 1-6 医院现有射线装置情况一览表


序号
射线装置名


称


分


类
工作场所 上证使用情况


1 C形臂 Ⅲ 金山医院手术室（手术间 2） 已上证，在用


2 DSA Ⅱ 金山医院放射科（普通部负 1楼 L107房间） 已上证，在用


3 64排 CT Ⅲ 金山医院放射科（普通部负 1楼 L122房间） 已上证，在用


4 DR Ⅲ 金山医院放射科（普通部负 1楼 L105房间）
已上证，停用，设备


封存


5 胃肠机 Ⅲ 金山医院放射科（普通部负 1楼 L119房间） 已上证，在用


6 DR Ⅲ 金山医院体检中心（普通部 4楼 B408房间） 已上证，在用


7 DR Ⅲ 金山医院体检中心（普通部 4楼 B431房间） 已上证，在用


8 骨密度 Ⅲ 金山医院体检中心（普通部 4楼 B440房间） 已上证，在用


9 车载 DR机 Ⅲ 金山医院停车场（车牌号：渝 A71561） 已上证，在用


10
X射线计算


机体层摄影


设备


Ⅲ 金山医院放射科（普通部负 1楼 L128房间） 已上证，在用


11 方舱 CT Ⅲ 金山院区普通部综合楼一层发热门诊方舱
CT 已上证，在用


12 乳腺 DR Ⅲ 金山院区普通部综合楼负一层放射科 L127
室


已上证，在用


表 1-7 拟购已环评射线装置情况一览表


序号
装置


名称
型号 环评情况 分类 工作场所


设备使


用情况


1 CT模拟


定位机
待定


备案号为：
202350090400000052 Ⅲ VIP部负一层 CT模


拟定位机机房
拟购


2 DSA 待定
渝（两江）环准〔2023〕


103号
Ⅱ


普通部负一楼西南


侧 DSA 机房
拟购


3 医用直线


加速器
待定


渝（两江）环准〔2023〕
129号 Ⅱ


普通部负一楼南侧


直线加速器机房
拟购


（2）辐射管理情况


根据调查，重庆医科大学附属第一医院（含金山医院）现有放射工作人员均参加了


辐射安全与防护培训，并考核合格，做到持证上岗；所有放射工作人员均佩戴了个人剂


量计，每3个月将个人剂量计交有资质单位进行检测，并建立了个人职业健康档案，此


外，医院每年均进行了应急演练。根据2022年年度个人剂量监测结果，重庆医科大学附


属第一医院2023年度监测人数共计311人，其2023年外照射个人剂量均小于5mSv的年剂


量管理目标值，其中本项目7名放射工作人员2023年个人剂量监测结果为0.04～


1.58mSv。







10


项目基本情况 续表 1


金山医院已按照要求每年对现有核技术利用项目进行监测，根据医院提供的资料，


各放射工作场所监测结果满足评价标准要求。


金山医院为重庆医科大学附属第一医院特色院区，辐射安全管理工作由重庆医科大


学附属第一医院统筹，重庆医科大学附属第一医院成立有辐射防护管理机构，制定了相


应的管理制度和应急预案，并张贴上墙；重庆医科大学附属第一医院辐射防护管理机构


中已包含金山医院相关人员。本项目建成后将执行重庆医科大学附属第一医院的相关制


度，并增加呼吸科手术室相关管理制度。


（3）小结


根据上述调查，医院核技术利用项目环保手续完善，医院核技术利用项目运行至今，


无辐射安全事故发生，无辐射环保投诉和环保遗留问题，运行总体良好，满足辐射环境


管理的要求。


1.7依托关系及可行性


项目与医院的依托可行性分析见表 1-8所示。


表 1-8 项目依托可行性分析


依托工程 依托情况 依托可行性分析 结论


主体工程
建筑主体依


托


拟将原呼吸内镜室 3改建为呼吸科 C 形臂机房及操作室。该区


域属于呼吸科用房范围，改建手术室便于统一管理，不影响医院整


体的布局。因此，项目主体建筑依托可行。


可行


辅助工程 辅助用房


本项目位于普通部 3层 A区内镜中心，患者从内镜中心等候大


厅进入本项目机房，依托内镜中心等候大厅登记台、候诊区域等可


行。


可行


公用工程


供电、供水


等公用工程


依托


医院已建成运营多年，院内有完善的供电电网、供水管网、排


水管网等，本项目可以依托。


改建房间设置有新风、排风系统，新建机房可依托。


可行


环保工程


废水排放、


固废处理依


托


医院在普通部西北侧建设有医疗废物暂存间，医疗废物暂存间


面积约 20m2，已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）
要求进行防渗、防腐、硬化处理，设置有紫外线灯消毒；本项目医


疗废物较少，医疗废物储存间能暂存本项目医疗废物。因此，项目


依托可行。


医院生活垃圾交环卫部门收运处置。


医院现有污水处理站，设计处理能力 800m3/d，医院废水经处


理达标后排入市政污水管网。本项目的建设不新增劳动定员、门诊


等人数，年产生的废水量少。本项目产生的废水为一般医疗废水，


污水处理站采用“一级强化+消毒”工艺，能够满足对本项目废水的


处理需求，且根据污水处理站监测报告可知，医院目前处理水量约


410m3/d，仍有剩余处理能力，污水可达标排放。故项目依托可行。


可行







11


项目基本情况 续表 1


续表 1-8 项目依托可行性分析


依托工程 依托情况 依托可行性分析 结论


劳动定员 工作人员


项目所有放射工作人员均在重庆医科大学附属第一医院总劳动定


员中，本项目拟配置放射工作人员取得辐射防护与安全培训合格成


绩单或自主培训，具备一定的呼吸科手术经验。待本项目建成后，


参与本项目呼吸科综合介入手术放射工作按照使用Ⅱ类射线装置


放射工作人员管理，2 名自主培训放射工作人员取得辐射安全与防


护考核合格成绩单，方可上岗。


可行


管理
管理机构和


制度


重庆医科大学附属第一医院成立有辐射环境管理机构，制定有包括


直线加速器在内的相应管理制度，本项目建成后依托现有辐射管理


体系，依托可行。


可行


由上表可知，本项目依托拟建辅助工程、现有公用工程、环保工程、人员、辐射环


境管理等是可行的。







12


表 2 放射源


序号 核素名称
总活度（Bq）/


活度（Bq）×枚数
类别 活动种类 用途 使用场所 贮存方式与地点 备注


本项目不涉及。


注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）


表 3 非密封放射性物质


序


号
核素名称 理化性质


活动


种类


实际日最大操


作量（Bq）
日等效最大


操作量（Bq）
年最大用量


（Bq）
用途 操作方式


使用


场所


贮存方式


与地点


本项目不涉及。


注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）。







13


表 4 射线装置


（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器


序号 名称 类别 数量 型号
加速


粒子
最大能量（MeV）


额定电流（mA）/
剂量率（Gy/h）


用途 工作场所 备注


本项目不涉及。


（二）X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途


序号 名称 类别 数量 型号
最大管电压


（kV）
最大管电流


（mA）
用途 工作场所 备注


1
移动式C形臂X射


线机
Ⅱ类 1台 待定 125 250 呼吸科综合介入手术


金山医院普通部 3
层 A区内镜中心呼


吸科 C形臂机房


拟购


以下空白


（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源


序号 名称 类别 数量 型号
最大管电


压（kV）
最大靶电流


（mA）
中子强度


（n/s）
用途 工作场所


氚靶情况


备注
活度（Bq） 贮存方式 数量


本项目不涉及。


表 5 废弃物（重点是放射性废弃物）


名称 状态 核素名称 活度 月排放量 年排放总量 排放口浓度 暂存情况 最终去向


本项目无放射性废弃物产生。


注：1、常规废弃物排放浓度，对于液态单位为 mg/l，固态为 mg/kg，气态为 mg/m3；年排放总量用 kg。
2、含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或 Bq/kg或 Bq/m3）和活度（Bq）。







14


表 6 评价依据


法规


文件


（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年 1月 1日施行修订版；


（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年 12月 29日施行修订版；


（3）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年 10月 1日施行；


（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年 9月 1日施行


修订版；


（5）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第 682号，


2017年 10月 1日施行修订版；


（6）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，中华人民共和国国务


院令第 449号，2005年 12月 21日施行，中华人民共和国国务院令第 709号，


2019年 3月 2日修订实施；


（7）《医疗废物管理条例》，中华人民共和国国务院令第 380号；


（8）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，国家环境保护总局


令第 31号，2021年 1月 4日修订实施；


（9）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，中华人民共和国


环境保护部令第 18号，2011年 5月 1日施行；


（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，中华人民共和国生态环


境部令第 16号，2021年 1月 1日施行；


（11）《国家危险废物名录（2021年版）》，中华人民共和国生态环境部


令第 15号，2021年 1月 1日起施行；


（12）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，中华人民共和国国家发


展和改革委员会令第 7号；


（13）关于发布《射线装置分类》的公告，环境保护部和国家卫生和计划


生育委员会公告 2017年第 66号，2017年 12月 5日施行；


（14）《重庆市环境保护条例》，2022年 11月 1日修订发布实施；


（15）《重庆市辐射污染防治办法》渝府令〔2020〕338号，自 2021年 1


月 1日起施行。







15


续表 6 评价依据


技术


标准


（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；


（2）《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件


的内容和格式》（HJ10.1-2016）；


（3）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）；


（4）《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）；


（5）《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）；


（6）《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》


（GBZ2.1-2019）；


（7）《医用 X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS76-2020）；


（8）《职业性外照射急性放射病诊断》（GBZ104-2017）。


其他


（1）环境影响评价委托书，附件 2；


（2）医院排污许可证，附件 3；


（3）医院《辐射安全许可证》，附件 4；


（4）《监测报告》（渝泓环（监）[2023]1218号），附件 5；


（5）医院现有辐射管理制度，附件 6；


（6）NCRP147号报告《Structural shielding Design for Medical X-ray Imaging


Facilities》；


（7） ICRP33 号报告《Protection Against Ionizing Radiation from External


Sources Used in Medicine》；


（8）《辐射防护导论》；


（9）医院提供的防护方案等其他资料。







16


表 7 保护目标与评价标准


7.1 评价范围


按照《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格


式》（HJ10.1-2016）的相关规定，并结合该项目射线装置为能量流污染的特征，根据能


量流的传播与距离相关的特性，确定以该项目 C形臂机房边界外 50m区域以及机房楼


上、楼下对应区域作为辐射环境的评价范围。


7.2 环境保护目标


（1）项目所在楼周围环境


本项目位于金山医院普通部 3层 A区内镜中心西南角，属于普通部裙楼西南角。


普通部作为医院医疗综合楼，地下 2层，地上 18层，-2F主要为车库；-1F主要为


放射科、车库等；地上 1~4F为裙楼，A区主要为输液大厅、消毒供应室、住院部大厅、


内镜中心、重症医学科、麻醉科手术室等；5~18F为塔楼，主要为各科室住院病房。


（2）本项目环境保护目标


本项目呼吸科手术室 C形臂机房位于金山医院普通部 3层内镜中心西南角，机房西


侧邻操作室，南侧墙体外临空，东侧邻呼吸内镜室 2，之外为呼吸内镜室 1，北侧为手


术室电梯及前室、过道，西北侧为卫生间、库房及污物电梯，东北侧为过道、洗消中心，


楼上为手术室清洗间，之上为手术间设备层。楼下为工程部办公室及消防控制室。


本项目 C形臂机房周围 50m评价范围内环境敏感目标统计情况见表 7-1。







17


续表 7 保护目标与评价标准


表 7-1 项目 C形臂机房周围环境敏感目标表


序


号


环境保护


目标名称
方位


与 C形臂机房


的水平距离
高差 敏感目标特性


影响人群类


型


影响


因素


1 操作室 西 紧邻 同层
本项目放射工作人员，约


2人。


放射工作人


员


电离


辐射


2


手术室电梯 9及
前室


北


紧邻 同层 院内工作人员，约 1人。 公众成员


过道 紧邻 同层 过道短暂停留，约 1人。 公众成员


膀胱镜室、阴道


镜室、宫腔镜室
约 5~26m 同层


内镜中心其他工作人员，


约 10人。
公众成员


骨科康复、诊室 约 38~50m 同层 骨科诊室，约 30人 公众成员


3 卫生间、库房及


污物电梯
西北 约 2~10m 同层


内镜中心流动人员，约 5
人。


公众成员


4


过道、洗消中心


1、2


东北


约 6~26m 同层
内镜中心其他工作人员，


约 10人。
公众成员


消防室、电梯 8、
复苏室、学习室、


麻醉评估室、电


梯厅


约 11~50m 同层
胃肠镜、腔镜室工作人


员，电梯 1-6，约 50人。
公众成员


5
呼吸内镜室 1、2


东
约 0~16m 同层


呼吸科其他检查室，约 10
人。


公众成员


重症医学科病房 约 39~50m 同层 重症医学科用房，约 5人 公众成员


6


手术室清洗间


楼上


/ +5.2m
（4F） 手术室用房，约 5人 公众成员


手术设备层 / +8m 主要为手术室净化设备


的场所，约 1人 公众成员


普通部塔楼 5-8F
病房等


/ 5-8F 胸外科、妇科、骨科住院


病房，约 400人 公众成员


7


工程部办公室、


消防控制室
楼下


/ -5.2m 院内工作人员，约 5人 公众成员


放射科、车库 / -1F、-2F 放射科DSA配套用房等、


车库
公众成员


备注：-表示低于项目 C 形臂机房地面，+表示高于 C形臂机房用房地面，高差均为本项目用房地


板与各建筑地面距离。







18


续表 7 保护目标与评价标准


评价标准引用


（1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）


本标准适用于实践和干预中人员所受电离辐射照射的防护和实践中源的安全。


4.3.2 剂量限制和潜在照射危险限制


B1 剂量限值


B1.1.1.1 应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值：


a）由审管部门决定的连续 5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），


20mSv；


b）任何一年中的有效剂量，50mSv；


B1.2 公众照射


实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不超过下述限值：


a）年有效剂量，1mSv。


（2）《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）


本标准适用于 X射线影像诊断和介入放射学。


6.1 X射线设备机房布局


6.1.1 应合理设置 X射线设备、机房的门、窗和管线口位置，应尽量避免有用线


束直接照射门、窗、管线口和工作人员操作位。


6.1.2 X射线设备机房（照射室）的设置应充分考虑邻室（含楼上和楼下）及周


围场所的人员防护与安全。


6.1.3 每台固定使用的 X射线设备应设有单独的机房，机房应满足使用设备的布


局要求；每台牙椅独立设置诊室的，诊室内可设置固定的口内牙片机，供该设备使用，


诊室的屏蔽和布局应满足口内牙片机房防护要求。


6.1.5 除床旁摄影设备、便携式 X射线设备和车载式诊断 X射线设备外，对新建、


改建和扩建项目和技术改造、技术引进项目的 X射线设备机房，其最小有效使用面积、


最小单边长度应符合表 2（即下表 7-2）的规定。







19


续表 7 保护目标与评价标准


表 7-2 X射线设备机房（照射室）使用面积及单边长度


设备类型
机房内最小有效使用面积 d


m2
机房内最小单边长度 e


m2


单管头 X射线设备 b


（含 C形臂，乳腺 CBCT） 20 3.5


b 单管头、双管头或多管头 X射线机的每个管球各安装在 1个房间内。


d 机房内有效使用面积指机房内可划出的最大矩形的面积。


e 机房内单边长度指机房内有效使用面积的最小边长。


6.2 X射线设备机房屏蔽


6.2.1 不同类型 X射线设备（不含床旁摄影设备和便携式 X射线设备）机房的屏


蔽防护应不小于表 3（本报告表 7-3）要求。


表 7-3 不同类型射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求


机房类
有用线束方向铅当量


（mm Pb）
非有用线束方向铅当


量（mm Pb）


C形臂 X射线设备机房 2.0 2.0


6.2.3 机房的门和窗关闭时应满足表 3（即本报告表 7-3）的要求。


6.3 X射线设备机房屏蔽体外剂量水平


6.3.1 机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求：


a）具有透视功能的 X 射线设备在透视条件下检测时，周围剂量当量率应不大于


2.5μSv/h；测量时，X射线机连续出束时间应大于仪器响应时间。


c）具有短时、高剂量率曝光的摄影程序（如 DR、CR、屏片摄影）机房外的周围


剂量当量率应不大于 25μSv/h，当超过时应进行机房外人员的年有效剂量评估，应不大


于 0.25mSv。


6.4.3 机房应设置动力通风装置，并保持良好的通风。


6.5 X射线设备工作场所防护用品及防护设施配置要求


6.5.1 每台 X射线设备根据工作内容，现场应配备不少于表 4（即本报告表 7-4）


基本种类要求的工作人员、受检者防护用品与辅助防护设施，其数量应满足开展工作


需要，对陪检者应至少配备铅橡胶防护衣。







20


续表 7 保护目标与评价标准


表 7-4 个人防护用品和辅助防护设施配置要求


放射检查


类型


工作人员 受检者


个人防护用品 辅助防护设施 个人防护用品
辅助防护设


施


介入放射


性操作


铅橡胶围裙、铅橡胶


颈套、铅防护眼镜、


介入防护手套


选配：铅橡胶帽子


铅悬挂防护屏/铅防


护吊帘、床侧防护帘/
床侧防护屏


选配：移动铅防护屏


风


铅橡胶性腺防护围


裙（方形）或方巾、


铅橡胶颈套


选配：铅橡胶帽子


—


注 1：“—”表示不作要求。


注 2：各类个人防护用品和辅助防护设施，指防电离辐射的用品和设施。鼓励使用非铅材料防护


用品，特别是非铅介入防护手套。


6.5.3 除介入防护手套外，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不小于


0.25mmPb；介入防护手套铅当量应不小于 0.025mmPb；甲状腺、性腺防护用品铅当量


应不小于 0.5mmPb；移动铅防护屏风铅当量应不小于 2mmPb。


6.5.4 应为儿童的 X射线检查配备保护相应组织和器官的防护用品，防护用品和


辅助防护设施的铅当量应不小于 0.5mmPb。


6.5.5 个人防护用品不使用时，应妥善存放，不应折叠放置，以防止断裂。


附录 B


B.1 检测条件 X 射线设备机房防护检测条件和散射模体应按表 B.1 的要求。表


B.1 中备注 1：介入放射学设备按透视条件进行检测。


B.2 关注点检测的位置要求


B.2.1 距墙体、门、窗表面 30cm；顶棚上方（楼上）距顶棚地面 100cm，机房地


面下方（楼下）距楼下地面 170cm。


（3）《工作场所有害因素职业接触限值 第 1部分：化学有害因素》（GBZ2.1 -2019）


工作场所空气中化学因素的职业接触限值为：


臭氧最高容许浓度（MAC）接触限值：0.3mg/m3；


氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的时间加权平均容许浓度（PC-TWA）接触限值：


5mg/m3。


（4）评价标准及相关参数值


根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）要求，放射工作


人员年有效剂量不超过20mSv，公众成员年有效剂量不超过1mSv。


根据建设单位提供的资料（见支撑性材料附件1），医院取GB18871-2002中工作放







21


续表 7 保护目标与评价标准


射人员年有效剂量限值的四分之一即5mSv/a作为放射工作人员的年有效剂量管理目标


值；取其公众年有效剂量限值的十分之一即0.1mSv/a作为公众成员的年有效剂量管理目


标值，满足GB18871-2002要求。


综上所述，确定本项目的评价要求见表 7-5所示。


表 7-5 评价标准汇总表


年剂量限值要求
执行依据


分类 年有效剂量限值 年有效剂量管理目标值


放射工作人员 20mSv/a 5mSv/a GB18871-2002
及医院管理要求公众成员 1mSv/a 0.1mSv/a


环境剂量控制 执行依据


透视时 C形臂机房外


30cm处，楼上距顶棚


地面 100cm处、地板


下方（楼下）距离下


层地面 1.7m处


具有透视功能的 X射线设备在透视条件下检测时，


周围剂量当量率应不大于 2.5μSv/h。


《放射诊断放射防护


要求》（GBZ130-2020）摄影时 C形臂机房外


30cm处，楼上距顶棚


地面 100cm处、地板


下方（楼下）距离下


层地面 1.7m处


具有短时、高剂量率曝光的摄影程序（如屏片摄影）


机房外的周围剂量率应不大于 25μSv/h，当超过时应


进行机房外人员的年有效剂量评估，应不大于


0.25mSv。


机房面积控制


执行依据
设备名称


机房内最小有效使用面积


（m2）


机房内最小单边长度


（m）


C形臂 X射线机 20 3.5 《放射诊断放射防护


要求》（GBZ130-2020）
注：本项目 C形臂 X射线机为单管头。







22


表 8 环境质量和辐射现状


8.1 项目地理和场所位置


本项目地理位置位于重庆市两江新区金渝大道 50号，地理位置图见附图 1；本项目


场所位于金山医院门诊住院综合楼三楼内镜中心，本项目拟建辐射场所位置见附图 3所


示。


8.2 环境质量和辐射现状


为掌握本项目所在位置的辐射环境背景水平，医院委托重庆泓天环境监测有限公司


于 2023年 12月 28日对拟建金山医院（普通部）医疗综合楼（呼吸内镜室移动式 C形


臂所在地的环境辐射剂量率进行了监测，监测报告编号为：渝泓环（监）[2023]号 1218


号（见支撑性材料附件 4）。


8.2.1 监测因子


环境γ辐射剂量率。


8.2.2 监测方案


（1）监测方法和依据


监测方法和依据见表 8-1。


表 8-1 监测方法和依据


监测项目 监测方法 监测依据


环境γ辐射剂量率 仪器法 《环境γ辐射剂量率测定技术规范》（HJ1157-2021）


（2）监测点位布置


监测点位合理性分析：根据监测布点情况，监测点位包含了 C形臂机房拟建址、周


围环境保护目标。监测点位布置全面，监测结果能反映本项目所在地及周围环境保护目


标的辐射环境背景水平。因此，项目监测布点合理。


监测点位布点示意图见图 8-1，监测点位情况如表 8-3所示。







23


续表 8 环境质量和辐射现状


备注：△为环境γ辐射剂量率监测点位，监测高度距地面 1.0m，该项目位于重庆市两江


新区金渝大道 50号金山医院门诊部 3楼内镜中心。


图 8-1 监测布点示意图


（3）测定方式


测定方式为即时测量，即用监测仪器直接测量出点位上的对应监测因子的监测结


果。


8.2.3 质量保证措施


（1）监测仪器


监测由有资质的单位重庆泓天环境监测有限公司进行，监测仪器在检定有效期内使


用，监测仪器及检定情况见表 8-2。


表 8-2 监测仪器及检定情况


仪器名称及型号 仪器编号 测量范围
计量检定/校准证书


编号
有效期至


校准因


子


环境级 X、γ辐射巡检


仪
RGM5200 10nSv/h~100μSv/h 2023110704836 2024.11.26 1.06


（2）监测人员及报告审核制度


监测单位具备所监测项目的资质；合理布设监测点位；监测方法采用国家有关部门


颁布的标准；监测人员经过培训后上岗，监测仪器每年送剂量部门检定合格后在有效期


内使用；每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常；监测时由专业人员按操作规







24


续表 8 环境质量和辐射现状


程操作仪器，获取足够的数据量，并做好记录；监测报告严格实行三级审核制度，经过


校验、审核、审定，最后由授权签字人签发。


8.2.4 监测结果


监测结果统计见表 8-3。


表 8-3 项目所在区域辐射环境监测结果统计


监测点位 监测点位描述
环境辐射剂量率


（Gy/h）
环境辐射剂量率


（nGy/h）
△1 呼吸内镜室（3）（拟建机房） 0.106 106
△2 项目东侧呼吸内镜室（2） 0.105 105
△3 项目北侧过道 0.110 110
△4 呼吸内镜设备间（拟建操作室） 0.102 102
△5 项目楼下工程部办公室 0.090 90
△6 项目楼下消防控制室 0.089 89
△7 项目楼上手术室清洗间 0.080 80


由上表监测统计结果可知，本项目所在位置环境γ剂量率的监测值在 80nGy/h～


106nGy/h 之间（未扣除宇宙射线的响应值）。根据《2022年重庆市辐射环境质量报告


书》（简本），累积剂量测得的γ辐射空气吸收剂量率全市点位年均值范围为


78.0~119nGy/h，平均值 94.5nGy/h（均未扣除宇宙射线响应值）相比较，项目所在地的


环境γ辐射剂量率监测值在重庆市环境γ辐射空气吸收剂量率正常涨落范围内。







25


表 9 项目工程分析与源项


9.1 工程设备及施工期污染工序及污染物产生情况


项目施工期主要为利用以钢方管框架龙骨支撑增加固定硫酸钡板作为西侧、南侧防


护墙，东侧、北侧以原始墙体为基础增加硫酸钡板，顶棚离地 3.4m增加硫酸钡板吊顶，


地板增加硫酸钡水泥。C形臂 X射线机设备安装、通风管道利旧等，项目在医院普通部


内部建设，不新增用地。硫酸钡防护板材安装时，应注意施工方式，保证各屏蔽体有效


衔接，避免各屏蔽体之间有屏蔽漏洞。本项目工程量小，施工期主要污染物分析如下：


（1）废气


施工期的大气污染源主要为施工扬尘。


少量出渣装卸、建筑材料（钢材等）的现场搬运及堆放等施工活动产生扬尘。


（2）废水


施工期废水主要为工人生活污水和施工废水。


（3）噪声


施工过程中的噪声主要是各种施工机械、设备产生的噪声。


（4）固体废弃物


主要为装修过程产生的建筑垃圾和包装废物，以及施工人员产生的生活垃圾，产生


很少。


9.2 运行期污染工序及污染物产生情况


9.2.1 工作原理及产污环节


（1）设备组成及工作方式


本项目拟购移动式 C形臂 X射线机，由“C”臂、操作台、台车、手术床、机柜组成，


其中“C”臂还包括了 X射线发生装置、X射线影像系统（平板探测器）、移动式 C形臂


机架、束光器等部件。


本项目拟购 C形臂 X射线机拟在内镜中心呼吸科 C形臂机房中部使用，台车（图


像显示屏）在机房内可移动查看、控制台位于操作室，机柜安装在机房角落。设备采用


平板探测器（FD）技术成像：FD技术可以即时采集到患者图像，对图像进行后期处理，


轻松保存和传送图像。


工作方式：C形臂 X射线机是在医学影像系统的监视引导下工作。C形臂下方安装


X射线发生装置（球管），上方安装平板探测器，C形臂以固定点为轴心，顺时针或者







26


续表 9 项目工程分析与源项


逆时针或者侧向旋转，一般球管主射线方向朝向顶棚出束。在呼吸科综合介入手术过


程中，介入手术医生须在手术床旁或操作室内利用 X射线导视下进行操作。本项目 C


形臂 X射线机示例照片见图 9-1。


图 9-1 C形臂 X射线机照片（示例）


（2）工作原理


①X射线产生及成像原理


C形臂属于 X射线装置。X射线的装置主要由 X射线管和高压电源组成，X射线


管由安装在真空玻璃壳中的阴极和阳极组成。X射线管结构见图 9-2，X射线管的阴极


是钨制灯丝，它装在聚焦杯中，当灯丝通电加热时，电子就“蒸发”出来，而聚焦杯


使这些电子聚集成束，直接向嵌在金属阳极中的靶体射击。靶体一般采用高原子序数


的难熔金属制成。高电压加在 X射线管的两极之间，使电子在射到靶体之前被加速达


到很高的速度，这些高速电子到达靶面为靶体所突然阻挡从而产生 X射线。


成像装置是用来采集透过人体的 X射线信号的，由于人体各部组织、器官密度不


同，对 X射线的衰减程度各不一样，成像装置根据接收到的不同信号，通过荧光屏或


平板探测器、计算机、摄像机（对影像增器的图像进行一系列扫描，再经过模/数-数/


模转换）等方式进行成像。


主射线方向


台车







27


续表 9 项目工程分析与源项


图 9-2 典型 X射线管结构图


②C形臂 X射线机工作原理


利用C形臂X射线机开展呼吸科综合介入的基本原理是将注入造影剂前后通过人体


血液吸收后的X线信号进行成像，分别经影像增强器后，再用高分辨率的电视摄像管扫


描，将图像分割成许多的小方格，做成矩阵化，形成由小方格中的像素所组成的视频


图像，经对数增幅和模/数转换为不同数值的数字，形成数字图像并分别存储起来，然


后输入电子计算机处理并将两幅图像的数字信息相减，获得的不同数值的差值信号，


再经对比度增强和数/模转换成普通的模拟信号，获得了去除骨骼、肌肉和其他软组织，


只留下单纯血管影像的剪影图像，通过显示器显示出来。通过处理的图像，使血管的


影像更为清晰，在进行呼吸科综合介入手术时更为安全，具体应用场景见表9.2-3。


C形臂X射线机开展呼吸科综合介入工作原理见图9-3。



http://www.baidu.com/s?wd=%E6%91%84%E5%83%8F%E7%AE%A1&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao

http://www.baidu.com/s?wd=%E5%9B%BE%E5%83%8F%E5%88%86%E5%89%B2&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao

http://www.baidu.com/s?wd=%E6%95%B0%E5%AD%97%E5%9B%BE%E5%83%8F&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao

http://www.baidu.com/s?wd=%E7%94%B5%E5%AD%90%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao

http://www.baidu.com/s?wd=%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%BA%A6&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao

http://www.baidu.com/s?wd=%E4%BB%8B%E5%85%A5%E6%89%8B%E6%9C%AF&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao





28


续表 9 项目工程分析与源项


图 9-3 C形臂 X射线机开展呼吸科综合介入工作原理示意图


（3）操作流程


本项目呼吸科手术室拟开展移动式三维 C形臂（CB-CT）引导下胸部肿瘤经皮穿


刺活检术、移动式三维 C形臂（CB-CT）联合径向超声引导下经支气管镜外周肺活检


或肺消融术、C形臂引导下经皮支气管动脉栓塞术等，各项综合介入手术流程及产污节


点分析见表 9.2-1至 9.2-3、图 9.2-1至 9.2-3。







29


续表 9 项目工程分析与源项


表 9.2-1 移动式三维 C形臂（CB-CT）引导下胸部肿瘤经皮穿刺活检术主要流程


手术类型及手术


人员组成
手术主要操作内容


是否利用C形臂曝


光，使用 C形臂模


式


是否同室操作 X
射线机


移动式三维 C形


臂（CB-CT）引导


下胸部肿瘤经皮


穿刺活检术，手术


医生 1人，护士 1
人


选择


穿刺


点


术前根据其他影像设备先行


定位，在避开骨骼、血管、


气管等重要解剖结构的前提


下，利用 C形臂透视模式引


导，选择最短穿刺路径。


透视曝光时间约
1min


否，工作人员全


部退出机房，在


操作室内完成曝


光


穿刺


局部麻醉，常规消毒铺无菌


巾，用 1%~2%利多卡因溶液


逐层浸润麻醉，根据患者反


应、麻醉效果及进针深度，


适时调整麻醉剂量。


/ /


调整


方向


根据术前影像资料定位，先


将穿刺针穿刺至壁层胸膜外


进行局部麻醉，再将穿刺针


置于肺组织内，利用 C形臂


透视模式确认。如进针路径


正确，则可将穿刺针直接穿


刺到病灶。如穿刺第一针位


置不佳，可保留此针不变，


将其作为引导参考点进行第


二针穿刺。全程一般需要三


次引导完成。


透视曝光时间约


1-3min，采集 1-3
次。


否，工作人员全


部退出机房，在


操作室内完成曝


光


取标


本


需根据病灶的性质来选择活


检取材的部位，病灶体积较


大时，应避开中央缺血坏死


区域；空洞性病变应在实性


组织部位取材。


/ /


观察


并发


症


穿刺结束后观察是否有出血


及气胸等并发症发生，利用C
形臂透视观察。


透视曝光时间约
1min


否，工作人员全


部退出机房，操


作室内完成曝光







30


续表 9 项目工程分析与源项


表 9.2-2 移动式三维 C形臂（CB-CT）联合径向超声引导下经支气管镜


外周肺活检或肺消融术主要流程


手术类型及


手术人员组


成


手术主要操作内容


是否利用 C形


臂曝光，使用 C
形臂模式


是否同室操作X射


线机


移动式三维


C形臂


（CB-CT）
联合径向超


声引导下经


支气管镜外


周肺活检或


肺消融术手


术，医生 1
人，护士 1
人


定位
患者平卧，应用 CB-CT透视模式


确认病灶部位


透视，曝光时间


约 1min


否，工作人员全部


退出机房，在操作


室内完成曝光


穿刺


将 R-EBUS探头沿气管镜活检通


道送至目标病变部位，探及异常回


声区后，固定支气管镜，应用 C
形臂在相应位置进行透视确定位


置。


透视，曝光时间


约 1min


否，工作人员全部


退出机房，在操作


室内完成曝光


调整


方向


撤出超声探头，测量探头与标记处


的长度。按此距离沿原路送入活检


钳或冷冻探头后，应用 C形臂在


相应位置进行透视确定活检钳到


达病变部位进行活检。重复该动作


2-3 次。


透视曝光时间


约 1-5min，采


集 1-3次。


是，部分工作人员


在机房内同室操作


取标


本


操作结束后，退出气管镜。应用 C
形臂在相应位置进行透视确定活


检部位是否存在气胸。


透视，曝光时间


约 1min


否，工作人员全部


退出机房，在操作


室内完成曝光


表 9.2-3 C形臂引导下经皮支气管动脉栓塞术主要流程


手术类型及


手术人员组


成


手术主要操作内容


是否利用 C形臂


曝光，使用 C形


臂模式


是否同室操作 X
射线机


C形臂引导


下经皮支气


管动脉栓塞


术，手术医


生 2人，护


士 1人


局麻
患者取平卧位，常规消毒、铺巾，


1%利多卡因局麻后
/ /


穿刺
采用改良 seldinger穿刺法穿刺股


动脉，置入 4F导管鞘；
/ /


造影


根据术前的影像学资料选择合适


的造影导管，寻找支气动脉或非支


气管动脉体循环动脉等责任血管


的开口，注入对比剂造影明确责任


血管及相关病灶；利用 C臂透视


剪影、间断透视曝光约 10min。


透视曝光时间约


3-5min 。 采 集


15-20次。


是，部分工作人


员在机房内同室


操作


再次确


认病灶


选用微导管在微导丝配合下超选


择至责任血管远端，再次造影确定


病灶，利用 C臂透视确认。


透视曝光时间约


1-3min 。 采 集


10-15次。


是，部分工作人


员在机房内同室


操作


注射栓


塞剂


选择直径止血材料在全程利用 C
臂透视监测下缓慢脉冲式团注，当


血流速度明显减慢或停滞则提示


栓塞饱和。栓塞至责任血管远端染


色消、近端呈“残根状”。


透视曝光时间约


3-5min。采集次


15-20次。


是，部分工作人


员在机房内同室


操作


包扎止


血


栓塞结束后拔出血管鞘，穿刺点压


迫 20min，绷带加压包扎，髋关节


制动 24h。
/ /







31


续表 9 项目工程分析与源项


综上，利用移动式三维 C形臂开展呼吸科介入手术应用场景多样，对于移动式三


维 C 形臂（CB-CT）联合径向超声引导下经支气管镜外周肺活检或肺消融术手术、C


形臂引导下经皮支气管动脉栓塞术存在同室操作的情况。根据手术需要，选择透视或


者摄影模式，为更清楚地了解病人情况时会有连续同室曝光，并采用连续脉冲透视，


此时介入手术医生位于铅悬挂防护屏（或铅防护吊帘）、床侧防护帘（或床侧防护屏）


等辅助防护设施后，并身着铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜、介入防护手套等


个人防护用品在机房内对病人进行直接的介入手术操作。实际操作过程中，根据手术


情况，减影模式下手术医生也可能在机房内，曝光时医护人员位于移动铅屏风后。无


论哪种工作模式，医生在机房内身着铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜、介入防


护手套等个人防护用品。


利用 C形臂 X射线机开展呼吸科综合介入手术主要流程及产污环节见下图 9-5所


示。


图 9-5 利用 C形臂开展呼吸科综合介入手术主要流程及产污环节







32


续表 9 项目工程分析与源项


（4）污染因子


（1）X射线


C形臂运行过程中污染物主要为 X 射线，X射线随机器的开、关而产生和消失，


即仅在设备开机并处于出束状态时才会发出 X射线。根据 X射线装置的工作原理可知，


电子枪产生的电子经过加速后，高能电子束与靶物质相互作用时将产生轫致辐射，即 X


射线，其最大能量为电子束的最大能量。


（2）其他


运行过程不产生放射性废水、废气和放射性固体废物。


运行时，空气在 X射线的作用下电离产生少量的氮氧化物（NOx）和臭氧（O3）。


由上述分析可知，C形臂 X射线机在运行过程中污染因子主要为 X射线，以及少


量的氮氧化物和臭氧，其中以 X射线为评价重点。


（5）工作负荷


根据医院提供的资料，拟开展移动式三维 C形臂（CB-CT）引导下胸部肿瘤经皮


穿刺活检术、移动式三维 C形臂（CB-CT）联合径向超声引导下经支气管镜外周肺活


检或肺消融术、C形臂引导下经皮支气管动脉栓塞术等 3类手术，工作负荷见表 9-1。







33


续表 9 项目工程分析与源项


表 9-1 手术工作负荷表


透视


手术类别
工作人员


及数量


年开展工


作量


单台手术


透视曝光


时间


年透视曝光时间


同室操作曝


光时间（h）
隔室操作曝


光时间（h）
合计


（h）


移动式三维 C形臂


（CB-CT）联合径向超声


引导下经支气管镜外周


肺活检或肺消融术手术


医生 1人，


护士 1人 100台 3-5min 0 8.3 8.3


移动式三维 C形臂


（CB-CT）联合径向超声


引导下经支气管镜外周


肺活检或肺消融术


医生 1人，


护士 1人 100台 4-8min 8.3 5 13.3


C形臂引导下经皮支气管


动脉栓塞术


手术医生 2
人，护士 1


人


300台 7-13min 65.0 0 65.0


小计 约 86.6h


采集


手术类别
年开展工


作量


单次采集


时间


单台手术


采集次数


单台手术


最大采集


时间


（min）


年采集时间


同室操


作曝光


时间


（min）


隔室操


作曝光


时间


（min）


合计


（min）


移动式三维 C形臂


（CB-CT）联合径向超声


引导下经支气管镜外周


肺活检或肺消融术手术


100台 5～30s 1-3次 1.5 0 1.5 1.5


移动式三维 C形臂


（CB-CT）联合径向超声


引导下经支气管镜外周


肺活检或肺消融术


100台 5～30s 1-3次 1.5 1.5 0 1.5


C形臂引导下经皮支气管


动脉栓塞术
300台 5～10s 40-55次 9.2 9.2 0 9.2


小计 12.2min，0.2h


总计（h） 86.8


9.3路径规划


医务人员通道：医务人员在 C形臂机房北侧进行更衣、刷手等准备工作，然后经


过道进入 C形臂机房内。


病人通道：病人通过内镜中心过道，经北侧铅门进入机房内，完成手术后原路返







34


续表 9 项目工程分析与源项


回。


污物通道：手术结束后，污物立即打包、整备，经北侧铅门、污物电梯转运至医


院医疗废物暂存间。


本项目人流物流路径走向示意图见下图9-5所示。


图 9-5 项目人流物流路径走向示意图


9.4 污染源项描述


（1）电离辐射


C形臂 X射线机电离辐射危害有关的环节主要为 X射线球管出束照射患者期间，


它产生的 X射线能量在零和曝光电压之间，为连续能谱分布，其穿透能力与 X射线管


的管电压和出口滤过有关。辐射场中的 X射线包括有用线束、漏射线和散射线。


①有用线束：直接由 X射线球管产生的电子通过打靶获得 X射线并通过辐射窗口


用来照射人体，形成诊断影像的射线。其射线能量、强度与 X射线管靶物质、管电压、


管电流有关。靶物质原子序数，加在 X射线管的管电压、管电流越高，光子束流越强。


由于本项目 X射线能量较低，不必考虑感生放射性问题。







35


续表 9 项目工程分析与源项


C形臂 X射线机具有自动照射量控制调节功能（AEC），采集时，如果受检者体


型偏瘦，功率自动降低，照射量减小；如果受检者体型较胖，功率自动增强，照射量


增大。为了防止球管烧毁并延长其使用寿命，实际使用时，管电压和管电流通常留有


约 30%裕量。根据医院资料提供资料，①在极端情况下，本项目 C形臂 X射线机透视


工况运行管电压为最大管电压，即，电流自动跟随电压，电流不大于 20mA；在极端情


况下，本项目 C形臂 X射线机采集工况运行管电压也为最大管电压，即 125kV，电流


自动跟随电压，电流不大于 200mA。②常用透视工况为 60～90kV/10～20mA，采集工


况为 60～90kV/50～200mA。


根据 ICRP33报告（第 55页图 2），不同过滤条件下离靶 1米处的 X射线发射率


如下图 9-6所示。


图 9-6 不同过滤材质在恒电位 X射线发生器在离靶 1米处的发射率


一般情况下 C形臂X射线机滤过板为 3mmAl，最大管电压和常用最大电压距靶 1m


处有用线束的发射率见表 9-2。
表 9-2 最大电压和常用最大电压距靶 1m处有用线束的发射率


序号 电压 距靶 1m处有用线束的发射率


1 最大管电压 125kV 9.8mGy·m2/mA•min


2 常用最大管电压 90kV 5.3mGy·m2/mA•min







36


续表 9 项目工程分析与源项


②漏射线：由 X射线管发射的透过 X射线管组装体的射线。根据 NCRP147号报


告第 138页 C.2可知，C形臂 X射线机的漏射线剂量率很小，泄漏辐射距焦点 1m处，


在任一 100cm2区域内的平均空气比释动能不超过 1mGy/h。


③散射线：由有用线束及漏射线在各种散射体（限束装置、受检者、射线接收装


置及检查床、墙壁等）上散射产生的射线。一次散射或多次散射，其强度与 X射线能


量、X射线机的输出量、散射体性质、散射角度、面积和距离等有关。


（2）废气


X射线与空气作用，可以使气体分子或原子电离、激发，产生臭氧和氮氧化物，影


响室内空气质量。臭氧和氮氧化物是一种对人体健康有害的气体。


（3）固废


介入手术产生废一次性医疗用品、器械等主要为感染性（代码 841-001-01）和损伤


性废物（代码 841-002-01），属于《国家危险废物名录》中 HW01医疗废物。医院在 C


形臂机房内拟设置感染性和损伤性废物收集桶，并粘贴标志。手术结束后，立即将医


疗废物打包、整备，转运至医院医疗废物暂存间，再统一由资质单位处理。


C形臂 X射线机在运行时均采用实时成像系统，不洗片，无废片、废液产生。项


目产生生活垃圾依托院内生活垃圾暂存间暂存交环卫部门处理。项目配置多套铅橡胶


衣、帽子等防护用品，在使用一定年限后屏蔽能力减弱，不再使用的铅防护用品，医


院收集后妥善保存，做好记录，交由有资质单位处理。C形臂 X射线机报废后高压球


管去功能化后交由物资回收单位处置，报废的阴极射线管属于《国家危险废物名录》


中 HW49其他废物（危废代码“900-044-49”），作为危险废物交有资质的单位处置。


（4）废水


本项目运行产生的少量医疗废水及医护人员的生活污水进入医院污水处理站统一


处理，达标后排入市政污水管网。


9.5 主要污染物产生及预计排放情况汇总


综上所述，本项目运营期主要污染物产生及预计排放情况汇总见下表所示。







37


续表9 项目工程分析和源项


表 9-3 污染因子一览表


工作场所 影响因素 主要污染因子 产排量


C形臂机


房


电离辐射 X射线


距靶 1m处有用线束的发射率：125kV下不大于


9.8mGy•m2/mA•min，90kV不大于 5.3mGy• m2/mA•min；
漏射线距焦点 1m处平均空气比释动能率不超过 1mGy/h


废气 O3、NOx 少量（机械排风）


固废


医疗废物
少量（手术结束后，立即将医疗废物打包、整备，转运


至医院医疗废物暂存间，再统一由资质单位处理）


生活垃圾 少量（交环卫部门处置）


废铅防护用品
少量（医院收集后妥善保存，做好记录，交有资质单位


处理）


报废的 C形臂


X射线机


1 台（C 形臂 X 射线机报废后高压球管去功能化后交由


物资回收单位处置。报废的阴极射线管属于危险废物，


交有资质的单位处置）


废水
生活污水、医


疗废水等


少量（排入医院污水处理站处理达标后接入市政污水管


网）







38


表 10 辐射安全与防护


10.1 项目布局和分区


10.1.1 布局合理性


本项目 C形臂 X射线机固定在位于 3层 A 区内镜中心西南角 C形臂机房使用，


机房南侧临空；北侧为手术室电梯及前室、过道；西侧邻操作室；东侧邻呼吸内镜室


2，之外为呼吸内镜室 1。机房楼上为手术室清洗间，之上为手术间设备层。楼下为工


程部办公室及消防控制室。本项目 C形臂 X射线机辅助设备简单，不需要设置单独的


设备间，污物可利用该层污梯运出，辅助用房满足本项目手术需求。本项目用房作为


呼吸科专用手术室，与呼吸科其他检查室相邻，方便患者统一管理。项目 C形臂机房


配套设置专用操作室相邻于机房西侧布置，并在操作室与机房之间设置一扇防护门和


一扇观察窗，防护门便于介入手术时医务人员进出 C形臂机房，观察窗便于观察介入


手术情况。


综上，机房和设备的布局考虑到了周围场所的安全，利于介入手术放射诊疗的辐


射防护管理与安全控制，符合有关法规标准与辐射防护安全要求。从辐射防护与环境


保护角度，项目的平面布局合理。


10.1.2 机房建设尺寸


按照《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）规定，机房的有效使用面积为


机房内可划出的最大矩形的面积，机房内最小单边长度为机房内有效使用面积的最小


边长。因此，本项目C形臂机房的有效使用面积和最小单边长度见表10-1和附图6。
表10-1 机房尺寸建设情况表


机房名称


设计情况 标准要求
是否满足


要求机房内最小单


边长度，m
机房内有效使


用面积，m2
机房内最小单


边长度，m
机房内最小有效


使用面积，m2


C形臂机房 4.9 35.8 ≥3.5 ≥20 满足


从表10-1可知，本项目C形臂机房有效使用面积及最小单边长度均满足《放射


诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）要求。







39


续表 10 辐射安全与防护


10.1.3 工作场所分区


《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）规定：控制区是在辐射


工作场所划分的一区域，在这种区域内需要或可能需要采取专门的防护手段或安全措


施，以便控制正常工作条件下的正常照射或防止污染扩散并预防潜在照射或限制潜在照


射的范围；监督区是未被确定为控制区，通常不需要采取专门的防护手段或安全措施，


但需要经常对职业照射条件进行监督和评价的区域。


根据上述要求，医院拟对项目工作场所进行分区管理，将各工作场所划为控制区和


监督区，具体划分见图 10-1及表 10-2。


表 10-2 本项目控制区、监督区划分表


控制区范围 监督区范围


C臂 X射线机机房 操作室、前室、过道、呼吸内镜室 2、机房楼上、楼下对应区域。


图 10-1 项目分区布置示意图


医院严格限制无关人员进出控制区，在正常诊疗的工作过程中，控制区内不得有无


关人员滞留，保障该区的辐射安全，拟设门灯联锁装置，控制区边界铅门拟设置电离辐


射警告标志。监督区进行日常的监测和评估。


本项目工作场所按照相关要求进行了分区，控制区、监督区互不交叉，分区合理。







40


续表 10 辐射安全与防护


10.2 辐射安全与防护措施


（1）设备固有措施


本项目拟购 C形臂 X射线机自身采取多种固有安全防护措施：


①拟购 C形臂 X射线机配置可调限束装置，使装置发射的线束照射面积尽量减小，


以减少泄漏辐射。透视曝光开关为常断式开关，并配备透视限时装置。C形臂 X射线机


具备工作人员在不变换操作位置情况下成功切换透视和采集功能的控制键。介入操作


中，设备控制台和机房内显示器上能显示当前受检者的辐射剂量测定指示和多次曝光剂


量记录。


②采用光谱过滤技术：在 X射线管头或平板探测器的窗口处设置合适铝过滤板，以


多消除软 X射线以及减少二次散射，优化有用 X射线谱。设备提供适应 C形臂 X射线


机不同应用时可以选用的各种形状与规格的准直器隔板和铝过滤板。平板探测器前面酌


情配置各种规格的滤线栅，减少散射影响。


③采用脉冲透视技术：在透视图像数字化基础上实现脉冲透视，改善图像清晰度；


并能明显地减少透视剂量。


④采用图像冻结技术：每次透视的最后一帧图像被暂存并保留于监视器上显示，即


称之为图像冻结（last image hold，LIH）。充分利用此方法可以明显缩短总透视时间，


达到减少不必要的照射。


⑤配备辅助防护设施：包括铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护帘、床侧防护屏


及移动铅屏风。


⑥应急开关：C形臂 X射线机设备上及控制台上设置急停开关，按下急停按钮，C


形臂 X射线机设备立即停止出束。


只有在所有安全防护装置正常的情况下，设备才能启动，同理，设备运行过程中，


如果按下任何一个急停开关，设备会立即停止运行。


（2）屏蔽防护措施


①根据医院提供资料，西墙为 3mmPb硫酸钡板，北墙、东墙均在原始墙体基础上


增加整体 3mmPb硫酸钡板，南墙为 2mmPb硫酸钡板。顶棚为 120mm混凝土+3mmPb


硫酸钡板，地板为 120mm 混凝土+30mm 硫酸钡水泥，防护门均为 3mmPb、观察窗为


3mmPb。根据后文核算，C形臂机房等效铅当量和机房外周围剂量当量率均能满足《放


射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）的要求。







41


续表 10 辐射安全与防护


②C形臂机房设置有2个防护门和1扇铅玻璃窗。操作室—机房的铅门为手动平开门，


拟设置自动闭门装置；患者等候过道—机房的铅门为电动推拉式门，拟设置防夹装置；


防护门、铅玻璃窗的生产和安装交有资质的厂家负责，观察窗窗套屏蔽能力与铅玻璃屏


蔽能力相当，机房防护门、观察窗与墙体之间采取足够的搭接宽度。此外，施工过程中


应保证硫酸钡板施工质量，穿墙穿线与墙体缝隙采用硫酸钡水泥封堵。


③穿墙管线口防护：


穿墙风管：排风管穿北墙（离地约 4.6m，截面尺寸 300mm×200mm）至该层风井；


送风管（离地约 4.6m，截面尺寸 400mm×160mm）穿机房北墙、穿机房西墙（离地约


4.6m，截面尺寸 200mm×120mm）至机房吊顶面新风风口、操作室吊顶面新风口。机


房顶部防护板位于离地 3.4m处，四面墙体防护板离地高 3.5m，风管穿顶部防护板在风


管一侧包裹“L”形大于 80cm长 3mmPb铅作为防护补偿。风管顶部补偿大样图见图 10-2。


图 10-2 穿墙风管大样图







42


续表 10 辐射安全与防护


穿墙电缆：机房与操作室电缆穿机房西墙顶部角落至操作室，穿孔直接5cm，施工


完成后周围缝隙采用硫酸钡水泥封堵。


（3）通风


依托现有送排风系统，C形臂机房设置机械排风系统，机房吊顶面设置 1个送风口、


1个排风口。排风管穿北墙，接入本层风井，引至裙楼 4楼顶排放。


（4）联锁系统


C形臂机房患者进出防护门、医护进出防护门均拟设置门灯联锁系统，灯箱上设置


“射线有害、灯亮勿入”指示灯亮，警示无关人员远离 C形臂机房区域。


（5）警示标识


拟在机房各防护门外设置电离辐射警告标志，并在患者等候过道张贴放射防护注意


事项。


（6）对讲、监控系统


拟在操作室与机房之间设置双向对讲系统，便于机房内放射工作人员与操作室内人


员沟通。机房与操作室之间设置观察窗，放射工作人员在控制室内便可清晰地观察到患


者的治疗情况，如发现患者不适、位置移动等异常情况，可及时采取紧急措施。


（7）辐射防护用品


根据建设单位提供的资料，本项目拟配备个人防护用品和辅助防护设施，具体见表


10-3。


表 10-3 本项目拟配置的个人防护用品和辅助防护设施情况表


使用


对象
个人防护用品 辅助防护设施


工作


人员


名称 铅当量
数量


（套）
名称 铅当量 数量（套）


铅橡胶围裙、帽


子、颈套
≥0.5mmPb 4


床侧防护帘/床侧


防护屏
≥0.5mmPb 1


铅防护眼镜 ≥0.25mmPb 4
铅悬挂防护屏/铅


防护吊帘
≥0.25mmPb 1


铅橡胶防护手套 ≥0.025mmPb 2 移动铅防护屏风 ≥2mmPb 1


患者


铅橡胶性腺防护


围裙（方形）或方


巾、铅橡胶颈套


≥0.5mmPb 1 / / /







43


续表 10 辐射安全与防护


备注：儿童个人防护用品，铅当量为 0.5mmPb。根据《职业性外照射个人监测规范》（GB128-2019），
建议在工作人员身体可能受到较大照射的部位佩戴局部剂量计（如头箍剂量计、腕部剂量计、指


环剂量计等）。


（8）管理


①医院在开展综合介入手术时，拟先制定最优化方案，在满足诊断前提下，选择合


理可行尽量低的射线参数、尽量短的曝光时间，减少放射工作人员和相关公众的受照射


时间。


②合理布置机房内急救及手术用辅助设备，机房内拟安装对讲装置机及视频监控。


本项目 C形臂 X射线机辐射安全联锁逻辑见图 10-4，只有在急停按钮复位、系统


自检正常的情况下，设备才能启动，同理，设备运行过程中，如果按下任何一个急停开


关，设备会立即停止运行，工作状态指示灯与防护门联锁。


图10-4 辐射安全联锁逻辑图


10.3 拟采取辐射安全与防护措施与相关要求的符合性分析


本项目拟采取的辐射安全与防护措施与《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）、


《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）等相关要求对比情况见表 10-4所示。







44


续表10 辐射安全与防护
表 10-4 项目拟采取的辐射安全与防护措施与相关标准要求对比分析表


标准号 标准要求 项目情况


GBZ130-
2020


5.1 一般要求


5.1.1 X 射线设备出线口上应安装限束系统（如限束器、光阑等）。


拟购买满足标准要求的设备。5.1.2 X射线管组件上应有清晰的焦点位置标示。


5.1.3 X 射线组件上应标明固有过滤，所有附加滤过片应标明其


材料和厚度。


5.2 透视用 X 射


线设备防护性能


的专用要求


5.2.1 C形臂 X射线设备的最小焦皮距应不小于 20cm，其余透视


用 X射线设备的最小焦皮距应不小于 30cm。


本项目拟购 C形臂 X 射线机的最小焦皮距为 38cm，满足


要求。


5.2.2 透视曝光开关应为常断式开关，并配有透视计时及限时报


警装置。


设备自带，透视曝光开关为常断式开关，并配有透视计时


及限时报警装置。


5.8 介入放射学、


近台同室操作（非


普通荧光屏透视）


用 X射线设备防


护性能的专用要


求


5.8.1 介入放射学、近台同室操作（非普通荧光屏透视）用 X射


线设备应满足其相应设备类型的防护性能专用要求。
拟购买的设备防护性能满足要求。


5.8.2 在机房内应具备工作人员在不变换操作位置情况下能成功


切换透视和摄影功能的控制键。


设备自带，设备具备工作人员在不变换操作位置情况下能


成功切换透视和摄影功能的脚踩控制键。


5.8.3 X射线设备应配备能阻止使用焦皮距小于 20cm的装置。 本项目拟购满足上述要求的 C形臂 X射线机。


5.8.4 介入操作中，设备控制台和机房内显示器上应能显示当前


受检者的辐射剂量测定指示和多次曝光剂量记录。


设备自带，设备控制台（台车）和机房内显示器上能显示


当前受检者的辐射剂量测定指示和多次曝光剂量记录。


6.1 X射线设备机


房布局


6.1.1应合理设置 X射线设备、机房的门、窗和管线口位置，应


尽量避免有用线束直接照射门、窗、管线口和工作人员操作位。


C形臂机房排风管穿西侧屏蔽墙，离地高度约为 4.6m，电


缆穿机房顶部角落 1次（穿墙电缆孔直径约 5cm）。C形


臂 X射线机主射线向上，上方设备自带平板探测器。


6.1.2 X 射线设备机房（照射室）的设置应充分考虑邻室（含楼


上和楼下）及周围场所的人员防护与安全。
设计已考虑邻室（含楼上）及周围场所的人员防护与安全。







45


GBZ130-
2020


6.1X射线设备机


房布局


6.1.3每台固定使用的 X射线设备应设有单独的机房，机房应满


足使用设备的布局要求。
C形臂机房为独立的机房，能满足使用设备的布局要求。


6.1.5除床旁摄影设备、便携式 X射线设备和车载式诊断 X射线


设备外，对新建、改建和扩建项目和技术改造、技术引进项目的


X射线设备机房，其最小有效使用面积、最小单边长度应符合表


2的规定。


C 形臂机房有效使用面积分别为 35.8m2，最小单边长为


4.9m，均满足标准要求。


6.2 X射线设备机


房屏蔽


6.2.1不同类型 X射线设备（不含床旁摄影设备和便携式 X射线


设备）机房的屏蔽防护应不低于表 3的规定。


根据后文计算，本项目 C形臂机房的屏蔽防护能力均大于


2mmPb，满足要求。


6.3 X射线设备机


房屏蔽体外剂量


水平


6.3.1 机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求：


a）具有透视功能的 X射线设备在透视条件下检测时，周围剂量


当量率应不大于 2.5μSv/h；测量时，X射线设备连续出束时间应


大于仪器响应时间；


c）具有短时、高剂量率曝光的摄影程序（如 DR、CR、屏片摄


影）机房外的周围剂量当量率应不大于 25μSv/h，当超过时应进


行机房外人员的年有效剂量评估，应不大于 0.25mSv。


根据后文估算，在常用工况下，本项目 C形臂 X射线机在


透视条件下机房屏蔽体外的周围剂量当量率均不大于


2.5μSv/h，在摄影条件下机房屏蔽体外的周围剂量当量率均


不大于 25μSv/h，满足要求。


6.4 X射线设备工


作场所防护


6.4.1机房应设有观察窗或摄像监控装置，其设置的位置应便于


观察到受检者状态及防护门开闭情况。


机房设置有观察窗，并拟配置视频监控，能观察到受检者


状态及防护门开闭情况。


6.4.2机房内不应堆放与该设备诊断工作无关的杂物。 机房内除必要的配套设施外，将不堆放其他杂物。


6.4.3机房应设置动力通风装置，并保持良好的通风。 机房设置机械送排风，能保证良好的通风。


6.4.4机房门外应有电离辐射警告标志；机房门上方应有醒目的


工作状态指示灯，灯箱上应设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视


警示语句；候诊区应设置放射防护注意事项告知栏。


C形臂机房各防护门外均张贴电离辐射警示标志，均拟设


置门灯联锁系统，即在开机时，门上方设置的“正在照射”


指示灯亮。


机房北侧患者等候过道拟设置放射防护注意事项告知栏。







46


GBZ130-
2020


6.4 X射线设备工


作场所防护


6.4.5平开机房门应有自动闭门装置；推拉式机房门应设有曝光


时关闭机房门的管理措施；工作状态指示灯能与机房门有效关


联。


C形臂机房各防护门拟设门灯联锁系统。操作室—机房的


铅门为手动平开门，拟设置自动闭门装置。患者等候过道


—机房的铅门为电动推拉式门。各防护门上拟设电离辐射


警示标志和工作状态指示灯，警示无关人员不得打开防护


门；拟建立管理制度，医务人员确保防护门关闭后才能开


机曝光。


6.4.6电动推拉门宜设置防夹装置。
患者等候过道—机房的铅门为电动推拉式门，拟设置防夹


装置。


6.4.7受检者不应在机房内候诊；非特殊情况，检查过程中陪检


者不应滞留在机房内。
加强管理，将其列入管理制度中，按标准要求执行。


6.4.10机房出入门宜处于散射辐射相对低的位置。 机房各防护门均处于散射辐射相对低的靠近角落位置。


6.5 X射线设备工


作场所防护用品


及防护设施配置


要求


6.5.1 每台 X 射线设备根据工作内容，现场应配备不少于表 4
基本种类要求的工作人员、受检者防护用品与辅助防护设施，其


数量应满足开展工作需要，对陪检者应至少配备铅橡胶防护衣。


拟配置相应的辐射防护用品，数量和铅当量均满足要求。


具体配置设施数量和铅当量见表 10-3。


6.5.3除介入防护手套外，防护用品和辅助防护设施的铅当量应


不小于 0.25mmPb；介入防护手套铅当量应不小于 0.025mmPb；
甲状腺、性腺防护用品铅当量应不小于 0.5mmPb；移动铅防护屏


风铅当量应不小于 2mmPb。


介入防护手套铅当量不小于 0.025mmPb，移动铅防护屏风


铅当量不小于 2mmPb，铅眼镜、铅悬挂防护屏/铅防护吊帘


不小于 0.25mmPb，其余防护用品和辅助防护设施铅当量均


不小于 0.5mmPb。


6.5.4应为儿童的 X射线检查配备保护相应组织和器官的防护用


品，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不小于 0.5mmPb。
本项目拟为患者配备的防护用品铅当量不小于 0.5mmPb，
满足儿童防护用品的要求。


6.5.5 个人防护用品不使用时，应妥善存放，不应折叠放置，以


防止断裂。
项目采用悬挂或平铺方式存放，不折叠。


7.1一般要求


7.1.1 放射工作人员应熟练掌握业务技术，接受放射防护和有关


法律知识培训，满足放射工作人员岗位要求。


投运前，本项目拟配置放射工作人员具有一定的操作经验，


接受放射防护和有关法律知识培训，满足放射工作人员岗


位要求。


7.1.2 根据不同检查类型和需要，选择使用合适的设备、照射条


件、照射野以及相应的防护用品。


本项目工作人员在手术过程中将根据患者及手术情况，使


用合适的设备、照射条件、照射野以及相应的防护用品。







47


7.1.3 合理选择各种操作参数，在确保达到预期诊断目标条件下，


使受检者所受到的照射剂量最低。


本项目工作人员在手术过程中拟合理选择参数使受检者所


受到的照射剂量最低。


7.1.4 如设备具有儿童检查模式可选项时，对儿童实施检查时应


使用该模式；如无儿童检查模式，应适当调整照射参数（如管电


压、管电流、照射时间等），并严格限制照射野。


有儿童检查时，将调整适当的参数并严格限值照射野。


7.1.5 X 射线设备曝光时，应关闭与机房相通的门、窗。 机房内射线装置曝光时，将关闭机房门窗。


7.1.6 放射工作人员应按 GBZ128 的要求接受个人剂量监测。
放射工作人员在工作过程中佩戴个人剂量计，且每三个月


送检一次。


7.1.7 在进行病例示教时，不应随意增加曝光时间和曝光次数。 进行病例示教时，不会随意增加曝光时间和曝光次数。


7.8 介入放射学和


近台同室操作（非


普通荧光屏透视）


用 X射线设备操


作的防护安全要


求


7.8.2 介入放射学用X射线设备应具有可准确记录受检者剂量的


装置，并尽可能将每次诊疗后受检者受照剂量记录在病历中，需


要时，应能追溯到受检者的受照剂量。


拟购设备具有可准确记录受检者剂量的功能，医院拟将每


次介入手术后受检者受照剂量记录在病历中，需要时可追


溯。


7.8.3 除存在临床不可接受的情况外，图像采集时工作人员应尽


量不在机房内停留；对受检者实施照射时，禁止与诊疗无关的其


他人员在机房内停留。


拟加强管理，图像采集时工作人员尽量不在机房内停留；


对受检者实施照射时，禁止与诊疗无关的其他人员在机房


内停留。


7.8.4穿着防护服进行介入放射学操作的工作人员，其个人剂量


计佩戴要求应符合 GBZ128的规定。


医院拟为技师配置 1枚个人剂量计，其余手术室内的放射


工作人员在铅防护衣内外各配置 1枚，满足要求。


GBZ128-
2019 5.3剂量计的佩戴


5.3.2 对于如介入放射学、核医学放射药物分装与注射等全身受


照不均匀的工作情况，应在铅围裙外锁骨对应的领口位置佩戴剂


量计。


医院拟为技师配置 1枚个人剂量计，其余手术室内的放射


工作人员在铅防护衣内外各配置 1枚，并要求铅衣外的个


人剂量计佩戴于领口位置，满足要求。


根据表 10-4可知，本项目拟采取的辐射安全与防护措施满足以上标准要求。







48


表 11 环境影响分析


11.1 施工期环境影响


本项目是在现有房间增加隔墙建成，按照屏蔽防护要求进行机房建设、装饰及设备


安装，工程量很小。


施工期扬尘采取洒水等措施，可以减少扬尘的扩散；施工噪声采取合理安排施工时


间，选择低噪声设备和工艺等措施可减少施工噪声影响；施工人员产生的生活污水较少，


无机械废水，依托医院现有的废水处理系统处理；施工期产生的建筑垃圾运至市政指定


的弃渣场，施工人员产生的生活垃圾交环卫部门统一收运处置。


本项目工程量小，且均在建筑物内施工，对外环境及保护目标的影响较小；项目施


工期短，施工期产生的影响随着施工的结束而消失，环境可以接受。


11.2 营运期辐射环境影响分析


11.2.1 C形臂机房屏蔽体铅当量核算


根据设备工作原理及工作方式可知，C形臂 X射线机的辐射场由三种射线组成：主


射线、散射线、漏射线。根据 NCRP147号报告指出，设备漏射剂量率很小，一般不大


于 1mGy/h，因此屏蔽估算时不考虑漏射线。主射线朝向上方，但受平板探测器接收等


因素，对机房屏蔽体外周围剂量当量率核算时主要考虑非有用线束的影响。90°非有用


线束的影响最大，因此本评价顶棚保守以主射线；地板、墙体以 90°非有用线束屏蔽厚


度要求作为核算依据。


本项目 C 形臂 X 射线机最大管电压为 125kV，《放射诊断放射防护要求》


（GBZ130-2020）要求屏蔽体不低于 2.0mmPb，附录表 C.5中给出了 125kV、90°非有用


线束下 2.0mmPb对应混凝土厚度为 147mm，125kV有用线束下 2.0mmPb对应混凝土厚


度为 158mm。根据等比换算即可得到地板 120mm 厚度混凝土对应的铅当量厚度为


1.6mmPb、东墙 400mm厚混凝土对应的铅当量厚度为 5.4mmPb，顶棚 120mm厚度混凝


土对应的铅当量厚度为 1.5mmPb。


因《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）表 C.3未给出硫酸钡水泥拟合参数，


故本报告根据《辐射防护手册》（第三分册）中表 3.3中 150kV条件下 2mmPb相当于


33mm硫酸钡水泥、100kV条件下 2mmPb相当于 17mm硫酸钡水泥，通过内插法得出


125kV条件下 2mmPb相当于 25mm硫酸钡水泥，通过等比换算可得到 30mm硫酸钡水


泥对应的铅当量厚度为 2.4mmPb。







49


续表 11 环境影响分析


综上，根据医院提供的屏蔽防护方案，本项目 C形臂机房屏蔽体的铅当量核算结果


见表 1-1。


表 11-1 C形臂机房屏蔽厚度与 GBZ130-2020要求对比表


机房名称 屏蔽防护体 屏蔽防护设计方案 折算铅当量 标准要求 评价结果


C形臂机房


（125kV）


东墙


南侧部分 3mmPb硫酸钡板 3.0mmPb 2.0mmPb 满足要求


北侧部分
400mm混凝土+3mmPb硫


酸钡板
8.4mmPb 2.0mmPb 满足要求


北墙、西墙 3mmPb硫酸钡板 3.0mmPb 2.0mmPb 满足要求


南墙 2mmPb硫酸钡板 2.0mmPb 2.0mmPb 满足要求


顶棚
120mm混凝土+3mmPb硫


酸钡板
4.5mmPb 2.0mmPb 满足要求


地板
120mm混凝土+30mm硫


酸钡水泥
4.0mmPb 2.0mmPb 满足要求


2个防护铅门 3mmPb 3.0mmPb 2.0mmPb 满足要求


防护铅玻璃窗 3mmPb 3.0mmPb 2.0mmPb 满足要求


备注：混凝土密度 2.35g/cm3，硫酸钡水泥密度 3.2g/cm3，铅密度 11.3g/cm3。


根据《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）6.2.1可知，标准中规定了 X 射


线装置机房的屏蔽防护应不低于标准中表 3的要求，即本项目 C形臂机房屏蔽能力不得


低于 2mmPb。根据上表核算和对比分析，本项目 C形臂机房屏蔽能力均能满足《放射诊


断放射防护要求》（GBZ130-2020）的要求。


11.2.2 C形臂机房屏蔽体外剂量率核算


（1）核算公式


①对给定的铅厚度，可根据《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）中附录 C


的式 C.1（本报告式 11-1）计算得到屏蔽透射因子 B：


γ
αγ


α


β


α


β
1-


-e1 
















  XB （11-1）


式中：B——给定铅的屏蔽透射因子；


β——铅对不同管电压 X射线辐射衰减的有关的拟合参数；


α——铅对不同管电压 X射线辐射衰减的有关的拟合参数；


γ——铅对不同管电压 X射线辐射衰减的有关的拟合参数；







50


续表 11 环境影响分析


X——铅厚度。


②根据式 11-1计算得到屏蔽透射因子 B后，关注点的散射辐射剂量率



H (µSv/h)可


根据《辐射防护导论》（原子能出版社）第三章第三节（P116-P117）散射线的屏蔽计


算公式（3.66）进行推导得出，按最不利情况考虑居留因子取 1，管电压修正系数取 1，


推导得出本项目关注点的散射辐射剂量率计算公式如下：


2
0


2
0


R
F


R
BHIH


S


α










（11-2）


式中：I——X射线装置在最高管电压下的常用最大管电流，单位为毫安（mA）；


H0——距辐射源点（靶点）1m 处输出量，µSv•m2/（mA•h），以 mSv•m2/


（mA•min）为单位的值乘以 6×104，Sv/Gy转换系数取值为 1。


B——屏蔽透射因子，根据公式 11-1计算得出；


F——R0处的辐射野面积，单位为平方米（m2），射线装置运行时的最大照


射野面积为 400cm²（20cm×20cm）；


a——散射因子，入射辐射被单位面积（1m2）散射体散射到距其 1 m处的散


射辐射剂量率与该面积上的入射辐射剂量率的比；根据 NCRP147号报告第 137页附图


C.1，125kV射线装置在最大散射角情况下 1m处的每平方厘米的散射系数为 7.5×10-6；


90kV射线装置在最大散射角情况下 1m处的每平方厘米的散射系数为 6.8×10-6。


RS——辐射源点（靶点）至散射体的距离，单位为米（m），根据设备参数，


本项目取 0.38m；


R0——散射体至关注点的距离，单位为米（m），根据设备布设位置确定。


（2）核算参数


①C形臂 X射线机存在透视及采集两种工况，本次评价按照透视常用工况及采集常


用工况分别计算 C 形臂机房墙体外周围剂量当量率。常用透视工况为 60～90kV/10～


20mA，采集工况为 60～90kV/50～200mA。本环评保守估算，透视工况按照常用最大


90kV、20mA进行计算；采集工况按照常用最大 90kV、200mA进行计算。C形臂 X射


线机在 90kV、3mmAl 滤过板情况下主射线方向 1m 处发射率为 5.3mGy·m2/mA•min。


Sv/Gy转换系数取值为 1。







51


续表 11 环境影响分析


②本报告选用《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）中常用管电压 90kV的


各屏蔽体的拟合参数进行估算。屏蔽体的等效铅当量保守按照表 11-1考虑。


③将 X射线管头位置考虑在机房中心进行机房外关注点距离取值，防护门、观察窗


考虑同侧屏蔽体核算的最短距离，四周墙体计算参考点位于四周墙体、门窗外 0.3m处。


3F层高为 5.4m，顶棚核算到楼上地面 1.0m处，2F层高为 5.4m，地板下核算离下层地


面 1.7m处，设备离地高度 1.0m。各关注点距离保留 1位小数，按不利情况考虑只舍不


入。


核算参数见表 11-2，核算图见图 11-1。


表 11-2 核算参数


设备名


称


常用


管电


压


（kV）


对应常用


管电流 I
（mA）


输出量
H0


µSv•m2/
（mA•h）


发射率


mGy·m2/
（mA•min）


散射面


积 F
（cm2）


散射因


子α


散射


距离


RS（m）


关注点


距离
R0


C形臂


X射线


机


90 20（透视） 3.18×105 5.3 400 6.8×10-6 0.38 以机房


中心为


原点90 200（采集） 3.18×105 5.3 400 6.8×10-6 0.38


常用管电压 材质
拟合参数


α β γ
90kV 铅 3.067 18.83 0.7726







52


续表 11 环境影响分析


图11-1 C形臂机房效能核算点位及距离示意图


（3）机房外周围剂量当量率核算结果


根据核算公式和上表相关参数，C形臂机房外周围剂量当量率核算见表 11-3。


表 11-3 C形臂机房屏蔽体外剂量率核算结果表


机房


名称
方位和考察点


距离
R(m) 设计厚度


周围剂量当量率（µSv/h）是否满


足要求透视 采集


C形臂机


房


西 A
防护门、窗


4.0
3mmPb 5.94E-02 5.94E-01 是


墙体 3mmPb硫酸钡板 5.94E-02 5.94E-01 是


北 B
墙体


2.9
3mmPb硫酸钡板 1.13E-01 1.13E+00 是


防护门 3mmPb 1.13E-01 1.13E+00 是


东 C* 墙体 4.1 3mmPb硫酸钡板 5.65E-02 5.65E-01 是


楼上 混凝土 5.4 120mm混凝土


+3mmPb硫酸钡板
3.27E-04 3.27E-03 是


楼下 混凝土 4.7 120mm混凝土+30mm
硫酸钡水泥


2.00E-03 2.00E-02 是


备注*：东墙保守按照南侧部分 3mmPb硫酸钡板考虑。







53


续表 11 环境影响分析


根据上表计算可知，在常用透视条件下 C 形臂机房屏蔽体外的周围剂量当量率小于


2.5µSv/h，在常用采集（摄影）条件下 C形臂机房屏蔽体外的周围剂量当量率小于 25µSv/h，


均满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）的要求。


11.3剂量估算


11.3.1 剂量估算公式


X-γ射线产生的外照射人均年有效剂量当量按下列公式计算：


HEr=H*
（10）×t×10-3 （11-3）


式中：HEr：X或γ射线外照射人均年有效剂量，mSv；


H*（10）：X或γ射线周围剂量当量率，µSv/h；


t：X或γ射线照射时间，h/a。


11.3.2 放射工作人员剂量估算


根据医院提供的的工作负荷，C形臂 X射线机年有效开机时间约 86.8h。


①控制室技师


在 C形臂 X射线机运行时透视工况和摄影工况下，控制室内的技师的年有效剂量


估算情况如下表 11-4所示。


表 11-4 项目控制室技师年受照剂量估算表


设备名称 照射类型 周围剂量当量率（μSv/h） 工作时间（h/a） 年附加有效剂量（mSv/a）


C形臂 X射


线机


透视 5.94E-02 86.6 5.14E-03
5.26E-03


摄影 5.94E-01 0.2 1.19E-04


从最不利情况考虑，控制室的工作都由该名技师完成，则该名技师的年有效剂量约


5.26×10-3mSv，叠加近一年呼吸科现有放射工作人员中技师年剂量为 0.53mSv/a，仍小


于本项目放射工作人员年有效剂量管理目标限值 5mSv/a的要求，同时也满足《电离辐


射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求。满足医院年剂量管理目标要


求。


②同室操作机房内医护人员


透视工作模式下，保守按照全部透视模式为同室操作考虑，医护人员均穿戴个人防


护设施（考虑铅当量 0.5mm），以公式 11-1计算其透射因子，不考虑射线与手术医护


人员的距离衰减因素，不区分手术人员位置，同时，参照《医用 X射线诊断设备质量控







54


续表 11 环境影响分析


制检测规范》（WS76-2020）表 B.1规定：透视防护区检测平面上的周围剂量当量率不


应大于 400μSv/h。核算常用电压条件下手术医护人员受照剂量。


采集工作模式下，考虑医护人员穿戴个人防护设施（考虑铅当量 0.5mm），并在移


动铅屏风（考虑铅当量 2mm）后操作，以公式 11-1计算其透射因子，考虑射线与手术


医护人员的距离衰减（1.5m），不区分手术人员位置，核算常用电压条件下手术医护人


员受照剂量。


C形臂 X射线机运行时，机房内医护人员铅衣内外的周围剂量当量率计算结果见表


11-5所示。


表 11-5 医护人员铅衣内外的周围剂量当量率计算表


运行管


电压
模式


铅衣外 铅衣内


考虑防护


设施
透射因子


周围剂量当


量率


（μSv/h）


考虑防护设


施
透射因子


铅衣内周


围剂量当


量率


（μSv/h）


90kV
采集


2mmPb铅
屏风，1.5m 1.72×10-4 91.54


2mmPb铅屏


风+0.5mmPb
铅衣，1.5m


3.68×10-5 19.62


透视
铅悬挂防


护屏
/ 400 0.5mmPb铅


衣
2.52×10-2 10.06


备注：采集时医生均有可能在机房内，故按照最不利情况进行核算，核算考虑采集时间。


根据《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）中6.2.4，佩戴铅围裙内外两


个剂量计时，宜采用式（11-4）估算有效剂量：


E=αHu+βHo （公式11-4）


E-有效剂量中的外照射分量，单位为mSv


α-系数，有甲状腺屏蔽时，取0.79，无屏蔽时，取0.84；


Hu-铅围裙内佩戴的个人剂量计测得的Hp（10），单位为mSv；


β-系数，有甲状腺屏蔽时，取0.051，无屏蔽时，取0.1；


Ho-铅围裙外锁骨对应的衣领位置佩戴的个人剂量计测得的Hp（10），本次用理论


估算值来计算，单位为mSv。







55


续表 11 环境影响分析


表 11-6 手术医护人员受到的年有效剂量


手术类别


年开展


工作量


（台）


透视曝


光时间


（h）


采集时间


（min） Hu（mSv） H0（mSv）
该类手术医护人员


年剂量（mSv）E
（mSv）


移动式三维 C形


臂（CB-CT）联合


径向超声引导下


经支气管镜外周


肺活检或肺消融


术手术


100 8.3 1.5 0.1 3.3 0.24


移动式三维 C形


臂（CB-CT）联合


径向超声引导下


经支气管镜外周


肺活检或肺消融


术


100 13.3 1.5 0.1 5.3 0.38


C形臂引导下经


皮支气管动脉栓


塞术


300 65.0 9.2 0.7 26.0 1.85


合计 2.47


根据上述计算可知，按不利情况考虑，本项目机房内各类型手术均由一组手术医护


人员完成，年剂量为2.47mSv/a，叠加现有手术医护人员上一年度外照射个人剂量最大


值（1.58mSv）为4.05mSv/a，仍小于本项目放射工作人员年有效剂量管理目标限值


5mSv/a，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求。


此外，上述透视工作条件下的估算是按照透视防护区测试平面上的周围剂量当量率


不大400μSv/h的基础上计算的，短时的采集次数根据手术计划确定。实际手术过程中，


手术医护人员受到的照射剂量与铅悬挂防护屏设置位置、铅防护用品质量、手术医护人


员的手术熟练度及习惯等相关。因此，介入手术医护人员实际受到的年有效剂量以个人


剂量计监测结果为准，医院应根据最大手术工作时间对手术医生进行工作调配，以确保


辐射安全。


另外，医院还应采取以下措施确保辐射安全工作：


A：要求从事介入手术的医护人员在实际工作中，正确佩戴个人剂量计，机房内医


护人员在防护铅衣内外各佩戴 1枚个人剂量计，准确记录受照剂量；


B：定期对个人剂量计进行监测，根据监测报告结果，合理分配工作量，正确有效


使用防护用品。若单期的调查水平≥年剂量管理目标值/（年监测周期数），应开展进一


步调查，查明原因，提出解决方案，确保放射工作人员的年有效剂量低于医院的年剂量







56


续表 11 环境影响分析


管理目标值。


（2）公众成员及保护目标剂量估算


C形臂机房外公众成员及保护目标的年有效剂量见表 11-7。


表 11-7 C形臂机房外公众成员及保护目标年有效剂量估算表


序号
环境保护


目标名称
方位


与 C形臂机


房的水平距


离


关注点最大周围剂量当量


率（μSv/h） 居留


因子


年有效剂量


（mSv/a）
采集 透视


1


手术室电梯 9及前室


北


紧邻 1.13E-01 1.13E+00 1/5 1.00E-02


过道 紧邻 1.13E-01 1.13E+00 1/5 1.00E-02


膀胱镜室、阴道镜室、


宫腔镜室
约 5~26m 1.49E-02 1.49E-01 1 1.32E-03


骨科康复、诊室 约 38~50m 5.65E-04 5.65E-03 1 5.01E-05


2 卫生间、库房及污物电


梯
西北 约 2~10m 3.80E-02 3.80E-01 1/20 3.37E-03


3


过道、洗消中心 1、2


东北


约 6~26m 1.17E-02 1.17E-01 1/5 1.04E-03


消防室、电梯 8、复苏


室、学习室、麻醉评估


室、电梯厅


约 11~50m 4.22E-03 4.22E-02 1 3.74E-04


4
呼吸内镜室 1、2


东
约 0~16m 5.94E-02 5.94E-01 1 5.74E-03


重症医学科病房 约 39~50m 5.14E-04 5.14E-03 1 4.97E-05


5


手术室清洗间 楼上 / 3.27E-04 3.27E-03 1 3.16E-05


手术设备层 楼上 / 1.35E-04 1.35E-03 1/20 1.18E-05


普通部塔楼 5-8F病房


等
楼上 / 5.31E-05 5.31E-04 1 5.13E-06


6 工程部办公室、消防控


制室
楼下 / 2.00E-03 2.00E-02 1 1.93E-04


7 -1F放射科、-2F车库 楼下 / 5.84E-04 5.84E-03 1 5.64E-05


备注：居留因子参照 NCRP147 号报告 P31 表 4.1 取值：办公室、药房等工作区域、等候室、儿童


室内游戏区、护士站、控制室等取 1；检查、治疗室取 1/2；走廊、病房、员工休息室等取 1/5；走


廊门 1/8；公厕、储藏室、室外休息区、病人留观区等取 1/20；过路行人或车辆、无人看管的停车


场、楼梯等取 1/40。同一方位选取居留因子最大值进行保守估算。


根据上表核算可知，C形臂机房外公众成员的年有效剂量最大约为0.01mSv/a，低于


医院年剂量管理目标值0.1mSv/a，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》


（GB18871-2002）要求。







57


续表 11 环境影响分析


（3）剂量估算结论


综上所述，根据建设单位提供的计划手术量，合理分配手术量、放射工作人员规范


使用防护用品的前提下，从事呼吸科综合介入手术的医生和护士的年有效剂量低于放射


工作人员剂量管理目标值5mSv/a，公众成员年有效剂量也低于医院管理目标值


0.1mSv/a，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求。


11.4 环境保护目标辐射环境影响分析


C形臂机房的屏蔽防护能力能满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）的


要求，各关注点周围剂量当量率满足国家相关标准要求。本项目环境保护目标主要受 C


形臂X射线机运行时产生的电离辐射（X射线）影响。根据 X射线衰减规律，辐射影响


与距离的平方进行衰减，即距离辐射源越远，受到的影响越小。


根据表 11-7核算可知，在常用透视条件下 C形臂机房屏蔽体外的周围剂量当量率小


于 2.5µSv/h，在常用采集（摄影）条件下 C 形臂机房屏蔽体外的周围剂量当量率小于


25µSv/h，环境保护目标的年有效剂量低于管理目标值。因此，项目所致周围 50m范围


内环境保护目标的影响甚微，本项目对周围各环境保护目标不会带来不利影响，对环境


的影响可以接受。


11.5 “三废”环境影响分析


11.5.1 废气


X射线与空气作用，可以使气体分子或原子电离、激发，产生臭氧和氮氧化物。臭


氧和氮氧化物是一种对人体健康有害的气体，消除有害气体对机房的影响，关键在于加


强室内通风。项目 C形臂X射线机运行时产生臭氧和氮氧化物量极少，C形臂机房设计


有机械排风系统，机房少量废气经管道收集后引至裙楼 4楼顶排放，少量废气经空气扩


散，将很快恢复到原来的空气浓度水平，不会对公众造成危害，不会对环境带来不利影


响。


11.5.2 废水


本项目运行产生的废水进入医院污水处理站处理，达标后排入市政管网。


金山院区内已建的污水处理站处理能力为 800m3/d，接纳整个医院的污废水。本项


目作为医院医疗用房的一部分，污水处理站留有余量接纳本项目废水，且根据污水处理


站监测报告，院内污水可达标排放，因此项目运行产生的少量废水依托医院污水处理站







58


续表 11 环境影响分析


处理是可行的。项目产生的废水能得到有效处置，不会对周围环境产生影响。


11.5.3 固体废物


项目工作人员在医院总劳动定员内，生活垃圾收集后依托医院生活垃圾收运系统，


交市政环卫部门处理。


项目开展呼吸科综合手术产生的医疗废物在手术结束后立即打包、整备，经污物电


梯运输至医普通部西北侧的医疗废物暂存间暂存，并交有资质单位转运、处置。医疗废


物暂存间建筑面积约 20m2。医疗废物暂存间内设置各类型的废物收集桶，相应类别的


塑料桶上粘贴有中文标签，医疗废物暂存间大门张贴危险废物标识；医疗废物暂存间为


封闭空间，日常不使用时锁闭大门，设专人管理，防止非工作人员接触医疗废物；面积


足够暂存医院 2天内产生的医疗废物；暂存间内设置紫外线消毒装置消毒，空调通风换


气装置。


废的铅防护用品由医院收集、妥善保管，暂存，做好相应记录，交有资质单位处置。


C形臂X射线机报废后高压球管去功能化后交由物资回收单位处置；报废的阴极射


线管属于《国家危险废物名录》中HW49其他废物（危废代码“900-044-49”），交有


资质的单位处置。


项目产生的固体废物均能得到合理的处理，不会对环境产生影响。


11.6 实践正当性分析


按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于辐射防护“实


践的正当性”要求，对于一项实践，只有在考虑了社会、经济和其他有关因素之后，其


对受照个人或社会所带来的利益足以弥补其可能引起的辐射危害时，该实践才是正当


的。


项目 C形臂 X射线机应用于呼吸科综合介入手术，对疾病诊断和手术辅助方面有


其他技术无法替代的特点，可实现对病灶的精准定位，对保障健康、拯救生命可起到十


分重要的作用。项目营运将为病人提供更多医疗服务和便捷的就医环境，具有明显的社


会效益；随着医院医疗技术与服务水平的提高，将吸引更多的就诊人员，医院在为患者


健康服务的同时也将创造更大的经济效益。项目拟采取的辐射安全与防护措施符合要


求，对环境的辐射影响在可接受范围内。


因此，项目 C形臂 X射线机的使用对受电离辐射照射的个人和社会所带来的利益


远大于其引起的辐射危害，项目符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》







59


续表 11 环境影响分析


（GB18871-2002）、《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）中辐射防护“实践的


正当性”的原则与要求。


11.7 产业政策符合性


（1）与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析


《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类中第十三项、第4条：“新型基因、


蛋白和细胞诊断设备，新型医用诊断设备和试剂，高性能医学影像设备，高端放射治疗


设备，急危重症生命支持设备，人工智能辅助医疗设备，移动与远程诊疗设备，高端康


复辅助器具，高端植入介入产品，手术机器人等高端外科设备及耗材，生物医用材料、


增材制造技术开发与应用”，项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类


中的“高性能医学影像设备”的应用，属于鼓励类，符合国家的产业政策。


（2）与《推动两江新区制造业项目绿色发展环评技术指引（2022年版）》符合性


分析


本项目主要是配置 1台 C形臂 X射线机开展呼吸科综合介入手术工作，不属于禁


止类项目。


本项目运营时产生的污染物主要为电离辐射影响、废气（臭氧、氮氧化物）、报废


的C形臂X射线机设备、废铅防护用品，不属于《推动两江新区制造业项目绿色发展环


评技术指引（2022年版）》中禁止类污染物，与《推动两江新区制造业项目绿色发展环


评技术指引（2022年版）》相符合。


11.8 事故影响分析


（1）风险事故类型


X射线装置产生的最大可信辐射事故主要是人员受到误照射。因 X射线装置设置有


专用机房，机房四周屏蔽体、顶棚、观察窗及防护门均采用固定辐射防护设施，基本不


会发生机房屏蔽体损坏而致无关人员受到误照射的事故，即使发生，也能一目了然而不


再开机曝光，不会受到误照射。X射线看不见、摸不着，因此，更多的辐射事故是因为


设备故障和违反操作规程等，而导致无关人员受到误照射或者放射工作人员受到超剂量


照射。这类辐射事故主要体现在以下几个方面：


①C形臂机房外人员误照射：在设备偏离正常运行工况下，本项目 C形臂 X 射线


机出现最不利运行参数即透视时管电压 125kV、管电流 20mA，采集时管电压 125kV、







60


续表 11 环境影响分析


管电流 200mA，造成机房外人员的误照射。


②C形臂机房内公众成员误照射：除手术人员外其他与手术无关人员（如清洁人员、


医疗废物运输人员、设备间内人员等）在防护门关闭前因未及时撤离，防护门未关闭或


射线装置工作时门被开启，造成 C形臂机房内公众成员的误照射。


（2）后果分析


①C形臂机房外人员误照射


根据核算，在极端情况下，项目 C形臂 X 射线机透视工况运行管电压为最大管电


压，即 125kV，电流自动跟随电压，电流不大于 20mA；在极端情况下，项目 C形臂 X


射线机采集工况运行管电压也为最大管电压，即 125kV，电流自动跟随电压，电流不大


于 200mA。C形臂 X射线机在最大运行参数条件下运行，单台手术机房外最大剂量估


算情况见表 11-8。


表 11-8 C形臂机房外误照射人员所受辐射剂量估算表


事故情景
机房外周围剂量当


量率


单台手术最大曝


光时间（min）
有效剂量


（mSv）
总有效剂量


（mSv）


最大运行参数条件下运行，


人员位于机房外


4.2µSv/h（透视） 13 1.53E-05
1.24E-04


42.5µSv/h（采集） 9.2 1.09E-04


备注：仅考虑散射线，Sv/Gy=1。


根据核算可知，在理论可预知风险条件下，C形臂机房外人员误照射受到的单台手


术有效剂量最大约 1.24×10-4mSv。


②C形臂机房内人员误照射


因各种原因导致 X 射线装置在运行过程中非手术人员滞留机房内发生误照射辐射


事故，按照最不利情况即 C形臂 X射线机最大运行参数（透视工况为 125kV/20mA，采


集工况为 125kV/200mA），考虑人员受到照射的位置距离 X射线装置靶点约 1m考虑。


因手术床旁和操作室均拟设置急停按钮，发现人员误入或滞留机房内时能及时按下急停


按钮停止出束，因此受照时间可按照发现人员误入或滞留并按下急停按钮时间约 2min


考虑，另外从最不利情况考虑单台手术的最大采集和透视时间（分别约 9.2min和 13min）


进行估算，其剂量估算情况见表 11-9。


根据后果分析可知，C形臂机房内人员误照射情况下，人员滞留机房内且未穿戴防


护用品时，可能发生超年有效剂量照射的事故，造成一般辐射事故。







61


续表 11 环境影响分析


表 11-9 C形臂机房内误照射人员所受辐射剂量估算表


设备
事故情景下设备参


数
受照时间


受照人员所在位


置周围剂量当量


率（µSv/h）


吸收剂量


（mGy）


C形臂 X
射线机


采集：正常参数


（90kV，200mA）运


行


10s（发现后使用急停按钮） 1.20E+06 3.33


9.2min（单台手术最长采集时


间）
1.20E+06 183.69


透视：正常参数


（90kV，20mA）运


行


2min（发现后使用急停按钮） 1.20E+05 3.99


13min（单台手术透视最长时


间）
1.20E+05 25.96


采集+透视：正常参


数运行


22.2min（单台手术采集+透
视）


/ 209.65


采集：额定参数


（125kV，200mA）
运行


10s（发现后使用急停按钮） 2.44E+06 6.79


9.2min（单台手术最长采集时


间）
2.44E+06 374.63


透视：额定参数


（125kV，20mA）运


行


2min（发现后使用急停按钮） 2.44E+05 8.14


13min（单台手术透视最长时


间）
2.44E+05 52.94


采集+透视：额定参


数运行


22.2min（单台手术采集+透视


最长时间）
/ 427.57


备注：仅考虑散射线，Sv/Gy 转换系数取值为 1。


根据以上后果分析可知，C形臂机房内发生人员误照射，可能发生超年有效剂量照


射的事故，造成一般辐射事故。


（3）事故状态可能引起的电离辐射生物效应


电离辐射作用于机体后，其能量传递给机体的分子、细胞、组织和器官等基本生命


物质后，引起一系列复杂的物理、化学和生物学变化，由此所造成生物体组织细胞和生


命各系统功能、调节及代谢的改变，产生各种生物学效应。电离辐射引起生物效应的作


用是一种非常复杂的过程，大多数学者认为放射损伤发生是按一定的阶梯进行的。生物


基质的电离和激发引起生物分子结构和性质的变化，由分子水平的损伤进一步造成细胞


水平、器官水平的损伤，继而出现相应的生化代谢紊乱，并由此产生一系列临床症状。


电离辐射生物效应按照剂量与效应的关系进行分类，分为随机性效应和组织反应。


随机性效应是指电离辐射照射生物机体所产生效应的发生概率(而非其严重程度)与


受照射的剂量大小成正比，而其严重程度与受照射剂量无关；随机性效应的发生不存在


组织反应阈剂量。辐射致癌效应和遗传效应属于随机性效应。受照射个体体细胞受损伤







62


续表 11 环境影响分析


引发突变的结果，最终可导致受照射人员的癌症，即辐射致癌效应；受照射个体生殖细


胞遗传物质的损伤，引起基因突变或染色体畸变可以传递下去并表现为受照者后代的遗


传紊乱，导致后代先天畸形、流产、死胎和某些遗传性疾病，即遗传效应。


组织反应定义为通常情况下存在组织反应阈值的一种辐射效应，受照剂量超过一定


的阈值时才会发生，其效应的严重程度随超过阈值的剂量越高而越严重。组织反应是辐


射照射导致器官或组织的细胞死亡，细胞延缓分裂的各种不同过程的结果，指除了癌症、


遗传和突变以外的所有躯体效应和胚胎效应及不育症等，包括血液、性腺、胚胎、眼晶


体、皮肤的辐射效应及急性放射病，如放射性皮肤损伤、生育障碍。


不同照射剂量的 X、γ射线对人体损伤估计见表 11-10。


表 11-10 不同照射剂量对人体损伤的估计


剂量（Gy） 类型 初期症状和损伤程度


＜0.25
0.25～0.5
0.5～1


/
不明显和不易察觉的病变


可恢复的机能变化，可能有血液学的变化


机能变化，血液变化，但不伴有临床症象


1～2
2～3.5
3.5～5.5
5.5～10


骨髓型


急性


放射病


轻度


中度


重度


极重度


乏力，不适，食欲减退


头昏，乏力，食欲减退，恶心，呕吐，白细胞短暂上升后下降


多次呕吐，可有腹泻，白细胞明显下降


多次呕吐，腹泻，休克，白细胞急剧下降


10～50 肠型急性放射病 频繁呕吐，腹泻严重，腹疼，血红蛋白升高


＞50 脑型急性放射病
频繁呕吐，腹泻，休克，共济失调，肌张力增高，震颤，抽搐，


昏睡，定向和判断力减退


备注：来自《职业性外照射急性放射病诊断》（GBZ104-2017）和《辐射防护导论》P33。


根据上述后果分析可知，两种事故情景导致人员在机房内或机房外单次误照射所受


到辐射剂量可能会发生可恢复的机能变化，可能有血液学的变化等情况。事故后果一般


不会导致确定性效应和严重辐射损伤，但可能会增加随机性效应的概率。项目产生的随


机性效应是关注的重点，因其无法完全避开，所以尽量降低人员的受照剂量，减少随机


性效应产生的概率。


（4）风险事故防范措施分析


由于各种管理不善或人误等造成的误照射，导致人员的照射方式是外照射，因此发


生误照射事故应第一时间切断 X射线装置电源，确保 X射线装置停止出束，对人员进


行救治，医院应采取以下措施防范风险事故发生。


①撤离 C形臂机房时应清点人数，确认没有无关人员停留在 C 形臂机房后才开始







63


续表 11 环境影响分析


操作。此外，C形臂 X射线机设备上、操作室控制台拟设置紧急停机按钮，便于在紧急


情况下使用，可避免此类事故的发生。


②手术医生在开展手术时，需要进行机房内透视曝光时，应由熟练医生正确穿戴防


护用品熟练完成。


③放射工作人员须加强专业知识学习，加强防护知识培训，避免犯常识性错误；加


强职业道德修养，增强责任感，严格遵守操作规程和规章制度。


④医院应定期做好设备稳定性检测和质控检测，加强设备维护，使设备始终保持在


最佳状态下工作，尽可能避免最不利条件运行的风险事故发生。


⑤培养放射工作人员的安全文化素养，提高放射工作人员个人防护意识，在开展介


入手术时正确使用防护用品，佩戴个人剂量计，放射工作人员定期参加辐射安全与防护


知识的培训。防护用品不使用时，采用悬挂或平铺方式妥善存放，防止断裂。加强介入


医护人员职业健康体检，发现医护人员不适合参与放射工作应及时停止工作。


医院落实上述措施后，能有效减少和杜绝辐射事故的发生，减少对周围环境和公众


的影响。


11.9 环保投资


本项目环保投资估算共约 20万，占总投资的 3.3%，具体情况见表 11-11。


表 11-11 项目环保投资一览表


内容 措施 投资（万元）


管理制度、应急措施 制作图框、上墙，人员培训考核等
1


电离辐射警示标志 张贴正确，有中文说明


辐射防护与安全措施 屏蔽室门灯联锁等 9


防护用品 铅衣、铅屏风等 3


环保手续 环评、验收、监测、办证等 7


合计 / 20







64


表 12 辐射安全管理


12.1 辐射安全与环境保护管理机构及人员


12.1.1辐射安全与环境保护管理机构


按照《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第十六条要求：使用Ⅰ类、Ⅱ类、


Ⅲ类放射源，使用Ⅰ类、Ⅱ类射线装置的，应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，


或者至少有 1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作；


其他辐射工作单位应当有1名具有大专以上学历的技术人员专职或者兼职负责辐射安全


与环境保护管理工作。


重庆医科大学附属第一医院已成立放射防护管理委员会（以下简称委员会），委员


会组成包括主任委员、副主任委员、委员等，设置了专职管理人员，学历为本科及以上；


文件规定了委员会的工作职责，负责全院的辐射环境管理，包括管理制度的建立、修订，


人员的培训、考核及职业健康体检、个人剂量检测，建立档案，辐射环境监测等。医院


现有的委员会设置符合《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的要求。


本项目开展后，目前医院的委员会和管理人员也能满足相关要求，且金山院区在委


员会用承担该院区相关辐射安全管理工作，因此，本项目的辐射环境管理可直接纳入现


有管理机构管理。


12.1.2放射工作人员配置


根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第十六条的规定：从事辐射工


作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。根据《放射


性同位素与射线装置安全和防护管理办法》第二十二条规定：取得辐射安全培训合格证


书的人员，应当定期接受一次再培训。根据《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考


核有关事项的公告》（公告 2019年第 57号），有辐射安全与防护培训需求的人员可通


过生态环境部组织开发的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台（以下简称培训平


台，网址：http：//fushe.mee.gov.cn）免费学习相关知识。


本项目劳动定员 7人，其中手术医生、影像医师各 2人，护士 2人，技师 1人。呼


吸科现有放射工作人员在普通部负一层介入室开展呼吸科综合介入手术，医具备一定介


入手术经验，待本项目投运前，2名自主培训人员应组织本项目放射工作人员通过国家


核技术利用辐射安全与防护培训平台学习相关知识，通过培训平台报名并参加考核，考


核合格方能正式上岗。其余放射工作人员在合格证/合格成绩单有效期到期前，按规定参







65


续表 12 辐射安全管理


加复训和考核，考核合格后才能继续上岗。


12.2 辐射安全管理制度、档案等


12.2.1 规章制度


根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第十六条规定：使用放射性同


位素、射线装置的单位申请领取许可证，应当具备下列条件：（六）有健全的操作规程、


岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、放射性同位素使用登记制度、


人员培训计划、监测方案等。


目前医院已制定了一系列管理制度，现有《放射防护管理制度》、《放射工作人员


档案管理制度》、《放射工作人员健康管理制度》、《放射工作人员培训制度》、《辐


射防护和安全保卫制度》、《辐射监测计划》、《放射防护注意事项》、《放射事故应


急领导小组成员及职责分工》、《放射事故应急预案》、《设备维修保养制度》、《射


线装置台账管理制度》等。现有制度考虑到了现有核技术利用项目的操作使用和安全防


护，制度基本健全，具有一定的可操作性，医院到目前为止未曾发生过放射事故。


金山医院为附一院分院，本项目开展后依托附一院上述制度。以上制度内容详实，


可指导医院辐射安全管理工作正常运行。但是在今后的管理中不断总结经验，补充 C形


臂 X射线机操作规程及手术室人员岗位职责等，发现问题及时修订各类辐射安全相关的


管理制度及文件。与本项目相关的制度见附件 5。


12.2.2年度评估


根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》第十二条规定：生产、销售、


使用放射性同位素与射线装置的单位，应当对本单位的放射性同位素与射线装置的安全


和防护状况进行年度评估，并于每年 1月 31日前向发证机关提交上一年度的评估报告。


根据调查，医院每年编制《放射性同位素与射线装置的安全和防护状况年度评估报


告》，并按时向生态环境主管部门提交。年度评估报告包括医用 X射线装置台账、辐射


安全和防护设施的运行与维护、辐射安全和防护制度及措施的建立和落实、事故和应急


以及档案管理等方面的内容。


本项目建成后，医院拟将本项目 C形臂 X射线机纳入年度评估管理中。


12.2.3 档案管理







66


续表 12 辐射安全管理


根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》第二十三条规定：生产、销


售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当安排专人负责个人剂量监测管理，建立


辐射工作人员个人剂量档案。个人剂量档案应当包括个人基本信息、工作岗位、剂量监


测结果等材料。个人剂量档案应当保存至辐射工作人员年满 75周岁，或者停止辐射工


作 30年。


辐射安全与防护管理档案资料分以下九大类：“制度文件”、“环评资料”、“许可证资


料”、“射线装置台账”、“监测和检查记录”、“个人剂量档案”、“培训档案”、“年度评估”、


“辐射应急资料”。医院应根据自身辐射项目开展的实际情况将档案资料整理后分类管


理。


医院认真落实了相关制度和规定，所有放射工作人员均进行职业健康体检、个人剂


量检测、辐射安全与防护培训，并将职业健康体检报告、个人剂量监测报告、辐射安全


培训合格证等建立档案进行了保存。


本项目运营后，医院拟将本项目相关的档案资料建立档案，并纳入现有档案管理中，


档案信息和保存等按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》规定执行。


12.3 核安全文化建设


核安全文化是从事核安全相关活动的全体工作人员的责任心，对于核技术利用项目


核安全文化的建设要求建设单位树立并弘扬核安全文化。核安全文化表现在从事单位核


技术利用工作的相关领导与员工及最高管理者具备核安全文化素养及基本的放射防护


与安全知识。


医院已建立了辐射环境安全管理体系，明确了医院各层次人员的职责、不断识别医


院内部核安全文化的薄弱处并加以纠正，落实两个“零容忍”，即对隐瞒虚报“零容忍”，


对违规操作“零容忍”，将核安全文化的建设贯彻在核技术利用项目的各个环节，确保项


目的辐射安全。


具体操作参考如下：


①医院组织核安全文化培训，制定出符合自身发展规划的核安全文化；


②医院建立有关的部门管理，通过专项的管理能够让核安全文化一步步落实到员工


的工作过程中，并让核安全文化建设更加有效。







67


续表 12 辐射安全管理


12.4 辐射活动能力评价


根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（第十六条）、《放射性同位


素与射线装置安全和防护管理办法》（第七条）的相关规定，医院从事本项目辐射活动


的能力评价如表 12-1。
表 12-1 医院从事本项目辐射活动能力评价表


应具备条件 落实情况


（一）使用Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源，使用Ⅰ
类、Ⅱ类射线装置的，应当设有专门的辐射安


全与环境保护管理机构，或者至少有 1名具有


本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全


与环境保护管理工作；其他辐射工作单位应当


有 1名具有大专以上学历的技术人员专职或者


兼职负责辐射安全与环境保护管理工作。


已成立放射防护管理委员会，负责医院的辐


射安全与防护管理工作，并设置 2名辐射安全管


理人员，学历为本科及以上。


（二）从事辐射工作的人员必须通过辐射


安全和防护专业知识及相关法律法规的培训


和考核。


本项目放射工作人员从医院劳动定员中调配


和培养。医院已制定培训计划，医院将按照制度


落实，放射工作人员培训考核合格后上岗。


（四）放射性同位素与射线装置使用场所


有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外


照射的安全措施。


C形臂机房及操作室控制台拟设急停按钮，


拟设置门灯联锁装置，防护门上张贴电离辐射警


告标识，警示无关人员远离机房。


（五）配备与辐射类型和辐射水平相适应


的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报


警、辐射监测等仪器。使用非密封放射性物质


的单位还应当有表面污染监测仪。


项目拟配置工作人员和患者的铅防护用品，


也按要求拟配置铅悬挂防护屏/铅防护吊帘、床侧


防护帘/床侧防护屏等防护设施。


（六）有健全的操作规程、岗位职责、辐


射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、


放射性同位素使用登记制度、人员培训计划、


监测方案等。


医院现有辐射环境管理制度较齐全，待项目


建成后，根据实际情况新增或修订后，相应制度


张贴上墙。


（七）有完善的辐射事故应急措施。 已制定了辐射事故应急预案。


根据上表可知，金山医院现有一台 DSA已投入使用，医院已建立有相应的管理体


系。本项目参照现有介入手术室管理，本项目的辐射安全管理工作依托医院现有的管理


体系。医院已具备一定辐射安全管理能力，但还应加强对医院射线装置的管理，认真落


实上述要求，放射工作人员在通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考


核，具备从事本项目辐射活动的能力，本项目方可投入正式运行。在后期运行过程中，


医院还应强化医院辐射安全管理制度，严格要求放射工作人员遵守医院辐射安全管理制


度。


12.5 辐射监测







68


续表 12 辐射安全管理


根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射诊断放射防护要求》


（GBZ130-2020）等相关法规和标准，必须对射线类装置使用单位进行个人剂量监测、


工作场所监测、开展常规的防护监测工作。根据调查，医院已按照相关要求委托有资质


的单位每年对现有辐射工作场所进行了监测。根据监测结果，医院现有辐射工作场所的


辐射环境影响满足相关标准的要求。


医院制定有《辐射监测计划》，包括定期对 C形臂机房周围活动人员和环境进行监


测，做好监测记录，存档备查。辐射监测内容包括：


（1）个人剂量监测


对放射工作人员进行个人照射累积剂量监测。要求放射工作人员在工作时必须正确


佩戴个人剂量计，并将个人剂量结果存入档案。


监测单位：具有个人剂量监测资质的单位；


监测频率：一般为 1个月，最长不应超过 3个月；如发现异常可加密监测频率。


监测结果处理：年剂量超过 5mSv，报告发证机关，开展调查，根据调查结果作出


相应整改等。


（2）工作场所环境监测


为保证项目辐射工作场所的安全，项目建成后的监测包括验收监测、例行监测和日


常监测。


①验收监测：项目建成后、辐射防护设施等发生大的变化、设备大修等之后进行验


收监测，委托有资质单位监测。监测结果交生态环境主管部门存档。


②例行监测：每一年监测一次，委托有资质单位监测。监测结果纳入年度评估报告


提交生态环境主管部门。


③日常监测：按照监测计划开展日常监测，日常监测由建设单位自行监测。做好监


测记录，存档备查，发现问题及时整改。


监测项目：周围剂量当量率；


监测点位：按照《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）要求监测。主要监测


位置为：机房四周墙体、门、窗外 30cm处；顶棚上方（楼上）距离顶棚地面 100cm、


地板下方（楼下）距离下层地面 170cm处等关注点位，通风管道及其他穿墙管线、门缝


等搭接薄弱位置；重点关注穿墙管线、门缝等搭接薄弱位置。







69


续表 12 辐射安全管理


12.6 辐射事故应急


根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》等要求，建立完善的辐射事


故应急方案或具有针对性与操作性的应急措施。


12.6.1 事故分级


根据本报告表 11分析，C形臂 X射线机发生的单次误照射可能会造成人员受到超


过年剂量限值，属于一般辐射事故。


12.6.2 事故应急方案与措


根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第四十条：根据辐射事故的性质、


严重程度、可控性和影响范围等因素，从重到轻将辐射事故分为特别重大辐射事故、重


大辐射事故、较大辐射事故和一般辐射事故四个等级。


施


医院目前已制定了《放射事故应急预案》，《预案》中医院成立了放射事故应急领


导小组，组长由副院长担任，副组长由处长担任，成员由相关科室负责人组成；应急领


导小组的主要职责是负责编制应急处置预案，对突发辐射事故事件的统一领导、统一指


挥，作出处置的重大决策，决定辐射事故的应急响应终止。《预案》还明确辐射事故的


预防、应急处置措施、辐射事故报告电话及流程、应急响应的启动和终止等。医院还应


在制度上完善应急能力的培训、演练等要求。


（1）事故报告程序


一旦发生辐射事故，放射工作人员立即停机，并立即向上级部门报告，并根据《关


于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》在事故发生后 2


小时内填写《辐射事故初始报告表》，向市、区生态环境部门报告。造成或可能造成人


员超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告。


报告联系电话如下：


医院办公室：89012301


保卫科：89012503


保健科：89012363


政务服务便民热线：12345


重庆市卫健委电话：023-67706707


重庆市生态环境局：89188803







70


续表 12 辐射安全管理


重庆市生态环境局两江新区分局：023-67463944


（2）辐射事故应急处置措施


事故发生后，除了上述工作外，还应进行以下几项工作：


①一旦发生辐射事故，立即按下应急开关按钮或直接停机断电，撤出机房内人员。


②事故状态下，确需工作人员进入机房关机的，工作人员应佩戴防护用品及个人剂


量计。


③应尽可能记录现场有关情况，对工作人员可能受到的事故照射剂量，可针对事故


实际情况进行评估，并对工作人员进行健康检查和跟踪，按照国家有关放射卫生防护标


准和规范以及相关程序，评估事故对工作人员健康的影响。


④事故处理后必须组织有关人员进行讨论，分析事故发生的原因，从中吸取经验和


教训，采取措施防止类似事故再次发生。


12.7 竣工验收


根据《建设项目环境保护管理条例》，工程建设执行污染治理设施与主体工程同时


设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。建设项目正式投产运行前，建设单位


应当如实查验、监测项目环境保护设施运行情况，编制验收（调查）报告，完成自主竣


工环保验收工作。同时，项目建成后，应及时重新申办《辐射安全许可证》，在许可范


围内从事核技术利用项目。


本工程竣工环境保护验收一览表见表 12-2。







71


续表 12 辐射安全管理


表 12-2 项目环保设施竣工验收内容及管理要求一览表


序号 验收内容 本项目验收要求 备注


1 建设内容
1台 C形臂 X射线机开展呼吸科综合介入手术（单管头，


Ⅱ类射线装置，最大管电压 125kV、最大管电流 250mA）
/


2 环保文件 环评报告、环评批复、验收监测报告等齐全 /


3 剂量控制
放射工作人员年有效剂量<5mSv
机房外公众成员年有效剂量<0.1mSv


GB18871-2002
GBZ130-2020


及医院管理要求


4 人员要求
组织放射工作人员参加辐射安全与防护知识的培训，并经


考核合格后上岗，按要求定期组织复训


公告 2019年第 57
号等相关要求


5 剂量率控制


C 形臂机房四周墙体外 30cm处、楼上距顶棚地面 100cm
处、地板下方（楼下）距离下层地面 170cm处、防护门外


30cm处、观察窗外 30cm处、其他穿墙管线、门缝等搭接


薄弱位置，在透视条件下检测时，周围剂量当量率不大于


2.5μSv/h。


GBZ130-2020


6
辐射安全


防护措施


①C形臂机房各防护门均设置门灯联锁系统，防护门外上方设置醒目的工作


状态指示灯，灯箱上设置如“正在照射”的可视警示语句。在防护门关闭时，


指示灯亮，警示无关人员远离该区域；


②C形臂机房各防护门外均设置电离辐射警告标志，同时在病人进出防护门


外等候走道处张贴放射防护注意事项告知栏；


③制度上墙（操作规程、应急预案、患者告知制度等）；


④机房设置机械通风系统，保持良好通风，机房内不得堆放无关杂物；


⑤电动推拉门设置防夹装置和闭门措施；平开机房门设置自动闭门装置；


⑥设备上自带急停开关；控制台设置急停开关；控制室与机房设对讲装置；


防护用品与辅助防护设施齐全。


⑦机房四周墙体、顶棚、地板、防护门、观察窗有足够的屏蔽防护能力，穿


墙管线不得影响屏蔽防护效果。


7 防护用品


每名介入手术医护人员在铅防护衣内外各佩戴 1枚个人剂量计，技师配置 1
枚个人剂量计。


橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜各 4套，介入防护手套若干；床侧防护


帘/床侧防护屏、铅悬挂防护屏/铅防护吊帘 1套，移动铅屏风 1扇；铅橡胶性


腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套 1套。防护用品的铅当量满足标准


要求。


8 管理
有健全的操作规程、岗位职责、辐射工作安全防护管理制度、设备维修保养


制度、人员培训计划、辐射监测制度、年度评估制度等。







两江新区生态环境保护措施监督检查清单（污染影响类）


填表时间：2024年 2月


一、基本信息


企事业单位名称 重庆医科大学附属第一医院 建设地点
重庆市两江新区金渝大道 50号金山医院门诊住院综合楼三层A区内镜中


心


地理坐标
E：106°32'42.577


N：29°39'24.315


行业类


别
Q8411卫生 排污许可管理类别 简化管理


证书编号或排污登


记编号
12500000450405726W001U


劳动定员及生产


制度


本项目依托现有呼吸科


放射工作人员，C形臂X


射线机拟配置放射工作


人员 7名，不新增医院


总劳动定员。


年生产


时间
250天 产品方案及生产能力


对金山医院普通部 3层 A区内镜中心原呼吸内镜室 3改改建为呼吸科 C


形臂机房及其操作室，配置 1台 C形臂 X射线机开展呼吸科综合介入手


术，（Ⅱ类射线装置，最大管电压为 125kV，最大管电流为 250mA，单管


头设备），预计年开展呼吸科综合介入手术约 500台。


主要原料及用量 /
主要辅料、燃料及用


量
/


主要污染物总量 /


环评、竣工环保验


收情况


项目名称 批准书文号 审批部门 验收情况


重庆医科大学附属第一医院北部新


区医疗中心环境影响报告书
渝（经开）环评审[2006]2号


原重庆市环境保护局北部新区分


局
已验收


院本部放射诊疗改扩建项目及北部


新区医疗中心放射诊疗新建项目
渝(辐)环准[2011]118号 重庆市生态环境局 已验收


风险评估、应急预


案备案情况


风险评估报告、应急预案名称 备案时间 备案编号 备案受理部门


/ / / /


环境管理制度及


机构


医院现已成立放射防护管理委员会（以下简称委员会），委员会组成包括主任委员、副主任委员、委员等，设置了专职管理人员，学历为本科及以上。


目前医院已制定了一系列管理制度，现有《放射防护管理制度》、《放射工作人员档案管理制度》、《放射工作人员健康管理制度》、《放射工作人员


培训制度》、《辐射防护和安全保卫制度》、、《辐射监测计划》、《放射防护注意事项》、《放射事故应急领导小组成员及职责分工》、《放射事故


应急预案》、《设备维修保养制度》、《射线装置台账管理制度》等。







73


二、监督检查内容


内


容


分类


主要生产


/公用单


元


生产线（公


用单元）名


称


主要


生产


设备


数


量


排放


形式


环保措


施及其


工艺


参


数


或


能


力


污染物


种类


对应排


放口


排放


口类


型


排放


口高


度/排
放去


向


执行标准
排放浓


度限值


排放速


率限值


建设


情况


大气环


境
/ / / / / / / / / / / / / / /


地表水


环境
/ / / / / / / / / / / / / / /


公用单


元


供水系统
市政供水


管网
/ / / / / / / / / / / / 依托


供电系统 市政供电 / / / / / / / / / / / / 依托


声环境 / / / / / / / / / / / / / /


辐射环


境


根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）及医院管理要求：


放射工作人员年有效剂量<5mSv；机房外公众成员年有效剂量<0.1mSv
《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）：


C形臂机房四周墙体外 30cm处、楼上距顶棚地面 100cm处、地板下方（楼下）距离下层地面 170cm处、防护门外 30cm处、观察窗外 30cm处、


其他穿墙管线、门缝等搭接薄弱位置，在透视条件下检测时，周围剂量当量率不大于 2.5μSv/h。


固体废


物


固体废物名称 属性
危险废物


编码
年产生量 贮存方式


利用处置


方式或去


向


利用或处


置量
暂存设施情况


环境管理要


求
/


生活垃圾
生活


垃圾
/ / 垃圾桶


分类收集


后交由当


地环卫部


门处置


/ 合理摆放 / /







74


报废的 C形臂


X射线机


一般


工业


固体


废物


/ / /
物资回收


单位处置
/ / / /


医疗废物


危险


废物


841-001-01
841-002-01


/
医疗垃圾


废物桶分


类暂存


委托有资


质的单位


进行处置


/
金山医院西北侧依托现有医


疗废物暂存间，建筑面积约


20m2。


/ /


报废的阴极射


线管
900-044-49 /


医疗垃圾


废物桶分


类暂存


委托有资


质的单位


进行处置


/ 医疗废物暂存间 / /


废铅防护用品 900-999-49 /
医院收集


后妥善保


存


委托有资


质的单位


进行处置


/ 妥善保存 / /


土壤及


地下水
/


生态保


护
/


环境风


险防范
设置警示标志，编制辐射应急预案，并定期进行应急预案演练


施工期


环境保


护措施


加强管理、合理安排施工时间，采用低噪声设备；建筑垃圾运至市政指定的弃渣场，生活垃圾交环卫部门统一收运处置。


主要环


境保护


目标


名称 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址位置 相对厂界最近距离 m


/ / / / / /







75


其他环境管


理要求


大气环境管


理要求


重污染天


气应对要


求


/
是否按相关要求


执行
/


环境质量


限期达标


规划要求


/
是否按相关要求


执行
/


水环境管理


要求
/


是否按相关要求


执行
/


台账管理要


求


建立台账，记录企业基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监


测记录信息及其他环节管理信息等；记录危险废物的名称、废弃量、去向等信息，台账保


存期限不少于 3年


是否按相关要求


执行
是


自行监测管


理要求（含自


动监测要求）


污染源
监测


位置
监测项目 监测频率


是否按相关要求执


行
是


自行监测结果是


否有超标情况（如


有请说明具体情


况）


/
/ / / /


环境信息公


开要求
/


环境防护距


离要求
/


是否按相关要求


执行
/


其他 /
是否按相关要求


执行
/







76


表 13 结论及建议


13.1 项目概况


重庆医科大学附属第一医院拟实施“金山医院（普通部）医疗综合楼（呼吸科 C臂


手术室）”项目，将金山医院普通部 3层 A区内镜中心原呼吸内镜室 3改改建为呼吸科


C形臂机房及其操作室，拟在 C形臂机房配置 1台 C形臂 X射线机开展呼吸科综合介


入手术。该台 C形臂 X 射线机属于Ⅱ类射线装置，单管头，最大管电压为 125kV，最


大管电流为 250mA。


项目总投资约 600万元，其中环保投资约 20万元。


13.2 实践正当性


医院 C形臂 X射线机的使用，在呼吸科疾病诊断和手术辅助方面有其他技术无法


替代的特点，对保障健康、拯救生命起了十分重要的作用，对受电离辐射照射的个人和


社会所带来的利益远大于其引起的辐射危害，项目符合《电离辐射防护与辐射源安全基


本标准》（GB18871-2002）中辐射防护“实践的正当性”的原则与要求。


13.3 产业政策符合性


项目主要使用 C形臂 X射线机从事介入手术工作，属于《产业结构调整指导目录》


（2024年本）鼓励类中的“高性能医学影像设备”的应用，符合相关产业政策。


13.4 辐射环境现状


为了解本项目拟建地的辐射环境质量现状，重庆泓天环境监测有限公司对项目所在


地辐射水平现状进行了监测，监测结果表明所在地环境γ辐射剂量率为 80nGy/h～


106nGy/h（未扣除宇宙射线响应值），与《2022年重庆市辐射环境质量报告书》（简本）


中累积剂量测得的γ辐射空气吸收剂量率全市点位年均值范围为 78.0~119nGy/h，平均值


94.5nGy/h（均未扣除宇宙射线响应值）相比较，项目所在地的环境γ辐射剂量率监测值


在重庆市环境γ辐射空气吸收剂量率正常涨落范围内。


13.5 选址可行性及布局合理性


本项目用房选址于金山医院普通部 3层 A区内镜中心西南侧，位于该层一端。机房


西侧为操作室，南侧墙体外临空，东侧为呼吸内镜室 2、呼吸内镜室 1，北侧为手术室


电梯及前室、过道，西北侧为卫生间、库房及污物电梯，东北侧为过道、洗消中心，楼


上为手术室清洗间，楼下为工程部办公室及消防控制室。项目用房所在位于内镜中心西







77


续表 13 结论及建议


南角，用房组成单一，且相对独立，污物可利用该层污梯运出，辅助用房满足本项目手


术需求。除医务人员和手术患者外，周围无其他公众长时间停留。作为呼吸科专用手术


室，与呼吸科其他检查室相邻，方便患者统一管理。项目 C形臂机房配套设置专用操作


室相邻于机房西侧布置，并在操作室与机房之间设置一扇防护门和一扇观察窗，防护门


便于介入手术时医务人员进出 C形臂机房，观察窗便于观察介入手术情况。


从辐射防护与环境保护角度，项目的选址可行，平面布局合理。


13.6 辐射防护与安全措施结论


（1）辐射工作场所分区管理


医院根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）要求，将辐射


工作场所划为控制区和监督区，将 C形臂机房划为控制区，机房周围相邻区域及的楼上、


楼下机房对应区域划为监督区。医院严格限制无关人员进出控制区，在正常诊疗的工作


过程中，控制区内不得有无关人员滞留，保障该区的辐射安全，控制区边界防护门拟设


置电离辐射警告标志、门灯联锁装置。监督区进行日常的监测和评估。


（2）机房屏蔽防护


本项目C形臂机房有效使用面积为35.8m2，最小单边长度为4.9m，满足《放射诊断


放射防护要求》（GBZ130-2020）的要求。C形臂机房四周墙体、顶棚、地板、防护门、


观察窗屏蔽防护设计大于2mmPb，满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）的


屏蔽防护厚度要求。C形臂机房风管穿墙处采用硫酸钡水泥封堵洞口缝隙，风管穿顶部


防护板在风管一侧包裹“L”形大于80cm长3mmPb铅作为防护补偿，不影响机房的防护


效能。


（3）安全联锁装置及其他措施


项目拟配置具有多种固有安全防护措施并符合相关标准要求的 C形臂 X 射线机，


设备上及控制台上均拟设置急停开关，拟配置 1套铅悬挂防护屏/铅防护吊帘、床侧防护


帘/床侧防护屏、移动铅屏风等辅助防护设施；并按有关标准要求配备介入手术人员及患


者防护用品。机房所有防护门上方均拟设置工作状态指示灯，灯箱上设置“射线有害、


灯亮勿入”指示灯。并将门与灯形成联锁，警示无关人员远离介入室区域。平开门拟设


置自动闭门装置，电动推拉门拟设置防夹装置。







78


续表 13 结论及建议


本项目依托原排风系统，机房吊顶设置 1个送风口、1各排风口，依托该层风井引


至 4F群楼顶排放。本项目拟在操作室与机房之间设置双向对讲系统，便于机房内放射


工作人员与操作室内人员沟通。介入手术医护人员拟在铅衣内外各佩戴 1枚个人剂量计，


技师佩戴 1枚个人剂量计，合理分配工作量。经分析，项目拟采取的辐射安全与防护措


施满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）要求。


13.7 环境影响分析


（1）机房屏蔽能力：根据核算，在常用工况条件下，C形臂机房设计屏蔽能力能满足


《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）的要求。


（2）年剂量估算：项目在合理配置介入手术医生情况下，本项目介入手术放射工作人


员人所受到的年有效剂量均低于放射工作人员剂量管理目标（5mSv/a），项目所致公众成


员的附加年有效剂量亦低于剂量管理目标（0.1mSv/a），呼吸科介入医护人员正确佩戴和


按时监测个人剂量计，保证医护人员的年剂量低于放射工作人员剂量管理目标（5mSv/a），


满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求。


（3）环境保护目标影响：通过核算可知，C形臂机房外公众成员的年有效剂量低于


0.1mSv/a。因此，项目所致周围 50m范围内环境保护目标的辐射影响满足相应标准和要


求，项目的辐射环境影响是可以接受的。


（4）“三废”影响：项目 C形臂 X射线机运行时产生臭氧和氮氧化物量极少，机房


采取依托原机械排风系统进行通风换气，机房吊顶面设置 1个送风口、1个排风口，机


房内废气经管道收集利用本层风井引至裙楼 4楼顶排放，排放后废气经大气扩散和分解


后，对周围环境影响小。项目放射工作人员等产生的废水依托医院的污水处理站处理，


医疗废物依托医院的医疗废物暂存间暂存后交有资质单位处理，生活垃圾交市政环卫部


门处理，废的铅防护用品由医院收集后妥善保管，做好相应记录，交有资质的单位处理。


项目各污染物均能得到有效处理。


（5）事故风险：通过落实撤离 C形臂机房时应清点人数、在设备上及控制台设置


紧急停机按钮、加强医院管理、放射工作人员加强专业知识学习、加强防护知识培训、


加强职业道德修养、严格遵守操作规程和规章制度、定期做好设备稳定性检测和质控检


测、加强设备维护、正确使用防护用品、正确佩戴个人剂量计，放射工作人员定期参加







79


续表 13 结论及建议


辐射安全与防护知识的培训等措施后，本项目风险可控。


13.8 辐射与环境保护管理


金山医院作为为重庆医科大学附属第一医院特色院区，辐射安全管理依托重庆医


科大学附属第一医院。重庆医科大学附属第一医院成立了放射防护管理委员会，设有辐


射防护管理人员，负责医院日常辐射防护管理工作，并明确了相应职责；医院制订了辐


射工作安全防护管理制度、辐射安全培训计划、设备维修保养制度及辐射监测方案等辐


射环境安全管理制度及辐射事故应急预案，有满足从事辐射活动的能力。本项目建设中，


根据要求调配了相应的放射工作人员，包括放射治疗医技人员及医学物理师等专业技术


人员，以满足开展项目放射治疗工作需求；完善 C形臂 X射线机操作规程、器事故应


急措施等制度；进一步补充、完善环境影响评价提出的防护措施和管理制度后，能满足


辐射环境管理要求。


综上所述，金山医院（普通部）医疗综合楼（呼吸科 C臂手术室）符合国家产业


政策，符合辐射防护“实践的正当性”要求，项目选址可行，平面布局合理。在制定的辐


射安全防护措施和管理措施后，项目环境风险可防可控，能实现辐射防护安全目标及污


染物的达标排放。因此，从环境保护的角度来看，该项目的建设是可行的。







80





		表1  项目基本情况

		1.1 医院概况

		1.3 项目概况

		1.3.4 设备配置



		表2  放射源

		表3  非密封放射性物质

		表4  射线装置

		表5  废弃物（重点是放射性废弃物）

		表6  评价依据

		表7  保护目标与评价标准

		监测点位合理性分析：根据监测布点情况，监测点位包含了C形臂机房拟建址、周围环境保护目标。监测点位布置

		备注：△为环境γ辐射剂量率监测点位，监测高度距地面1.0m，该项目位于重庆市两江新区金渝大道50号金

		仪器名称及型号

		仪器编号

		测量范围

		计量检定/校准证书编号

		有效期至

		校准因子

		2023110704836

		2024.11.26

		1.06

		0.106 

		106

		0.105 

		105

		0.110 

		110

		0.102 

		102

		0.090 

		90

		0.089 

		89

		0.080 

		80

		表9  项目工程分析与源项

		表10  辐射安全与防护

		表11  环境影响分析

		11.1 施工期环境影响

		11.2 营运期辐射环境影响分析

		11.2.1 C形臂机房屏蔽体铅当量核算

		R0——散射体至关注点的距离，单位为米（m），根据设备布设位置确定。

		（2）核算参数



		表12  辐射安全管理

		表13  结论及建议

		为了解本项目拟建地的辐射环境质量现状，重庆泓天环境监测有限公司对项目所在地辐射水平现状进行了监测，监




