重庆市生态环境局两江新区分局

受理建设项目环评信息公告

渝环（两江）字〔2025〕55号

重庆市生态环境局两江新区分局于2025年5月20日受理以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。环境影响报告表公示期为2025年5月20日—2025年5月26日（5个工作日）。环评文件全本查询方式：可通过下表文本链接查看。

反馈意见受理方式：

电子邮箱：cqhbljfj@163.com；
传真：023-63411355；

通讯地址：重庆市渝北区渝兴广场B5座7楼；

邮编：401147。
	序号
	项目 

名称
	建设
地点
	建设
单位
	环境影响

评价机构
	环评
类别
	受理
日期

	55
	国合通测西南实验室项目（工业CT部分）


[image: image1.emf]4-国合通测西南实验室项目（工业CT部分）-公示版.pdf


	重庆市两江新区水土街道悦复大道28号6幢1-1
	国合通用（重庆）测试评价认证有限公司
	重庆宏伟环保工程有限公司
	报告表
	2025年5月20日


_1234567890/4-����ͨ������ʵ������Ŀ����ҵCT���֣�-��ʾ��.pdf






*******















目 录


表 1 项目基本情况 ..................................................................................1


表 2 放射源 .............................................................................................. 9


表 3 非密封放射性物质 ..........................................................................9


表 4 射线装置 ........................................................................................10


表 5 废弃物（重点是放射性废弃物） ................................................11


表 6 评价依据 ........................................................................................ 11


表 7 保护目标与评价标准 ....................................................................14


表 8 环境质量和辐射现状 ....................................................................19


表 9 项目工程分析与源项 ....................................................................22


表 10 辐射安全与防护 ............................................................................36


表 11 环境影响分析 ................................................................................51


表 12 辐射安全管理 ................................................................................66


表 13 结论和建议 ....................................................................................79







第 1 页


表 1 项目基本情况


建设项目名称 国合通测西南实验室项目（工业 CT 部分）


建设单位 国合通用（重庆）测试评价认证有限公司


法人代表 李杨 联系人 银正权 联系电话 17*******39


注册地址 重庆市两江新区水土街道悦复大道 28号 6幢 1-1、2-1、3-1、4-1、5-1


项目建设地点 重庆市两江新区水土街道悦复大道 28号大地(国际)生命科学园 6幢 1-1


立项审批部门 重庆两江新区经济运行局 批准文号 2211-500109-04-01-145005
建设项目总投


资（万元）


约 1446（工


业 CT部分）


项目环保投


资（万元）
约 15 投资比例（环保


投资/总投资）
1.04%


项目性质 ☑新建 □改建 □扩建 □其他 占地面积（m2） 约 70


应


用


类


型


放射源
□销售 ☑I 类 □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □V类


使用 □I类（医疗使用） □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □V类


非密封放


射性物质


□生产 □制备 PET 用放射性药物


□销售 /


□使用 □乙 □丙


射线装置


□生产 □Ⅱ类 □Ⅲ类


□销售 □Ⅱ类 □Ⅲ类


☑使用 ☑Ⅱ类 □Ⅲ类


其他 /


1.1 建设单位简介


国合通用（重庆）测试评价认证有限公司（以下简称“国合重庆”）成立于 2022


年 11月 16日，注册地位于重庆市两江新区水土街道悦复大道 28号 6幢 1-1、2-1、3-1、


4-1、5-1，经营范围包括许可项目：检验检测服务；认证服务。一般项目：技术服务、


技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器制造。


1.2 项目由来


国合重庆为满足业务开展需要，在重庆市两江新区水土街道悦复大道 28号大地(国


际)生命科学园 6幢实施“国合通测西南实验室项目”，该项目于 2022年 12月 19日取


得《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》(渝(两江)环准〔2022〕152号)，主要


建设成分分析实验室、机械和物理性能测试实验室、微观组织分析实验室以及无损检测


实验室等，开展分析测试、质量检验、技术培训和咨询等技术服务业务。国合重庆为了







第 2 页


续表 1 项目基本情况


进一步提升无损检测能力，拟在重庆市两江新区水土街道悦复大道 28号大地(国际)生


命科学园 6 幢 1F实施“国合通测西南实验室项目（工业 CT部分）”，拟购置 1 台工


业用 X射线计算机断层扫描（CT）装置（以下简称“工业 CT”）提供无损检测服务。


根据《射线装置分类》可知，工业用 X射线计算机断层扫描（CT）装置属于Ⅱ类


射线装置。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》以


及《建设项目环境保护管理条例》等相关规定，国合通测西南实验室项目（工业 CT部


分）应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》


中的“五十五 核与辐射 172 核技术利用建设项目”，使用Ⅱ类射线装置的项目应编制


环境影响报告表。


1.3 建设规模及工程内容


（1）项目概况


国合重庆拟在重庆市两江新区水土街道悦复大道 28号大地(国际)生命科学园 6幢


1F实施“国合通测西南实验室项目（工业 CT部分）”，拟将工件传输区重新进行布局，


调整为工业 CT 无损检测区和工件传输区，并在工业 CT 无损检测区拟安装 1台自屏蔽式


双管头工业 CT提供无损检测服务。项目总建筑面积约 70m2，总投资约 1446万元，其


中环保投资约 15万元。项目施工期预计 1个月。项目组成见表 1-1。


表 1-1 项目组成一览表


类别 项目名称 建设内容 备注


主体


工程


工业 CT 无


损检测区


工业 CT 无损检测区位于大地(国际)生命科学园 6 幢 1F 中部，紧


邻射线检测屏蔽室、工件传输区布置，建筑面积约 45m2。


工业 CT 无损检测区原为工件传输区，作为 X射线探伤机的被检工


件运输通道使用。工件传输区重新布局为工业 CT无损检测区和工件传


输通区，工业 CT无损检测区拟安装工业 CT提供无损检测服务，工件


传输区则作为工业 CT、X射线探伤机的被检工件运输通道使用。


重新


布局


工业 CT


工业CT无损检测区拟配置1台FF85CT型工业CT（Ⅱ类射线装置），


采用自屏蔽式整体铅房。该设备采用双射线源配置，主射线管最大管电


压 450kV，最大管电流 2.0mA；副射线管最大管电压 300kV、最大管电


流 3mA。


拟购


辅助


工程
工件传输区


工件传输区紧邻工业 CT无损检测区、射线检测屏蔽室布置，方便


被检工件的运输，建筑面积约 25m2。


重新


布局


公用


工程


供电 依托大地(国际)生命科学园供电系统。 依托


给水 依托大地(国际)生命科学园给水管网。 依托







第 3 页


续表 1 项目基本情况


类别 项目名称 建设内容 备注


公用


工程


排水


项目运营不产生生产废水，不新增劳动定员，无新增生活污水。生活


污水依托大地(国际)生命科学园现有污水管网、公共生化池处理，而后经


市政污水管网排入水土污水处理厂处理。


依托


通风
拟配置的工业 CT采用自屏蔽式整体铅房，其顶部拟设置 1 台换气扇


进行通风换气，设计风量约 300m³/h，内部换气次数约 9次/h。
设备


自带


环保


工程


废水


项目运营不产生生产废水，不新增劳动定员，无新增生活污水。生活


污水排入大地(国际)生命科学园现有公共生化池进行预处理，满足《污水


综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，经市政污水管网进入水土园


区污水处理厂进行深度处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB
18918-2002)一级 A标准后排入竹溪河，最终经嘉陵江汇入长江。


依托


废气


工业 CT 运行产生的废气经换气扇引出自屏蔽式整体铅房，而后通过


新建的废气管道接入同层其他普通废气管网，最终引至大地(国际)生命科


学园 6幢东北侧外墙排放，其排放高度约 5m。


部分


依托


噪声 项目无高噪声设备。 /


固废


工业 CT 报废时，按照相关要求拆解去功能化，而后根据国合重庆相


关要求处理，保留相关手续，并做好相关记录存档。工业 CT更换的废冷


却油交由有资质单位处置。工作人员生活垃圾依托原有生活垃圾收集系统


收集后交由环卫部门统一处理。


部分


依托


辐射防护 工业 CT的自屏蔽式整体铅房的屏蔽体结构均为“钢+铅+钢”。
设备


自带


（2）屏蔽防护情况


根据国合重庆提供资料，项目拟配置的工业 CT采用自屏蔽式整体铅房进行屏蔽防


护，各屏蔽体防护设计情况如下表所示。


表 1-2 工业 CT屏蔽防护设计方案


设备名称 尺寸（mm）
设计情况


屏蔽体方位 材质厚度


工业 CT


内空尺寸：4500×2500×2800（长×宽×高）


外部尺寸：5355×2980×3145（长×宽×高）


门洞尺寸：1400×2295（宽×高）


防护门尺寸：1550×2435（宽×高）


左 60mmPb


前、后、右 38mmPb


上（顶板） 35mmPb


下（围挡） 28mmPb


防护门 38mmPb


工业空调铅罩


线缆铅罩
38mmPb


排气扇铅罩 28mmPb


注：①铅密度 11.3g/cm3，拟在屏蔽体两侧分别设置 3mm 钢板为铅提供结构支撑，本评价保守不考


虑钢板的屏蔽防护效能；②屏蔽体方位以面对防护门介绍。







第 4 页


续表 1 项目基本情况


（3）设备概况


根据国合重庆提供资料，项目拟配置的主要设备见表 1-3。


表 1-3 项目主要设备一览表


序


号
名称 数量 用途 设备设施说明 备注


1
FF85CT型


工业 CT
1台 无损检测


Ⅱ类射线装置，双射线源配置，主射线管最大管


电压 450kV，最大管电流 2.0mA；副射线管最


大管电压 300kV、最大管电流 3.0mA
新增


2
便携式 X-γ辐射


剂量率仪
1台 防护监测


依托射线检测屏蔽室配置的便携式 X-γ辐射


剂量率仪定期监测，按要求进行校验。
依托


3
固定式场所辐射


探测报警装置
1台 辐射探测报警


检测探头安装在自屏蔽式整体铅房内，显示单


元安装在操作台。
新增


4 个人剂量报警仪 2台 剂量检测报警 辐射工作人员工作时随身携带。 新增


5 换气扇 1个 通风
设备自带，位于自屏蔽式整体铅房顶部，风量


为 300m3/h。
新增


（4）工件情况


根据国合重庆提供资料，项目探伤工件主要为焊接件、铸件、结构件等各类金属材


料，其材质主要为钢（铁）制品、钛合金、铜合金、铝合金等。FF85CT型工业 CT可


实现Φ640mm×1200mm规格工件的全方位扫描检测。


（5）计划工作量


根据国合重庆提供资料，项目工业 CT 每天最多检测曝光 8 次，单次曝光时间约


0.5h~6.0h，平均曝光时间约 1.0h。每年最多检测曝光约 2000次。工作负荷见表 1-4。


表 1-4 工业 CT工作负荷一览表


设备型号 平均曝光时间 最大曝光次数 最大曝光时间


FF85CT 1.0h 40次/周 2000次/年 40.0h/周 2000.0h/年


（6）工作制度和劳动定员


项目拟在内部调配培养 2名工作人员从事工业 CT无损检测工作，不新增单位总劳


动定员。项目辐射工作人员仅从事工业 CT操作，年工作 250天，实行 8小时工作制。


辐射工作人员上岗前均需进行辐射防护与安全知识培训。


1.4 项目选址可行性


项目所在大地(国际)生命科学园 6幢 1F主要布置机械化和性能检测实验室、无损


检测实验室以及接待大厅等。项目工业 CT及其自屏蔽式整体铅房拟安装在无损检测实







第 5 页


续表 1 项目基本情况


验室的工业 CT无损检测区，四周紧邻工件传输区、射线检测屏蔽室、超声 C扫描区等


无损检测实验室用房以及走廊，下方为实土层，楼上为微观组织分析实验室的扫描电镜


及光学显微镜室。因此，工业 CT 无损检测区周围紧邻区域活动的公众成员相对较少，


便于辐射安全管理。项目场址的辐射剂量背景监测结果表明，其辐射环境质量现状良好，


能满足项目的建设需求。因此，项目选址可行。


1.5 项目周边保护目标


项目位于重庆市两江新区水土街道悦复大道 28号大地(国际)生命科学园 6幢 1F，


布置在大地(国际)生命科学园北部。大地(国际)生命科学园 6幢四周均为园区绿化及道


路，之外为大地(国际)生命科学园标准厂房以及市政道路、万科四季花城一期居民楼。


此外，项目大地(国际)生命科学园 6幢北部上方塔楼为大地(国际)生命科学园 7幢。项


目所在楼周围环境概况见表 1-5。


表 1-5 本项目所在楼外环境关系一览表


序号 外环境名称 方位 水平距离，m 高差，m 备注


1
园区道路及绿化


东
约 0~13 0 双向两车道、绿化


大地(国际)生命科学园 8幢、9幢 约 13~50 约+2 标准厂房（5F）


2


园区道路及绿化


南


约 0~24 0 双向两车道绿化


大地(国际)生命科学园 10幢 约 24~50 约+2 标准厂房（5F/-1F）


大地(国际)生命科学园 5幢 约 20~50 0
在建重庆中医骨科医院


（5F）


3
园区道路及绿化


西南
约 0~35 0 双向两车道、绿化


大地(国际)生命科学园 2幢 约 35~50 约-6 标准厂房（8F/D2F/-2F）


4
园区道路及绿化


西
约 0~26 0 双向两车道、绿化


大地(国际)生命科学园 1幢 约 26~50 约-6 标准厂房（11F/-2F）


5


园区道路及绿化


北


约 0~10 0 双向两车道、绿化


市政道路及绿化 约 10~33 0 双向两车道、绿化


万科四季花城一期居民楼 约 33~50 0 2栋居民楼（17F）


6 大地(国际)生命科学园 7幢 上方 0 +15 标准厂房（4F、5F）


备注：“+”表示环境保护目标 1F地面比大地(国际)生命科学园 6幢 1F地面高，“-”表示环境保


护目标 1F地面比大地(国际)生命科学园 6幢 1F地面低。


项目周边保护目标主要为从事项目工业 CT操作的辐射工作人员以及周围区域活动


的公众成员。







第 6 页


续表 1 项目基本情况


1.6 与项目有关的原有核技术利用项目情况


1.6.1 项目用房环保手续情况


国合重庆委托重庆环科源博达环保科技有限公司编制完成了《国合通测西南实验室


项目环境影响报告表》，并于 2022年 12月 19日取得了重庆市生态环境局两江新区分


局下发的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（两江）环准〔2022〕152


号）。国合通测西南实验室项目建设在重庆市两江新区水土街道悦复大道 28号大地(国


际)生命科学园 6幢标准厂房内，主要建设 4个实验室(不含辐射部分)，分别为成分分


析实验室、机械和物理性能测试实验室、微观组织分析实验室、无损检测实验室，实现


各类金属材料样品年检测 50000件次的检测能力。


国合通测西南实验室项目于 2024 年 12 月建设完成，目前正在开展建设项目竣工环


境保护验收工作。国合通测西南实验室项目建设过程中未收到环保相关投诉。


1.6.2核技术利用项目开展情况


国合重庆已于 2024年 4月 11日取得了重庆市生态环境局两江新区分局下发的《辐


射安全许可证》（渝环辐证[10208]），许可种类和范围为使用Ⅱ类射线装置，有效期至


2030年 4月 10日。国合重庆已许可使用的射线装置基本情况见下表。


表 1-6 已许可使用的射线装置情况一览表


序号 设备名称 设备型号 类别 数量 使用场所


1 450kV固定式大焦点 X
射线探伤机


MGi 450/4.5kW Ⅱ类 1台
大地(国际)生命


科学园 6幢 1F


辐射监测实


验室（射线检


测屏蔽室）2 300kV便携式 X射线探


伤装置
SMARTVO300D Ⅱ类 1台


国合重庆上述手续齐全的射线装置及工作场所运行至今使用情况良好，无辐射安全


事故发生，未发生环保纠纷，各级环保部门未收到环保投诉，无环保遗留问题。此外，


国合重庆制定有较完善的辐射管理制度，辐射工作人员均开展了个人剂量计监测和职业


健康体检，均无异常。


国合重庆另配置有场发射扫描电子显微镜、分析型扫描电子显微镜、透射电子显微


镜、X射线衍射仪各 1台，均属于Ⅲ类射线装置，并填报了《国合通测西南实验室项目


环境影响登记表》（2025509040000011）。上述射线装置均已安装到位，并开展了辐射


监测，目前正在办理《辐射安全许可证》。







第 7 页


续表1 项目基本情况


国合重庆委托重庆宏伟环保工程有限公司分别编制完成了《国合通测先进射线技术与应用研究中心项目环境影响报告表》，于 2025


年 1月 9日取得了重庆市生态环境局两江新区分局下发的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》，其批准文号为渝（两江）环


准〔2025〕7号。该项目涉及 1台加速器工业 CT（Ⅱ类射线装置），目前尚未开工建设。


国合重庆已环评未投运的射线装置情况见下表。


表 1-7 已环评未投运的射线装置一览表


序号 设备名称 设备型号 类别 数量 使用场所 环境影响评价文件及批复文号 备注


1 场发射扫描电子显微镜 ZEISS SIGMA 360 Ⅲ类 1台


大地(国际)生命


科学园 6幢 2F
211实验室 环评文件：国合通测西南实验室项目环境


影响登记表


备案号：2025509040000011


正在办


理辐射


安全许


可证


2 分析型扫描电子显微镜 JSM-IT510 Ⅲ类 1台


3 透射电子显微镜 JEM-F200 Ⅲ类 1台


4 X射线衍射仪 XRD-ynamic Ⅲ类 1台 209实验室


5 电子直线加速器工业 CT 定制化生产 Ⅱ类 1台
重庆市两江新区


J03单元 02街区


A48-2/02地块


1#无损检测室


环评文件：国合通测先进射线技术与应用


研究中心项目环境影响报告表


批复文号：渝（两江）环准〔2025〕7号


尚未开


工建设


1.7 依托可行性


项目依托可行性分析见表 1-8。


表 1-8 项目依托可行性分析


依托工程 依托内容 可行性分析


主体工程 主体建筑
项目选址于(国际)生命科学园 6幢 1F原工件传输区，仅进行重新布局后即可安装工业 CT，进而开展无损检测


工作，故项目依托可行。


公用工程 供电、供水、排水等 项目所在(国际)生命科学园具有完善的供电、供水、排水等公用设施，故项目依托可行。







第 8 页


续表 1 项目基本情况


依托工程 依托内容 可行性分析


环保工程


废水处理设施


项目无生产废水，且不新增生活污水产生量。项目所在(国际)


生命科学园配套有完善的污水管网以及公共生化池。工作人员产


生的生活污水可排入公共生化池处理，处理达标后可接入市政污


水管网，故项目依托可行。


废气处理设施


项目所在(国际)生命科学园 6幢 1F建设有完善的废气管网，


项目新建的废气管道能接入现有废气管网，并能引至大地(国际)


生命科学园 6幢东北侧外墙排放，其排放高度约 5m，并避开了人


流聚集区。因此，项目依托可行。


固体废物处理设施
生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处理。项目所在(国


际)生命科学园有完善的生活垃圾收运系统，项目可直接依托。


劳动定员 辐射工作人员
项目拟从现有工作人员中调配培养 2 人从事工业 CT 检测工


作，在现有总劳动定员内，依托可行。


辐射环


境管理


辐射安全管理领导


小组及相关制度


项目为工业 CT无损检测，与国核重庆现有 X射线探伤工作


性质及辐射安全管理要求类似，依托可行。


由上表可知，项目用房依托原工件传输区可行，供水、供电等公用工程、废水处理


设施、环保工程依托可行，劳动定员在原有工作人员中调配培养可行，辐射环境管理依


托现有辐射安全管理领导小组可行。







第 9 页


表 2 放射源


序号 核素名称 总活度（Bq）/活度（Bq）×枚数 类别 活动种类 用途 使用场所 贮存方式与地点 备注


项目不涉及放射源。


注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。


表 3 非密封放射性物质


序号
核素


名称


理化


性质


活动


种类


实际日最大操作量


（Bq）
日等效最大操作量


（Bq）
年最大用量


（Bq）
用途 操作方式 使用场所 贮存方式与地点


项目不涉及非密封放射性物质


注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）。







第 10 页


表 4 射线装置


（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器


序号 名称 类别 数量 型号 加速粒子
最大能量


（MeV）
额定电流（mA）/
剂量率（Gy/h）


用途 工作场所 备注


项目不涉及加速器。


（二）X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途


序号 名称 类别 数量 型号 最大管电压（kV） 最大管电流（mA） 用途 工作场所 备注


1
工业 CT


（双管头）
Ⅱ类 1台 FF85 CT


450 2.0 无损检


测


工业 CT
无损检测区


拟购
300 3.0


以下空白


（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源


序号 名称 类别
数


量


型


号


最大管电


压（kV）
最大靶电


流（mA）
中子强度


（n/s）
用途 工作场所


氚靶情况
备注


活度（Bq） 贮存方式 数量


项目不涉及中子发生器







第 11 页


表 5 废弃物（重点是放射性废弃物）


名称 状态 核素名称 活度 月排放量 年排放总量 排放口浓度 暂存情况 最终去向


臭氧、氮氧化物等废气 气态 / / / / / /
引至大地(国际)生命科


学园 6栋东北侧外排


放，排放高度约 5m


生活污水 液态 / / / / / /
大地(国际)生命科学园


公共生化池处理后排


入市政污水管网


生活垃圾 固态 / / / / / 生活垃圾暂存点 环卫部门统一处置


冷却油 液态 / / / / / / 有资质单位处置


报废的工业 CT 固态 / / / / / /


按照相关要求拆解去


功能化后，根据国合重


庆相关要求处理，保留


相关手续，并做好相关


记录存档。


注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为 mg/L，固体为 mg/kg，气态为 mg/m3；年排放总量用 kg。2.含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放


总量分别用比活度（Bq/L或 Bq/kg 或 Bq/m³）和活度(Bq）。







第 12 页


表 6 评价依据


法规


文件


（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年 1月 1日施行；


（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年 12月 29日第二次修正；


（3）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年 10月 1日施行；


（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年 9月 1日施行；


（5）《建设项目环境保护管理条例》，2017年 10月 1日施行修订版；


（6）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，2019年 3月 2日施行


修订版；


（7）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，2021年 1月 4日第


四次修正实施；


（8）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，2011年 5月 1日


施行；


（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），2021年 1月


1日起施行；


（10）关于发布《射线装置分类》的公告，2017年 12月 5日施行；


（11）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，2024年 2月 1日起施行；


（12）《重庆市环境保护条例》，2022年 11月 1日起施行修正版；


（13）《重庆市辐射污染防治办法》，2021年 1月 1日施行；


（14）《国家危险废物名录（2025年版）》，2025年 1月 1日起施行。


技术


标准


（1）《建设项目环境影响技术导则 总纲》（HJ2.1－2016）；


（2）《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的


内容和格式》（HJ10.1－2016）；


（3）《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》


（HJ1326-2023）；


（4）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871－2002）；


（5）《工业探伤放射防护标准》（GBZ117－2022）；


（6）《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》及第 1 号修改单（GBZ/T250－


2014）；







第 13 页


续表 6 评价依据


技术


标准


（7）《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）；


（8）《500kV以下工业 X射线探伤机防护规则》（GB22448-2008）；


（9）《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）；


（10）《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）。


其他


（1）环评委托书（含评价内容确认），详见附件 1；


（2）项目投资备案证，详见附件 2；


（3）项目所在用房的环评批复，详见附件 3；


（4）辐射安全许可证，详见附件 4；


（5）项目辐射环境监测报告，详见附件 5；


（6）设备相关资料；


（7）ICRP33、《辐射防护导论》等参考文献。







第 14 页


表 7 保护目标与评价标准


7.1评价范围


根据《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格


式》（HJ10.1－2016）的相关规定，通常取射线装置所在场所实体屏蔽物边界外 50m的


范围为评价范围。因此，项目以工业 CT的自屏蔽式整体铅房外周围 50m的范围作为项


目辐射环境影响的评价范围。


7.2 环境保护目标


项目所在的(国际)生命科学园 6幢的主体结构为 5F，其中 1-3F为裙楼，4-5F位于


裙楼南部上方，属于塔楼；另 6幢裙楼北部上方则为 7幢，仅有 4F和 5F，属于塔楼。


因此，(国际)生命科学园 6幢、7幢组合成为 1栋完整的建筑。


项目工业 CT及自屏蔽式整体铅房拟安装在(国际)生命科学园 6幢 1F中部工业 CT


无损检测区内。铅房高度不低于 3m，其底部与地面无缝隙，顶部人员无法到达，且上


方无行车。


项目工业 CT的自屏蔽式整体铅房周围 50m范围内的环境保护目标见表 7-1。


表 7-1 自屏蔽式整体铅房周围环境保护目标一览表


序


号
环境保护目标名称


方


向


水平距


离，m
最小垂直


高差，m 基本情况 影响人群
影响


因素


1


走廊


东


南


约 0~2.5 0 企业其他用房，约 5人 公众成员


电离


辐射


接待大厅、值班机房


以及冲击拉伸室、废


液处理间等机械和性


能检测实验室用房


约 2.5~22 0 企业其他用房，约 10人 公众成员


2 绿化、园区道路等 约 15~50 0 内部道路，双车道，约 5人 公众成员


3 (国际)生命科学园 8


幢、9 幢
约 28~50 约+2 (国际)生命科学园其他标


准厂房，2栋（5F），空置
公众成员


4


工业 CT无损检测区


西


南


约 0~2.8 0 工业 CT辅助设施摆放区


域，约 2人
辐射工


作人员


超声 C扫描区、工件


运输通道
约 2.8~11 0 企业其他用房，约 2人 公众成员


高周疲劳区、液压伺


服区等机械和性能检


测实验室用房


约 11~40 0 企业其他用房，约 10人 公众成员


5 绿化、园区道路等 约 40~50 0 内部道路，双车道，约 5人 公众成员


6
工业 CT无损检测区 西


北


约 0~2 0 工业 CT操作台摆放区域，


约 2人 辐射工


作人员
工件传输区 约 2~5 0 工件传输通道，约 2人







第 15 页


续表 7 保护目标与评价标准


序


号
环境保护目标名称


方


向
水平距，m 最小垂直


高差，m 基本情况 影响人群
影响


因素


6 控制室、洗片室等无损检测


实验室用房


西


北


约 5~12 0 企业其他用房，约 5
人


公众成员


电离


辐射


7 绿化、园区道路等 约 10~50 0 内部道路，双车道，


约 5人 公众成员


8 (国际)生命科学园 1 幢 约 38~50 约-6
(国际)生命科学园


其他标准厂房，1栋
（11F），空置


公众成员


9


工业 CT无损检测区


东


北


约 0~1 0 项目用房，约 2人 辐射工


作人员


射线检测屏蔽室 约 1~7 0 通道，一般无人停留 公众成员


预留渗透检测实验室等无损


检测实验室用房以及样品制


样区、样品检查室等机械和


性能检测实验室用房


约 7~50 0 企业其他用房，约


10人 公众成员


10 绿化 约 49~50 0 园区绿化，一般无人


停留
公众成员


11


2F：扫描电镜、光学显微镜


室、组织分析室等微观组织


分析实验室用房以及蠕变实


验室、持久蠕变实验室等机


械和性能检测实验室用房 上


方


约 0~50 约+6 企业其他用房，约


10人 公众成员


3F-5F：办公室、预留用房、


成分分析实验室等
约 0~50 约+10 企业其他用房，约


10人 公众成员


12 (国际)生命科学园 7 幢 约 7~50 约+15
(国际)生命科学园


其他标准厂房，1栋，


2F（4F/5F），空置


公众成员


备注：“+”表示环境保护目标 1F地面比大地(国际)生命科学园 6幢 1F地面高，“-”表示环境保


护目标 1F地面比大地(国际)生命科学园 6幢 1F地面低。


7.3 评价标准


（1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）


本标准适用于实践和干预中人员所受电离辐射照射的防护和实践中源的安全。


4.3.2.1 应对个人受到的正常照射加以限制，以保证除 6.2.2条规定的特殊情况外，


由来自各项获准实践的综合照射所致的个人总有效剂量和有关器官或组织的总当量剂


量不超过附录 B （标准的附录） 中规定的相应剂量限值。不应将剂量限值应用于获准


实践中的医疗照射。







第 16 页


续表 7 保护目标与评价标准


B1 剂量限值


B1.1 职业照射


应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值：由审管部门决


定的连续 5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv。


B1.2 公众照射


实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不超过下述限值：年


有效剂量，1mSv。


（2）《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）


本标准规定了 X射线和γ射线探伤的放射防护要求。


本标准适用于使用 600 kV及以下的 X射线探伤机和γ射线探伤机进行的探伤工作


（包括固定式探伤和移动式探伤），工业 CT探伤和非探伤目的同辐射源范围的无损检


测参考使用。


5.1.1 X 射线探伤机在额定工作条件下，距 X 射线管焦点 100 cm 处的漏射线所致


周围剂量当量率应符合表 1 （本报告表 7-2）的要求，在随机文件中应有这些指标的说


明。其他放射防护性能应符合 GB/T 26837 的要求。


表 7-2 X射线管头组装体漏射线所致周围剂量当量率控制值


管电压，kV 漏射线所致周围剂量当量率，mSv/h


>200 <5


6.1.3 探伤室墙体和门的辐射屏蔽应同时满足：


a) 关注点的周围剂量当量参考控制水平，对放射工作场所，其值应不大于 100μSv/


周，对公众场所，其值应不大于 5μSv/周；


b) 屏蔽体外 30cm 处周围剂量当量率参考控制水平应不大于 2.5μSv/h。


6.1.4 探伤室顶的辐射屏蔽应满足：


a) 探伤室上方已建、拟建建筑物或探伤室旁邻近建筑物在自辐射源点到探伤室顶内


表面边缘所张立体角区域内时，探伤室顶的辐射屏蔽要求同 6.1.3；


b) 对没有人员到达的探伤室顶，探伤室顶外表面 30cm处的周围剂量当量率参考控


制水平通常可取 100μSv/h。







第 17 页


续表 7 保护目标与评价标准


6.1.10 探伤室应设置机械通风装置，排风管道外口避免朝向人员活动密集区。每小


时有效通风换气次数应不小于 3次。


（3）《工业 X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）


本标准规定了工业 X射线探伤室辐射屏蔽要求。


本标准适用于 500kV以下工业 X射线探伤装置的探伤室。


3.2 需要屏蔽的辐射


3.2.1 相应有用线束的整个墙面均考虑有用线束屏蔽，不需考虑进入有用线束区的


散射辐射。


3.2.2 散射辐射考虑以 0°入射探伤工件的 90°散射辐射。


3.2.3当可能存在泄漏辐射和散射辐射的复合作用时，通常分别估算泄漏辐射和各项


散射辐射，当它们的屏蔽厚度相差一个什值厚度（TVL）或更大时，采用其中较厚的屏


蔽，当相差不足一个 TVL时，则在较厚的屏蔽上增加一个半值层厚度（HVL）。


（4）评价标准及相关参数值


①管理目标值


建设单位取GB18871-2002中工作人员职业照射剂量限值的四分之一即5mSv/a作为


辐射工作人员的年有效剂量管理目标值；取公众照射剂量限值的十分之一即 0.1mSv/a


作为公众成员的年有效剂量管理目标值，满足 GB18871-2002的规定。


②剂量率控制水平


根据《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）中的剂量参考控制水平，并结合


《工业 X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）中导出剂量率参考控制水平的


核算方法，确定工业 CT屏蔽体外关注点剂量率参考控制水平，计算公式如下：


)t(
,c


TU
HH c


d







…………………………………(1)


式中：


cH —周剂量参考控制水平，μSv/周；


t—探伤装置周照射时间，h；







第 18 页


续表 7 保护目标与评价标准


U—探伤装置向关注点方向照射的使用因子，项目取 1；


T—人员在相应关注点驻留的居留因子。


根据 GBZ/T250-2014附录 A，不同场所的居留因子选取如表 7-3所示。


表 7-3 不同场所的居留因子


场所 居留因子 示例


全居留 1 控制室、暗室、办公室、邻近建筑物中的驻留区


部分居留 1/2~1/5 走廊、休息室、杂物间


偶然居留 1/8~1/40 厕所、楼梯、人行道


备注：后文计算中的居留因子参照本表取值，后文不再提及。


项目工业 CT周最大曝光出束时间为 40h，自屏蔽式整体铅房屏蔽体外周围剂量当


量率控制水平核算结果见表 7-4。


表 7-4 屏蔽体外剂量率控制水平核算表 单位：μSv/h


设备
屏蔽体外


关注点
方位


紧邻区域


功能用房
cH


（μSv/周）
T max，cH


(μSv/h)
dH ,c





(μSv/h)


剂量率参考


控制水平
cH


（μSv/h）


工业


CT


自屏蔽式


整体铅房


外 30cm处


后 走廊 5 1/5 2.5 0.6 0.6


前、左、右
工业 CT无


损检测区
100 1 2.5 2.5 2.5


上（顶部） 上方无行车 / / 100 / 2.5


备注：①自屏蔽式整体铅房与地面无缝隙，大地(国际)生命科学园 6幢无地下室，故不考虑自屏蔽


式整体铅房下方屏蔽防护；②自屏蔽式整体铅房上方无行车经过，项目保守按照 2.5μSv/h进行控制。


根据上表可知，工业 CT自屏蔽式整体铅房后侧屏蔽体外 30cm 处周围剂量当量率


控制水平≤0.6μSv/h，其他屏蔽体外 30cm处周围剂量当量率控制水平≤2.5μSv/h。


综上所述，结合项目实际情况，确定项目主要评价标准要求见表 7-5所示。


表 7-5 项目主要评价标准及相关要求汇总表


序号 项目 控制限值 采用的标准


1 年剂量管理目标值
辐射工作人员：5mSv
公众成员：0.1mSv


GB18871-2002
公司管理要求


2 设备性能要求
距 X射线管焦点 1m处的漏射线所致周围剂量当


量率：＜5mSv/h（管电压＞200kV） GBZ117-2022


3 剂量率参考控制水平


工业 CT 自屏蔽式整体铅房后侧屏蔽体外 30cm
处周围剂量当量率≤0.6μSv/h，其他屏蔽体外


30cm处周围剂量当量率≤2.5μSv/h


GBZ117-2022
GBZ/T250-2014


4 通风要求 有效通风换气次数应不小于 3次/h GBZ117-2022







第 19 页


表 8 环境质量和辐射现状


8.1地理位置和场所位置


项目位于重庆市两江新区水土街道悦复大道 28号大地(国际)生命科学园，地理位置


见附图 1。项目工业 CT拟安装在大地(国际)生命科学园 6幢 1-1（即 1F）中部工业 CT


无损检测区内。项目场所位置见附图 4，项目场址现状及周围环境现状情况见附图 2。


8.2辐射现状


为掌握项目拟建址辐射环境质量现状，重庆新绿环保工程有限公司于 2025年 3月


19日对项目拟建址的环境辐射剂量率进行了监测，监测结果和监测布点见监测报告：


渝新绿环（监）〔2025〕12号（见附件 5）。


（1）监测因子


环境γ辐射剂量率。


（2）监测方法和依据


监测方法和依据见表 8-1。


表 8-1 监测方法和依据


监测项目 监测方法 监测依据


环境γ辐射剂量率 仪器法 《环境γ辐射剂量率测定规范》（HJ1157-2021）


（3）监测仪器


监测仪器情况见表 8-2。


表 8-2 监测仪器情况


监测仪器名称及型号 仪器编号 计量检定/校准证书编号 有效期至 校准因子


环境级χ、γ辐射巡检仪


RGM5200
1222204005009 2024070805204 2025.7.11 1.13


测量范围：10nSv/h-100μSv/h。


（4）监测布点及合理性分析


本次监测共布设了 6个监测点，监测点位布点示意图见图 8-1。







第 20 页


续表 8 环境质量现状


备注：△为监测点位，监测点位距地面 1.0m，拟建项目位于实验楼一楼。


图 8-1 监测布点示意图


本次监测在工业 CT安装场所（工业 CT无损检测区）及周围、楼上、室外均设置


了监测点位，监测布点较全面，可以反映项目拟建址及其周围环境的辐射环境水平。另


监测期间，工业 CT无损检测区旁的射线检测屏蔽室内的射线装置均未运行出束。


（5）质量保证措施


监测仪器每年送计量部门检定合格后在有效期内使用；监测时获取足够的数据量，


以保证监测结果的统计学精度；监测报告严格实行审核制度，经过审核，最后由授权签


字人签发，因此，监测结果有效。


（6）监测结果统计


监测结果统计见表 8-3。


表 8-3 监测结果统计


监测点位 监测点位描述
环境γ辐射剂量率


nGy/h μGy/h


△1 拟建工业CT无损检测区 0.102 102


△2 拟建工业CT无损检测区西南侧 0.104 104


△3 拟建工业CT无损检测区东南侧 0.103 103


△4 拟建工业CT无损检测区西北侧 0.102 102


△5 楼上211扫描电镜、光学显微镜室 0.104 104


△6 实验楼外空地 0.099 99


备注：1μGy/h=1000nGy/h，以上监测结果均未扣除宇宙射线响应值。







第 21 页


续表 8 环境质量现状


根据监测可知，项目拟建址及周围环境γ辐射剂量率的监测值范围为 99nGy/h～


104nGy/h（未扣除宇宙射线响应值）。根据《2023年重庆市辐射环境质量报告书（简化


版）》，累积剂量测得的γ辐射空气吸收剂量率全市点位年均值范围为 76.8~93.3nGy/h，


平均值为 87.0nGy/h。对比可知，项目拟建址及周围环境γ辐射剂量率监测值在重庆市


环境γ辐射空气吸收剂量率正常涨落范围内。







第 22 页


表 9 项目工程分析与源项


9.1施工期工艺流程及产污环节


项目施工期仅进行设备安装，整个施工过程基本由人工完成，不使用大型机械。产


生的废弃物主要为少量设备外包装、安装人员生活垃圾和生活污水等，包装垃圾和生活


垃圾均统一收集后由当地环卫部门集中处置，生活污水依托大地(国际)生命科学园的公


共生化池处理后排入市政管网。


9.2 营运期工艺流程及产污环节


9.2.1 设备组成及工作方式


（一）设备组成


项目拟配置的 FF85CT 型工业 CT 为自屏蔽式装置，主要由双射线源(小焦点：


450kV，2.0mA；微焦点：300kV，3.0mA) 、高压发生装置、冷却装置系统、探测器、


机械运动平台、计算机成像及图像重建系统、图像分析和评估系统以及射线防护辅助装


置等组成。FF85CT型工业 CT的高压发生装置、冷却装置系统、操作台（计算机成像


及图像重建系统、图像分析和评估系统）安装在自屏蔽式整体铅房外，双射线源、探测


器、载物台、机械运动平台安装在自屏蔽式整体铅房内。项目拟配置的 FF85CT型工业


CT外部照片见图 9-1，内部照片见图 9-2。


图 9-1 FF85CT型工业 CT外部照片（示例）


自屏蔽式


整体铅房


操作台







第 23 页


续表 9 项目工程分析与源项


图 9-2 FF85CT型工业 CT内部照片（示例）


（1）自屏蔽式整体铅房


项目 FF85CT型工业 CT配置的自屏蔽式整体铅房为 X射线的屏蔽防护系统，仅设


置 1个防护门供工件进出。铅房均采用“钢+铅+钢”的屏蔽结构，并根据不同区域的屏


蔽防护要求，采用不同厚度的铅进行屏蔽。项目 FF85CT型工业 CT的项目 FF85CT型


工业 CT设计图见下图。


图 9-3 自屏蔽式整体铅房外观设计图


（2）操作台


项目 FF85CT型工业 CT配置的操作台（计算机成像及图像重建系统、图像分析和


评估系统）布置在自屏蔽式整体铅房外前侧，用于辐射工作人员控制工业 CT的运行。


探测器
双射线源


机械运动平台


载物台







第 24 页


续表 9 项目工程分析与源项


（3）高压发生器


高压发生器是将电源电压、电流变为 X 射线管电压、管电流的装置。项目配置的


FF85CT型工业 CT采用双射线源，故配置有 2 个高压发生器，均布置在自屏蔽式整体


铅房外右侧。


（4）冷却装置系统


项目 FF85CT型工业 CT的射线管冷却装置系统安装于自屏蔽式整体铅房外右侧。


该冷却装置系统承担着为工业 CT射线管降温散热的关键功能，其中 450kV小焦点射线


管采用油冷冷却方式，而 300kV微焦点射线管则采用水冷冷却方式。


（5）双射线源


FF85CT型工业 CT配置双射线源系统，构建了多元化检测能力体系。主射线管为


450kV 小焦点射线管，凭借高能量输出与强劲穿透性能，适用于汽车发动机、航空航天


叶片、汽车轮胎等中型及重型样品的无损检测；副射线管采用 300kV 微焦点射线管，


以低能量、高分辨率的技术特性，专长于橡胶制品、塑料制品、电路板、小型 3D 打印


器件、化石陶瓷等轻质或中小型样品的精细检测。2个射线管呈上下垂直布局，安装于


机械运动平台右侧的可调节固定立柱，形成差异化检测工作模式。双射线源无法同步启


用，其辐射源点在空间上呈现特定分布：垂直方向间距 209mm，水平方向间距 325mm，


该布局既保障了检测功能的互补性，又确保了设备运行的安全性。FF85CT 型工业CT 双


射线源的结构配置详见下图。


图 9-4 FF85CT型工业 CT配置的双射线源


450kV
小焦点射线管


300kV
微焦点射线管







第 25 页


续表 9 项目工程分析与源项


为确保射线能量精准匹配检测工件的需求，从而优化成像质量，FF85CT型工业CT


采取了独特的滤波设置。在其射线管头上，固定安装有内置滤波片的射束硬化滤波器。


同时，为满足多样化的检测场景，该设备还配备了多种规格的外置滤波片，作为可灵活


替换的射束硬化滤波器。内置滤波片因已固定安装，无法进行更换操作；而外置滤波则


可依据不同工件的检测需求，灵活选择并安装适配的型号。此外，FF85CT型工业CT所


搭载的450kV小焦点射线管配备了多种类型的准直器。这些准直器能够将X射线精准整


形，生成尺寸各异的锥形束与扇形束，以契合不同检测场景的需求。值得一提的是，450kV


小焦点射线管的外置滤波片稳固地安装在准直器上，这种准直器与射束硬化滤波器相辅


相成的精妙组合，可被视作一种极为有效的防撞保护模型。典型的工业CT准直器见下图。


图 9-5 典型的工业 CT准直器


（7）探测器


探测器是 CT成像的核心组件，承担着接收穿过工件的射线信号的重任。射线信号


被探测器捕获后，会依次经历放大及模数转换过程，随后传输至计算机，用于图像重建，


从而实现将人眼不可见的 “X射线”转化为可用于生成图像的“数字化信号”。


具体而言，项目 FF85CT型工业 CT配置平板探测器和线列阵探测器各 1个，其中


平板探测器专门适配锥形束射线，而线列阵探测器则与扇形束射线完美适配，两者协同


工作，极大地拓展了设备对不同检测场景的适应性。FF85CT型工业 CT 的 2个探测器


均安装在机械运动平台的可调节固定架上，位于自屏蔽式整体铅房内右侧，具体安装情


况见下图。







第 26 页


续表 9 项目工程分析与源项


图 9-6 FF85CT型工业 CT配置的双探测器


（8）载物台


项目配置的 FF85CT型工业 CT设有 1个载物台，该载物台安装在机械运动平台的


可调节固定架上，位于自屏蔽式整体铅房内下部。其主要功能是承载待检测工件，通过


可调节固定架灵活调整位置，为工件的精准检测提供便利条件。


（9）机械运动平台


机械运动平台在整个系统中发挥着关键的操控作用，负责协调双射线源、载物台以


及探测器的移动。需注意的是，双射线源仅能在特定维度内活动，无法实现水平方向的


左右及前后位移；载物台则受到限制，不能进行垂直方向的移动。机械运动平台各部件


的运动方式及相互关系，详细示意如下图所示。


图 9-7 FF85CT型工业 CT采用双射线源


机械运动平台各部件运动范围见下表。


平板探测器


线列阵探测器







第 27 页


续表 9 项目工程分析与源项


表 9-1 FF85CT型工业 CT的机械运动平台相关参数


部件 运动方位 运动范围 功能


双射线源 垂直移动（ZS） 1100mm 扫描位置定位


探测器


垂直移动（ZD） 1100mm 扫描位置定位


沿射线束方向移动（YD） ~950mm 几何放大


左右扩展（XD） ±250mm 检测区域扩展


载物台


沿射线束方向移动（YO） ~1450mm 几何放大


水平前后移动（XO） ±250mm 偏置扩展扫描


旋转（ZOR） 360° 扫描


为全方位保障辐射安全，针对FF85C型工业CT，将拟配置一系列辐射安全防护措施。


如安装实时监控系统、固定式辐射剂量报警仪、门机联锁装置、急停开关等，最大程度


降低辐射风险。


项目配置的FF85CT型工业CT配置的自屏蔽式整体铅房的主要参数见前文表1-2，另


工业CT可检工件最大规格为Φ640mm×1200mm，其他主要参数见下表。


表 9-2 FF85CT型工业 CT主要参数一览表


X射线管主要参数


型号 MXC-450MF Micro-focus tube 300 kV


类型 闭式、双极、金属陶瓷、微焦点 开管、单极、微焦点


最大管功率 450W 300W


最大管电压 450kV 300kV


最大管电流 2.0mA 3.0mA


内置滤波器（滤波片） 2mm 铍+3mm铍 3mm铝


最大输出剂量率 97.16mGy・m2/(mA・min) 20.9mGy・m2/(mA・min)


焦点尺寸 60m~450m ≥5m


射线束最大锥角 40°（水平）×30°（垂直） 30°（水平）×30°（垂直）


照射方式 定向照射（向左） 定向照射（向左）


最大穿透厚度 65mm钢 30mm钢


焦点-地面距离 744mm~1844mm 953mm~2053mm


FOD（焦点-工件距离） 134mm~1584mm 4mm~1259mm


冷却方式 油冷 水冷


探测器主要参数


型号 4343N CTScan 3-780


类型 平板探测器 线阵列探测器


FDD(焦点-探测器距离) 950mm~1985mm 1075mm~1995mm


冷却方式 水冷 水冷







第 28 页


续表 9 项目工程分析与源项


（二）工作方式


辐射工作人员首先将待检工件搬运至自屏蔽式整体铅房内，固定于载物台上，确定


铅房内部无人滞留后离开，并关闭防护门。依据工件检测部位的具体需求，在操作台远


程操控机械运动平台，精确调整探测器、载物台及射线管的相对位置，通过监控再次确


定铅房内部无人滞留后，启动工业 CT射线管出束，对工件开展扫描检测作业。检测过


程中，工业 CT的持续出束，透过工件的射线信号由图像探测器捕捉转换为电信号，实


时传输至操作台并还原为检测图像，同步显示在监控屏幕上。辐射工作人员在操作台上


实时观察检测图像，对工件内部结构及缺陷状况进行分析研判，最终确认检测结果。在


工业 CT锥形束检测模式下，射线管与探测器始终保持固定不动，仅通过载物台带动工


件进行 360°水平匀速旋转，以此实现工件各部位的 X 射线全覆盖扫描；而当采用扇形


束检测时，射线管、探测器以及承载工件的载物台会依据检测需求协同移动，从而确保


工件各区域均能被 X射线全面、精准地扫描。


9.2.2 工作负荷


根据国合提供资料，项目工业 CT 每天最多检测曝光 8 次，单次平均曝光时间约


60min，每周最多检测曝光约 40次，每年最多检测曝光约 2000次，每周曝光时间最长


约 40h，每年曝光时间最长约 2000h。


9.2.3 工作原理及工艺流程


（1）工作原理


①X射线产生原理


工业 CT的 X射线管由安装在真空玻璃壳中的阴极和阳极组成，阴极是钨制灯丝，


它装在聚焦杯中。当灯丝通电加热时，电子就“蒸发”出来，聚焦杯使这些电子聚集成束，


直接向嵌在铜阳极中的钨靶射击。高压电压加在 X射线管的两极之间，使电子在射到靶


体之前被加速达到很高的速度。高速电子与靶物质发生碰撞，就会产生轫致 X射线和低


于入射电子能量的特征 X射线。靶体一般用高原子序数的难熔金属如钨、铂、金等制成。


X射线管结构及原理示意图见下图。







第 29 页


续表 9 项目工程分析与源项


图 9-8 X射线管原理示意图


②CT扫描成像原理


电子计算机断层摄影（Computed tomography，简称 CT）原理是基于从多个投影数


据应用计算机重建图像的一种方法，包括数据收集和重建过程。X射线管发射的锥束 X


射线首先撞击工件，然后撞击探测器表面。X射线会根据工件的几何形状和吸收特性而


减弱，探测器接收 X射线后生成二维灰度图像。工件在旋转轴上逐渐旋转 360°，这样


就能获得大量的工件图像。计算机系统利用大量的工件图像通过重建生成三维图像，从


而清晰、准确、直观地展示被检测物体的内部结构、组成及缺损状况等。工业 CT扫描


成像原理见下图。


图 9-9 工业 CT扫描成像原理示意图


（1）工艺流程


项目工业 CT主要工艺流程及产污环节见下图。







第 30 页


续表 9 项目工程分析与源项


图 9-10 项目工艺流程及产排污简图


①接收待检工件：辐射工作人员将待检工件运至工业 CT无损检测区，操作人员接


收待检工件后进行信息登记；


②开机自检：辐射工作人员打开工业 CT设备，启动系统自检工作；


③工件摆放及调整：辐射工作人员打开防护门，将受检工件固定安放在载物台上并


确保其稳定性；确定无人滞留后，辐射工作人员关闭防护门，根据受检部位需求在操作


台远程操控机械运动平台，精确调整探测器、载物台及射线管的相对位置。


④安全检查：操作人员通过视频监控确认铅房内部无人员滞留，检查门机联锁等安


全装置系统都启动并正常。


⑤参数设置：操作人员根据工件的尺寸设置管电压、管电流等检测参数；


⑥出束检测：主控钥匙旋转至相应位置，按下开启按钮，启动工业 CT出束扫描；


⑦数据重建：扫描完成后自动停止出束，通过计算机算法，对扫描得到的数据进行


处理和重建，生成三维模型和内部结构图像，分析检测结果，出具检测报告；


⑧结束检测：打开防护门取出受检工件，同时将下一个待检工件放置到载物台上准


备下一个检测过程或者结束工作。


9.3路径规划


项目路径规划分为人流路径和物流路径，具体情况见下图。







第 31 页


续表 9 项目工程分析与源项


图 9-11 项目人流物流路径图


（1）人流路径


项目辐射人员经超声 C扫区之间的工件运输通道、工件传输区进入工业 CT无损检


测区，完成相关检测任务工作后原路返回离开。


（2）工件路径


项目待检工件经大地(国际)生命科学园 6东 1F西北侧出入口进入，然后由工作人员


（手动或叉车）经走廊、超声 C扫区之间的工件运输通道、工件传输区运至工业 CT无


损检测区，而后放入自屏蔽式整体铅房内进行无损检测，检测完成后原路返回离开。


9.4污染源项分析


根据工艺流程可知，项目工业 CT开展无损检测作业过程中产生的污染物主要有电


离辐射、废气（臭氧、氮氧化物等）、固废（更换的冷却油）等。


9.4.1电离辐射


根据工业 CT的工作原理，X射线的产生与消失完全受控于工业 CT的开启与关闭


状态。也就是说，项目所采用的工业 CT设备仅在开机且处于出束（曝光）状态时，才


会产生 X射线。因此，当工业 CT处于开机曝光运行阶段，X射线便成为环境辐射污染


的最主要因素。







第 32 页


续表 9 项目工程分析与源项


从项目工业 CT的实际工作流程来看，涉及电离辐射危害的关键辐射安全环节集中


在 X射线管出束照射过程。在此期间，X射线的能量呈现出连续能谱分布，其能量范围


从 0延伸至曝光管电压设定值。X射线的穿透能力则主要取决于 X射线管的管电压参数


以及出口滤过装置的设置。此外，工业 CT辐射场中的 X射线具体可分为三个部分：直


接用于检测成像的有用线束、从设备屏蔽部件泄漏出的漏射线，以及在检测过程中因散


射产生的散射线。


（1）有用线束


在工业无损检测领域，有用线束是由 X射线管产生的电子经撞击靶材产生 X射线，


并通过辐射窗口定向投射至待检工件，进而实现对工件的无损检测。工业 CT系统中，


X射线的能量和强度与射线管的靶物质、管电压、滤波器等密切相关。具体而言，靶物


质的原子序数越高，施加于 X射线管的管电压和管电流越大，所激发产生的 X射线光


子束流强度也就越强，能够为检测工作提供更高效的射线源。


项目工业 CT配置的 450kV小焦点射线源采用复合式滤波结构，其内置滤波器由两


层铍材料叠加而成，具体规格为 3mm铍板与 2mm铍板组合。在实际检测场景中，该射


线源可依据检测对象的材质特性、厚度规格及精度要求，与多种参数配置的准直器进行


灵活适配。这些准直器内置不同材质、厚度及吸收特性的滤波器，通过科学组合射线源


与准直器及滤波系统，实现最佳检测效果。根据国核重庆提供的技术资料，450kV小焦


点射线源最大输出量可达 97.16mGy・m2/(mA・min)。


项目工业 CT 配置的 300kV微焦点射线源内置滤波器规格为 3mmAl。在实际检测


场景中，该射线源可依据检测对象的材质特性、厚度规格及精度要求，灵活选配不同材


质、厚度的外置滤波器组合使用，从而达到最佳检测效果。本次评价按最不利工况条件


考虑，忽略外置滤波器的影响。根据《工业探伤放射防护标准》(GBZ117-2022)表 B.2，


300kV微焦点射线源在滤过条件为 3mmAl，其最大输出量可达 20.9mGy・m2/(mA・min)。


（2）漏射线


漏射线是指从 X射线管发射出来，并穿透 X 射线管组装体的射线。根据《工业探


伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）表 1的规定，对于管电压大于 200kV的工业 CT设


备，在距离 X射线管焦点 100cm处，由漏射线产生的周围剂量当量率不得超过 5mSv/h。







第 33 页


续表 9 项目工程分析与源项


（3）散射线


由有用线束及漏射线在各种散射体（检测工件、设备箱体等）上散射产生的射线。


一次散射或多次散射，其强度与工业 CT的 X射线能量、输出量、散射体性质、散射角


度、面积和距离有关。根据《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）表 2的规定，


能量大于 200kV且不大于 300kV的 90°散射辐射最大能量为 200kV。工业 CT的 300kV


微焦点射线源 90°散射辐射最大能量则为 200kV，450kV小焦点射线源 90°散射辐射


最大能量计算公式见下式。


 



cos11 2
0


0


0
/






cm
E


EE


(9-1)
式中：


/
E


—散射光子的能量（MeV）；


0E —入射光子的能量（MeV）；


2
0cm —电子静止能量（MeV），0.511；


—（散射角）。


根据上式计算可知，工业 CT的 450kV 小焦点射线源 90°散射辐射最高能量约为


239kV，本评价保守考虑为 250kV。


9.4.2“三废”产排情况


项目工业 CT无损检测作业过程中主要产生 X射线，不产生放射性“三废”。


（1）废气


在工业 CT开展无损检测作业过程中，X 射线与空气相互作用，致使空气发生电离


反应，进而产生少量臭氧（O₃）和氮氧化物（NOₓ）。工业 CT 配备自屏蔽式整体铅房，


在其顶部安装排气扇。该排气扇设计风量达 300m³/h，可使铅房内部每小时完成约 6次


通风换气。工业 CT无损检测过程中产生的废气，经由排气扇排出铅房后，通过新建的


专用废气管道，接入同楼层的普通废气管网，最终引至大地(国际)生命科学园 6幢东北


侧外墙，高度排放约 5m。







第 34 页


续表 9 项目工程分析与源项


（2）废水


项目无生产废水产生。项目不新增劳动人员，故不新增生活污水量。项目调配培养


辐射工作人员产生的生活污水依托大地(国际)生命科学园现有污水管网、公共生化池处


理，处理满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，经市政污水管网进入


水土园区污水处理厂进行深度处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB


18918-2002)一级 A标准后排入竹溪河，最终经嘉陵江汇入长江。


（3）固体废物


①一般固废


项目不新增工作人员，不新增生活垃圾产生量。调配培养辐射工作人员产生的生活


垃圾依托原有生活垃圾收集系统收集后交由环卫部门统一处理。


工业 CT报废时，按照相关要求拆解去功能化。而后根据国合重庆相关要求处理，


保留相关手续，并做好相关记录存档。


②危险废物


项目工业 CT的 450kV小焦点射线源的油冷却系统使用的介质为冷却油，冷却油是


石油的一种分馏产物，它多由饱和烃、单环芳烃、双环芳烃、多环芳烃及胶质组成。冷


却油循环使用，更换周期为 2年，单次更换产生的油量约 20L（0.02t），远低于油类物


质临界量（2500t）。对照《国家危险废物名录（2025年版）》，项目产生的废冷却油


属于 HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码 900-249-08。项目更换下来的废油按照


危险废物管理，废冷却油产生量小且每两年才更换一次，更换的废冷却油不暂存，直接


交由有资质单位处置。


项目危险废物产生处置情况见下表。


表 9-3 危险废物产生及处置情况


危废


名称


危废


类别
危废代码


产生量
(t/a)


形


态
主要成分 有害成分


产生


周期


暂存


时间


危险


特性


处置措


施


废冷


却油
HW08 900-249-08 0.02 液


态


饱和烃、单环芳


烃、双环芳烃、多


环芳烃及胶质等


多环芳烃


等
2年 无 T,I


交 有 资


质 单 位


处置


备注：“T”表示毒性，“I”表示易燃性。







第 35 页


续表 9 项目工程分析与源项


（4）噪声


项目工业 CT的自屏蔽式整体铅房配置 1台排气扇实施机械通风。排气扇为低噪声


型，运行时噪声值通常低于 60dB(A)。排气扇安装于铅房顶部，其产生的风机噪声经铅


房隔音以及厂房墙体的二次降噪，对周边声环境的影响不大。


9.4.3项目产排污统计


项目产生的污染因子源强分析总体情况见下表所示。


表 9-4 项目污染物产排情况统计表


污染物 污染因子 产生量 处理处置方式


电离


辐射
X射线


工业 CT的主射线管：X射线能量最大为


450kV，其散射线能量最大为 250kV；X
射线最大输出量 97.16mGy·m2/mA•min，
距 X射线管焦点 100cm处的漏射线所致


周围剂量当量率小于 5mSvh。
工业 CT的副射线管：X射线能量最大为


300kV，其散射线能量最大为 200kV；X
射线最大输出量 20.9mGy·m2/mA•min，
距 X射线管焦点 100cm处的漏射线所致


周围剂量当量率小于 5mSvh。


设备自屏蔽


废气 O3、NOX等 少量 机械排风


污染物 污染因子 产生量 处理处置方式


废水 生活污水 不新增
依托大地(国际)生命科学园现


有的公共生化池处理


噪声 设备噪声 ≤60dB(A) 购置低噪声设备


一般固废


生活垃圾 不新增 交环卫部门处理


报废工业
CT 1台


按照相关要求拆解去功能化，


而后根据国合重庆相关要求


处理，保留相关手续，并做好


相关记录存档


危险废物 废冷却油 2年更换 1次，0.02t/次 交有资质单位处置







第 36 页


表 10 辐射安全与防护


10.1项目布局与分区


10.1.1工作场所布局


项目选址于大地(国际)生命科学园 6幢 1F中部，工业 CT及其自屏蔽式整体铅房


被稳固安装于专门规划的工业 CT无损检测区内，其背面与走廊紧密相邻，自然形成一


道物理阻隔，有效阻止人员从走廊直接进入工业 CT无损检测区。工业 CT的主射方向


朝向射线检测屏蔽室，这种设计不仅进一步降低了 X射线的强度，还巧妙避开了公众成


员长期驻留区域，将辐射影响降至最低。


工业 CT的高压发生器、冷却单元等辅助部件以及操作台均设置在自屏蔽式整体铅


房外部。这样的布局设计极大地便利了工业 CT的操作、日常维护以及故障维修工作。


铅房内部空间开阔，设有 1个防护门，既便于操作人员将待检工件放置到载物台上，也


为维修人员对 X射线管、载物台、探测器等关键零部件开展检修工作，提供了充裕空间。


此外，项目工业 CT主射线方向朝左，与位于前侧的操作台形成安全方向差，显著降低


了对操作人员的潜在辐射风险。


综上所述，项目的平面布局完全符合《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）


的相关要求，从辐射防护、操作便利性及设备维护等多方面考量，均具备合理性。


10.1.2 工作场所分区


（1）分区原则


根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）第 6.4款规定，应


把辐射工作场所分为控制区和监督区，以便于辐射防护管理和职业照射控制。控制区：


把需要和可能需要专门防护手段或安全措施的区域定为控制区，以便控制正常工作条件


下的正常照射，并预防潜在照射或限制潜在照射的范围。监督区：这种区域未被确定为


控制区，通常不需要专门的防护手段或安全措施，但需要经常对职业照射条件进行监督


和评价。


根据《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）第 4.1.2款规定，应对探伤工作场


所实行分区管理。一般将探伤室墙壁围成的内部区域划为控制区，与墙壁外部相邻区域


划为监督区。







第 37 页


续表 10 辐射安全与防护


（2）区域划分情况


为了便于加强管理，切实做好辐射安全防范工作，国合重庆拟对工业 CT工作场所


实行分区管理。项目拟配置的工业 CT自带自屏蔽式整体铅房，故将铅房内部区域划为


控制区，周围紧邻区域划为监督区，其具体区域划分情况如下表 10-1，分区布局示意图


见图 10-1。


表 10-1 工业 CT工作场所划分情况表


控制区 监督区


自屏蔽式整体铅房内部
工业 CT无损检测区除自屏蔽式整体铅房外、工件传输区、走廊以及


自屏蔽式整体铅房顶部


图 10-1 辐射工作场所区域划分示意图


国合重庆还拟采取必要的措施加强分区管理，主要措施如下：


①控制区：拟对控制区进行严格控制，工业 CT在运行中严禁任何人进入。拟在自


屏蔽式整体铅房内部和外部均设置工作状态指示灯和声音提示装置，拟在防护门上设置


电离辐射警告标志，警告人员远离工业 CT。


②监督区：监督区一般不设置专门管控设施，但需加强周边活动人员管理，工业


CT 无损检测区为辐射工作人员操作工业 CT的工作场所，非辐射工作人员未经允许不


得入内。


③在工业 CT的自屏蔽式整体铅房四周、操作台及穿墙管线等处开展定期监测工作。







第 38 页


续表 10 辐射安全与防护


10.2项目安全设施


项目工业 CT运行产生的污染物主要为 X射线，X射线的基本防护原则是减少照射


时间、远离射线源及加以必要的屏蔽。


10.2.1 设备固有安全性


项目拟配置符合标准要求、具备相应安全性能且出厂合格的工业 CT，其固有安全


性涵盖以下几个方面：


（1）开机时系统自检：开机后控制器首先进行系统诊断测试，若诊断测试正常，


该设备会示意（控制界面显示设备正常）操作者可以进行曝光或训机操作；若诊断出故


障，在显示器上显示出故障代码，提醒用户关闭电源，与厂家联系并维修。


（2）当工业 CT的 X射线管接通高压产生 X射线后，系统将始终实时监测 X射线


管的各种参数，当发生异常情况时，控制器自动切断 X射线管的高压。在曝光阶段出现


任何故障，控制器都将立即切断 X射线管的高压，提醒操作人员发生了故障。


（3）当工业 CT的曝光阶段正常结束后，系统将自动切断高压，进入休息阶段。工


业 CT停止工作规定时间（一般不超过 48h）再使用时要进行预热训机后才可使用，避


免 X射线管损坏。


（4）工业 CT设有温度保护装置，当发生器内温度达到 60℃±5℃时，会自动切断


高压。


（5）工业 CT设有过电流断路器、失电流保护继电器、过电压保护继电器，当管电


流超过额定值时或高压对地放电时，会自动切断高压；当管电流低于 0.5mA时，会自动


切断高压；当高压超过额定值时，会自动切断高压。


（6）工业 CT设有继电保护器，其冷却系统流量继电器、温度继电器及防护门开关


的触点均为串联，在正常时均接通；若有一个没接通，不能达到高压。


10.2.2屏蔽防护措施


项目拟配置的工业 CT采用自屏蔽式整体铅房。


（1）屏蔽体结构


自屏蔽式整体铅房采用“钢+铅+钢”的屏蔽体结构设计，可有效屏蔽 X射线。以下


为铅房屏蔽体结构示意图。







第 39 页


续表 10 辐射安全与防护


图 10-2 自屏蔽式整体铅房屏蔽体组成结构示意图


（2）主体屏蔽厚度


自屏蔽式整体铅房左侧的屏蔽体（主射）厚度达 60mmPb，前侧（含防护门）、后


侧以及右侧的屏蔽体厚度达 38mmPb，顶部屏蔽体厚度达 35mmPb。此外，线缆铅罩、


工业空调铅罩的屏蔽厚度均为 38mmPb，排气扇铅罩的屏蔽厚度为 35mmPb，下方围挡


屏蔽体厚度达 28mmPb。自屏蔽式整体铅房屏蔽示意见下图。







第 40 页


续表 10 辐射安全与防护


平视图 A-A剖面图


B-B剖面图


C-C剖面图


图 10-3 自屏蔽式整体铅房屏蔽厚度示意图







第 41 页


续表 10 辐射安全与防护


（3）屏蔽补偿


自屏蔽式整体铅房由有资质单位生产，缝隙处采用屏蔽体相互错位重叠方式搭接，


搭接宽度不小于缝隙的 10倍。自屏蔽式整体铅房的线缆口以及出风口设置 45mmPb铅


罩进行屏蔽补偿。自屏蔽式整体铅房搭接及铅罩示意见图 10-4。


Ⅰ-顶部搭接 Ⅱ-底部搭接 Ⅲ-防护门搭接


Ⅳ-防护门搭接 Ⅴ-工业空调铅罩 Ⅵ-线缆口铅罩


工业空调气流走向 排风防护罩及废气走向


图 10-4 自屏蔽式整体铅房搭接及铅罩示意图







第 42 页


续表 10 辐射安全与防护


10.2.3辐射安全与防护措施


（1）主控钥匙


项目工业 CT操作台上拟设置主控钥匙开关。该钥匙只有在停机或待机状态时才能


拔出；钥匙转到正确的出束位置，工业 CT才能运行出束。主控钥匙由操作人员负责人


保管。


（2）防护门控制开关


项目工业 CT自屏蔽式整体铅房防护门设计了两种控制开关，其中 1种控制开关与


急停按钮、照明灯控制开关集成在同一个控制面板上，分别安装在操作台以及铅房外部


防护门旁，能控制防护门的开闭；1种控制开关与急停按钮集成在同一个控制面板上，


分别安装在铅房内部防护门两侧，仅能控制防护门的开启，用于滞留在铅房内部的人员


开启防护门离开。


（3）门机联锁


项目自屏蔽式整体铅房的防护门顶部两端拟设置电磁限位开关用于实现防护门与


工业 CT的 X射线管联锁功能，并保证在防护门关闭后工业 CT才能进行扫描检测作业。


在工业 CT扫描检测过程中，防护门被意外打开时，能立刻断高压停止出束。


（4）工作状态指示灯和声光提示装置


项目自屏蔽式整体铅房内外顶部均拟设置工作状态指示灯、蜂鸣器以及红色报警


灯。工作状态指示灯旁醒目位置处设置其“照射”和“预备”信号的意义说明，红灯为


“照射”，绿灯为“预备”；蜂鸣器在“预备”状态时发出声音报警；工业 CT出束时


红色报警灯闪烁报警。工作状态指示灯、蜂鸣器和红色报警灯均与工业 CT联锁。


（5）紧急停机按钮


项目工业 CT系统规划配置 5个紧急停机按钮，其布设位置具有系统性与安全性：


其中 2个分别安装于工业 CT操作台以及自屏蔽式整体铅房外部的控制面板上，便于操


作人员应急操作；1个设置在机械运动平台探测器侧立柱上，2个分别部署于自屏蔽式


整体铅房内部防护门两侧控制面板上，形成全方位覆盖，满足自屏蔽式整体铅房内部人


员快速响应需求。当任意紧急停机按钮被触发后，工业 CT将立即切断高压电源，工业


CT终止出束，确保辐射安全。任意急停按钮触发后，需通过逆时针旋转方式复位，且







第 43 页


续表 10 辐射安全与防护


每个按钮旁均将设置醒目标签，详细标注使用方法。此外，考虑到自屏蔽式整体铅房内


部空间紧凑，即便人员滞留其中，也能轻松伸手触及并操作急停按钮，最大限度保障人


员安全。


（6）固定式场所辐射探测报警装置


项目拟配置一套固定式场所辐射探测报警装置，其辐射探测探头将安装于自屏蔽式


整体铅房内部，而显示单元则设置在操作台。该辐射探测报警装置可对自屏蔽式整体铅


房内的辐射剂量实施不间断实时监测，其结果在操作台显示器上进行显示。


（7）安全光栅装置


自屏蔽式整体铅房防护门设置安全光栅装置，在防护门闭合过程中，一旦检测到人


员靠近，即刻启动防护功能，防护门无法关闭，有效保障工作人员的人身安全。


（8）视频监控装置


项目工业 CT将配备一套视频监控装置，包含 4个摄像头，均部署于自屏蔽式整体


铅房内部。该装置可实现对铅房内部工作区域及防护门开合状态实时监控。同时，视频


监控装置的监视器将安装于操作台，便于操作人员实时查看监控画面。


（9）机械通风


项目工业 CT顶部拟设置机械排气扇，设计风量 300m³/h，通风换气次数约 9次/h。


工业 CT运行产生的废气经排气扇机引出自屏蔽式整体铅房，而后通过新建的废气管道


接入同层其他普通废气管网，最终引至大地(国际)生命科学园 6幢东北侧外墙排放，其


排放高度约 5m。


（10）电离辐射警告标志和中文警示说明


项目自屏蔽式整体铅房的防护门上拟设置电离辐射警告标志和中文警示说明。


图 10-5 电离辐射警告标志


项目各辐射安全与防护设施布置见图 10-6。







第 44 页


续表 10 辐射安全与防护


图 10-6 辐射安全与防护设施布置示意图


10.2.4辐射安全联锁逻辑


操作人员确定无人员滞留在自屏蔽式整体铅房内后，防护门关闭到位。紧急停机按


钮按钮均已复位且主控钥匙打开后安全联锁系统才能建立，安全联锁系统建立后在工业


CT自检正常的前提下，操作人员通过监视系统确认自屏蔽式整体铅房内无人员滞留后


方能启动工业 CT进行检测扫描作业。启动检测扫描后工业 CT进入“预备”状态，此


时工作状态指示黄灯亮且蜂鸣器发出报警声音；“预备”信号结束后工业 CT进入“照


射”状态，此时工作状态指示红灯亮且自屏蔽式整体铅房内外的红色报警灯闪烁报警，


固定式辐射探测报警装置探测显示自屏蔽式整体铅房内剂量率；工业 CT“照射”过程


中，急停按钮按下或防护门意外打开均会导致安全联锁系统中断，此时 X射线管高压会


立即断开，随之立即停止 X射线出束。工业 CT辐射安全联锁逻辑见图 10-7。







第 45 页


续表 10 辐射安全与防护


图 10-7 辐射安全联锁逻辑示意图


10.3 监测仪器


项目拟为每名辐射工作人员配备个人剂量计和个人剂量报警仪，并配置一套固定式


场所辐射探测报警装置，依托现有 1台便携式 X-γ辐射剂量巡测仪，详细情况见下表。


表 10-2 监测仪器


序号 名称 数量 用途 备注


1 个人剂量报警仪 2个 辐射工作人员佩戴，实时监测辐射剂量是否超标。 拟购


2 个人剂量计 2个 工作期间辐射工作人员佩戴，记录个人受到的照射剂量。 拟购


3 便携式 X-γ辐射


剂量巡测仪
1台 屏蔽体外定期进行周围剂量当量率监测，核查屏蔽体的


屏蔽效果。
依托


4 固定式场所辐射


探测报警装置
1套 实时监测自屏蔽式整体铅房内部的辐射剂量率 拟购


10.4 项目措施与相关要求的符合性分析


根据上文介绍，项目拟采取的辐射防护措施与相关标准和规范的相关要求对比情况


见下表所示。


表 10-3 项目辐射防护措施与标准要求对比情况表


标准名称 标准要求 项目情况


GBZ117-2022


4
使用单位放


射防护要求


4.1 开展工业探伤工作的使用单位


对放射防护安全应负主体责任。


国合重庆对放射防护安全负主体


责任。


4.2 应建立放射防护管理组织，明


确放射防护管理人员及其职责，建


立和实施放射防护管理制度和措


施。


国合重庆已建立放射防护管理组


织，已明确放射防护管理人员及


其职责，已建立放射防护管理制


度和措施。







第 46 页


续表 10 辐射安全与防护


表 10-3 项目辐射防护措施与标准要求对比情况表


标准名称 标准要求 项目情况


GBZ117-2022


4
使用


单位


放射


防护


要求


4.3 应对从事探伤工作的人员按 GBZ 128的要求进行个人剂量监测，


按 GBZ 98的要求进行职业健康监护。


国合重庆承诺从事探伤工作的人员按GBZ 128的要求进行个


人剂量监测，按 GBZ 98的要求进行职业健康监护。


4.4 探伤工作人员正式工作前应取得符合 GB/T 9445要求的无损探伤


人员资格。


国合重庆承诺探伤工作人员正式工作前取得符合 GB/T 9445
要求的无损探伤人员资格。


4.5 应配备辐射剂量率仪和个人剂量报警仪。 国合重庆拟配备辐射剂量率仪和个人剂量报警仪。


4.6 应制定辐射事故应急预案。 国合重庆已制定辐射事故应急预案。


5
探伤


机的


放射


防护


要求


5.1.1 X 射线探伤机在额定工作条件下，距 X射线管焦点 100 cm处的


漏射线所致周围剂量当量率应符合表 1的要求，在随机文件中应有这


些指标的说明。其他放射防护性能应符合 GB/T 26837 的要求。


国合重庆拟购买符合标准要求的工业 CT设备。


5.1.2 工作前检查项目应包括：


a) 探伤机外观是否完好；b) 电缆是否有断裂、扭曲以及破损；


c) 液体制冷设备是否有渗漏；d) 安全联锁是否正常工作；e) 报警设


备和警示灯是否正常运行；f) 螺栓等连接件是否连接良好；g) 机房


内安装的固定辐射检测仪是否正常。


国合重庆拟制定相关制度和操作规程，要求工作人员开展工


作前按要求检查相关项目。


5.1.3 X 射线探伤机的维护应符合下列要求：


a) 使用单位应对探伤机的设备维护负责，每年至少维护一次。设备


维护应由受过专业培训的工作人员或设备制造商进行；b) 设备维护


包括探伤机的彻底检查和所有零部件的详细检测；c) 当设备有故障


或损坏需更换零部件时，应保证所更换的零部件为合格产品；d) 应


做好设备维护记录。


国合重庆拟按要求制定设备维护制度，并按制度规定开展设


备维护工作并做好维护记录。


6.1 探伤室放射防护要求 /


6.1.1 探伤室的设置应充分注意周围的辐射安全，操作室应避开有用


线束照射的方向并应与探伤室分开。探伤室的屏蔽墙厚度应充分考虑


源项大小、直射、散射、屏蔽物材料和结构等各种因素。无迷路探伤


室门的防护性能应不小于同侧墙的防护性能。X射线探伤室的屏蔽计


算方法参见 GBZ/T 250。


项目工业 CT 的安装位置已充分考虑了周围的辐射安全，有


用线束照射朝向左侧，避开了位于前侧的操作台，另操作台


独立在自屏蔽式整体铅房外。自屏蔽式整体铅房屏蔽厚度已


充分考虑了源项大小、直射、散射、屏蔽物材料和结构等各


种因素，工业 CT防护门防护性能与同侧墙的防护性能一致。







第 47 页


续表 10 辐射安全与防护


续表 10-3 项目辐射防护措施与标准要求对比情况表


标准名称 标准要求 项目情况


GBZ117-2022


6
固定式


探伤的


放射防


护要求


6.1 探伤室放射防护要求 /


6.1.2 应对探伤工作场所实行分区管理，分区管理应符合 GB 18871 的


要求。


项目拟将自屏蔽式整体铅房内部划为控制区，将工业 CT
无损检测区除自屏蔽式整体铅房内区域、工件传输区以


及走廊划为监督区，分区管理符合 GB 18871的要求。


6.1.3 探伤室墙体和门的辐射屏蔽应同时满足：a) 关注点的周围剂量当


量参考控制水平，对放射工作场所，其值应不大于 100μSv/周，对公众


场所，其值应不大于 5μSv/周；b) 屏蔽体外 30cm处周围剂量当量率参


考控制水平应不大于 2.5μSv/h。


根据后文核算，工业 CT 的自屏蔽式整体铅房各屏蔽体


厚度能满足标准要求。


6.1.4 探伤室顶的辐射屏蔽应满足：a) 探伤室上方已建、拟建建筑物或


探伤室旁邻近建筑物在自辐射源点到探伤室顶内表面边缘所张立体角


区域内时，探伤室顶的辐射屏蔽要求同 6.1.3；b) 对没有人员到达的探


伤室顶，探伤室顶外表面 30cm 处的周围剂量当量率参考控制水平通常


可取 100μSv/h。


根据后文核算，工业 CT 的自屏蔽式整体铅房顶部屏蔽


能力能满足标准要求，故本评价工业 CT 顶外表的自屏


蔽式整体铅房顶外面 30cm 处的周围剂量当量率参考


控制水平保守取 2.5μSv/h。


6.1.5 探伤室应设置门-机联锁装置，应在门（包括人员进出门和探伤工


件进出门）关闭后才能进行探伤作业。门-机联锁装置的设置应方便探


伤室内部的人员在紧急情况下离开探伤室。在探伤过程中，防护门被意


外打开时，应能立刻停止出束或回源。探伤室内有多台探伤装置时，每


台装置均应与防护门联锁。


项目工业 CT拟设置门-机联锁装置，防护门关闭后才能


进行探伤作业。在探伤过程中，防护门被意外打开时，


能立刻停止出束。自屏蔽式整体铅房内仅有 1 台工业


CT，其射线管均与防护门联锁。


6.1.6 探伤室门口和内部应同时设有显示“预备”和“照射”状态的指


示灯和声音提示装置，并与探伤机联锁。“预备”信号应持续足够长的


时间，以确保探伤室内人员安全离开。“预备”信号和“照射”信号应


有明显的区别，并且应与该工作场所内使用的其他报警信号有明显区


别。在醒目的位置处应有对“照射”和“预备”信号意义的说明。


项目工业 CT自屏蔽式整体铅房内外均拟设置显示“预


备”和“照射”状态的工作状态指示灯以及蜂鸣器声音


提示装置、红色报警灯，并与工业 CT 联锁。工作状态


指示灯的“预备”信号为绿灯且蜂鸣器响，“照射”信


号为红灯且红色报警灯闪烁，有明显的区别，该工作场


所内无其他报警信号。拟在工作状态指示灯旁边醒目的


位置处设置“照射”和“预备”信号意义的说明。







第 48 页


续表 10 辐射安全与防护


续表 10-3 项目辐射防护措施与标准要求对比情况表


标准名称 标准要求 项目情况


GBZ117-2022


6
固定式


探伤的


放射防


护要求


6.1 探伤室放射防护要求 /


6.1.7 探伤室内和探伤室出入口应安装监视装置，在控制


室的操作台应有专用的监视器，可监视探伤室内人员的


活动和探伤设备的运行情况。


项目工业 CT拟安装 1套视频监控装置，配备 4个摄像头，分别安装在


自屏蔽式整体铅房内不同角落上方，能实现对自屏蔽式整体铅房内部以


及防护门处的全方位监视。此外，监视器设置在操作台，操作台处也能


直接观察到防护门的情况。


6.1.8 探伤室防护门上应有符合 GB 18871 要求的电离


辐射警告标志和中文警示说明。
项目工业 CT防护门上拟设置电离辐射警告标志和中文警示说明。


6.1.9 探伤室内应安装紧急停机按钮或拉绳，确保出现紧


急事故时，能立即停止照射。按钮或拉绳的安装，应使


人员处在探伤室内任何位置时都不需要穿过主射线束就


能够使用。按钮或拉绳应带有标签，标明使用方法。


项目自屏蔽式整体铅房防护门内侧两边各拟设置 1个急停按钮，出现紧


急事故时，能立即停止照射。项目工业 CT内部空间不大，人员在自屏


蔽式整体铅房内伸手即能够直接按下急停按钮，急停按钮旁拟设置标签


标明使用方法。


6.1.10 探伤室应设置机械通风装置，排风管道外口避免


朝向人员活动密集区。每小时有效通风换气次数应不小


于 3 次。


拟配置的工业 CT采用自屏蔽式整体铅房，其顶部拟设置 1台排气扇进


行通风换气，设计风量约 300m³/h，内部换气次数约 9次/h。工业 CT运


行产生的废气经排气扇引出自屏蔽式整体铅房，而后通过新建的废气管


道接入同层其他普通废气管网，最终引至大地(国际)生命科学园 6幢东


北侧外墙排放，其排放高度约 5m。


6.1.11 探伤室应配置固定式场所辐射探测报警装置。
项目工业 CT拟配置 1套固定式场所辐射探测报警装置，其监测结果高


于 2.5μSv/h 时，会在操作台的显示器上进行警示。


6.2 探伤室探伤操作的放射防护要求 /


6.2.1 对正常使用的探伤室应检查探伤室防护门-机联锁


装置、照射信号指示灯等防护安全措施。


国合重庆拟制定相关制度，要求操作人员检查工业 CT的防护门-机联锁


装置、照射信号指示灯等防护安全措施。


6.2.2 探伤工作人员在进入探伤室时，除佩戴常规个人剂


量计外，还应携带个人剂量报警仪和便携式 X-γ剂量率


仪。当剂量率达到设定的报警阈值报警时，探伤工作人


员应立即退出探伤室，同时防止其他人进入探伤室，并


立即向辐射防护负责人报告。


国合重庆拟制定相关制度，要求工作人员工作期间佩戴常规个人剂量计


外，若进入自屏蔽式整体铅房还需携带个人剂量报警仪和便携式 X-γ
剂量率仪，当剂量率达到设定的报警阈值报警时，探伤工作人员应立即


退出自屏蔽式整体铅房，同时防止其他人进入自屏蔽式整体铅房，并立


即向辐射防护负责人报告。







第 49 页


续表 10 辐射安全与防护


续表 10-3 项目辐射防护措施与标准要求对比情况表


标准名称 标准要求 项目情况


GBZ117-2022


6
固定式探


伤的放射


防护要求


6.2 探伤室探伤操作的放射防护要求 /


6.2.3 应定期测量探伤室外周围区域的剂量率水平，包括操作者


工作位置和周围毗邻区域人员居留处。测量值应与参考控制水


平相比较。当测量值高于参考控制水平时，应终止探伤工作并


向辐射防护负责人报告。


国合重庆拟制定监测计划，定期测量自屏蔽式整体铅房外周围


区域的剂量率水平，包括操作台和周围毗邻区域人员居留处。


测量值与参考控制水平相比较，当测量值高于参考控制水平


时，立即终止探伤工作并向辐射防护负责人报告。


6.2.4 交接班或当班使用便携式 X-γ剂量率仪前，应检查是否


能正常工作。如发现便携式 X-γ剂量率仪不能正常工作，则不


应开始探伤工作。


国合重庆拟制定监测计划，规定交接班或当班使用便携式 X-
γ剂量率仪前，应检查是否能正常工作。如发现便携式 X-γ
剂量率仪不能正常工作，则不得开始探伤工作。


6.2.5 探伤工作人员应正确使用配备的辐射防护装置，如准直器


和附加屏蔽，把潜在的辐射降到最低。


项目工业 CT的准直器等辐射防护装置与设备一体化设置，探


伤工作人员不会随意拆除。


6.2.6 在每一次照射前，操作人员都应该确认探伤室内部没有人


员驻留并关闭防护门。只有在防护门关闭、所有防护与安全装


置系统都启动并正常运行的情况下，才能开始探伤工作。


国合重庆拟制定操作规程，规定在每一次照射前，操作人员都


需确认自屏蔽式整体铅房内部没有人员驻留并关闭防护门。只


有在防护门关闭、所有防护与安全装置系统都启动并正常运行


的情况下，才能开始探伤工作。


6.2.7 开展探伤室设计时未预计到的工作，如工件过大等特殊原


因必须开门探伤的，应遵循本标准第 7.1 条～第 7.4 条的要


求。


项目拟检测工件均为小型工件，工业 CT 防护门和自屏蔽式整


体铅房空间尺寸均能满足工件进出，不存在开门探伤情形。


6.3 探伤设施的退役


当工业探伤设施不再使用，应实施退役程序。包括以下内容：


c) X射线发生器应处置至无法使用，或经监管机构批准后，转


移给其他已获许可机构。e) 当所有辐射源从现场移走后，使用


单位按监管机构要求办理相关手续。f) 清除所有电离辐射警告


标志和安全告知。


工业 CT报废后按照相关要求拆解去功能化后根据国合重庆相


关要求处理，保留相关手续，并做好相关记录存档。国合重庆


按照监管部门要求办理后续手续，清除工作场所内电离辐射警


告标志和安全告知等各类说明。







第 50 页


续表 10 辐射安全与防护


续表 10-3 项目辐射防护措施与标准要求对比情况表


标准名称 标准要求 项目情况


GBZ/T250-2014


3
探伤室


屏蔽要


求


3.3.1 探伤室一般应设有人员门和单独的防护门。对于探伤可人


工搬运的零星小型工件探伤室，可以仅设人员门。探伤室人员门


宜采用迷路形式。


项目工业 CT正常运行期间人员不进入自屏蔽式整体铅房。


项目不涉及大型工件的无损检测，故铅房仅设置 1扇防护门


供工件及人员进出。


3.3.2 探伤装置的控制室应置于探伤室外，控制室和人员门应避


开有用射线束照射方向。


项目工业 CT主射方向朝向左侧，前侧防护门以及布置在自


屏蔽式整体铅房前面的操作台均避开了有用线束照射。


3.3.3 屏蔽设计中，应考虑缝隙、管孔和薄弱环节的屏蔽。
自屏蔽式整体铅房缝隙采用错位重叠搭接方式，穿墙孔洞均


采取屏蔽补偿措施。


3.3.4 当探伤室使用多台 X射线探伤装置时，按最高管电压和相


应该管电压下的常用最大管电流设计屏蔽。


工业 CT仅为双管头设备，已按最高管电压和相应该管电压


下的常用最大管电流设计屏蔽。


3.3.5应考虑探伤室结构、建筑费用及所占空间，常用的材料


为混凝土、铅和钢板等。
项目工业 CT自屏蔽式整体铅房的屏蔽材料为铅和钢板。


GBZ128-2019


5
监测系


统和使


用要求


5.3佩戴 /
5.3.1对于比较均匀的辐射场，当辐射主要来自前方时，剂量计


应佩戴在人体躯干前方中部位置，一般在左胸前或锁骨对应的领


口位置；当辐射主要来自人体背面时，剂量计应佩戴在背部中间。


项目工作人员主要辐射来自前方，拟为工作人员配备个人剂


量计，要求工作人员佩戴在胸口位置。


7
质量


保证


7.3实施监测过程的质量保证 /


7.3.2个人剂量计在非工作期间避免受到任何人工辐射的照射 个人剂量计在非工作期间保管于远离工业 CT的区域。


根据上表可知，项目拟采取的辐射安全与防护措施满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）、《工业 X射线探伤室辐射


屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）和《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）的要求。


10.5 三废的治理


项目工业 CT在工作过程中不产生放射性三废。







第 51 页


表 11 环境影响分析


建设阶段对环境的影响


项目施工内容主要为设备的安装，施工过程中主要产生包装垃圾以及少量生活污


水、生活垃圾。施工人员产生的少量生活污水依托大地(国际)生命科学园现有共用生化


池处理，一般固废统一交由环卫部门处理。因项目施工期短、工程量小，施工范围小，


且随着施工期的结束而结束，固废能得到妥善处置，因此施工对环境产生的影响较小。


运行阶段对环境的影响


11.1 屏蔽能力理论预测


11.1.1辐射屏蔽核算公式


本次评价使用《工业 X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）中核算公式。


（1）屏蔽物质厚度 X与屏蔽透射因子 B相应的关系


对于给定的屏蔽物质厚度 X，相应的辐射屏蔽透射因子 B按式（11-1）计算：


TVLXB /-10 …………………………………(11-1)


式中：


X——屏蔽物质厚度，与 TVL取相同的单位；


TVL——见附录表 B.2或辐射防护导论表 3.5内插计算。


（2）有用线束


在给定屏蔽物质厚度 X时，相应的屏蔽透射因子 B按式（11-1）计算，有用线束


在关注点的剂量率



H（μSv/h）按式（11-2）计算：


2
0


R
BHIH 






…………………………………(11-2)


式中：


I—最高管电压下的常用最大管电流，单位为毫安（mA）；


H0—距辐射源点（靶点）1m处输出量，单位为（μSv·m2/(mA·h)），以mSv·m2/(mA·min）


为单位的值乘以 6×104；


B—屏蔽透射因子；


R—辐射源点（靶点）至关注点的距离，单位为米（m）。







第 52 页


续表 11 环境影响分析


（3）泄漏辐射屏蔽


在给定屏蔽物质厚度 X时，相应的屏蔽透射因子 B按式（11-1）计算，关注点的


泄漏辐射剂量率



H（μSv/h）按式（11-3）计算：


2R
BHH L






…………………………………(11-3)


式中：


B—屏蔽透射因子；


R—辐射源点（靶点）至关注点的距离，单位为米（m）；


LH



—距靶点 1m处 X射线管组装体的泄漏辐射剂量率，单位为微希每小时（μSv/h）。


（4）散射辐射屏蔽


在给定屏蔽物质厚度 X时，相应的屏蔽透射因子 B按式（11-1）计算，关注点的


散射辐射剂量率



H（μSv/h）按式（11-4）计算：


22
0


OS R
F


R
BHIH α










…………………………………(11-4)


式中：


I—最高管电压下的常用最大管电流，单位为毫安（mA）；


H0—距辐射源点（靶点）1m处输出量，单位为（μSv·m2/(mA·h)），以mSv·m2/(mA·min）


为单位的值乘以 6×104；


B—屏蔽透射因子；


F—R0处的辐射野面积，单位为平方米（m2）；


α—散射因子，入射辐射被单位面积（1m2）散射体散射到距其 1m处的散射辐射剂


量率与该面积上的入射辐射剂量率之比。


R0—辐射源点（靶点）至探伤工件的距离，单位为米（m）；


RS—散射体至关注点的距离，单位为米（m）。


11.1.2 屏蔽防护核算原则


（1）项目布置在大地(国际)生命科学园 6幢最底层，且工业 CT贴地安装，其自屏







第 53 页


续表 11 环境影响分析


蔽式整体铅房的底部与地面无空隙，并采用了 28mmPb围挡进行补偿。故本次评价不对


工业 CT底部进行屏蔽防护核算。


（2）项目配置的 FF85CT型工业 CT采用双管头设计，但两个管头无法同时出束。


鉴于两个管头的射线能量不同，活动范围也存在差异，本评价将针对各管头单独开展自


屏蔽式整体铅房的屏蔽防护计算。


（3）项目 FF85CT型工业 CT的双射线管均安装于自屏蔽式整体铅房的右侧，其有


用线束均朝左侧照射。副射线管采用的是 300kV 微焦点射线管，其射线束最大锥角为


30°（水平）×30°（垂直），整个主射束范围都在自屏蔽式整体铅房左侧的屏蔽体内。


主射线管为 450kV小焦点射线管，其射线束最大锥角为 40°（水平）×30°（垂直），


绝大部分主射束范围位于自屏蔽式整体铅房左侧的屏蔽体内，仅一小部分处于自屏蔽式


整体铅房后侧的屏蔽体内。基于这种布局，自屏蔽式整体铅房的左侧屏蔽体以及后侧部


分屏蔽体在设计时需要考虑有用线束的直接照射影响，而其他部位的屏蔽体则主要考虑


泄漏辐射和散射辐射产生的复合辐射影响。


（4）在射线束斜穿屏蔽体的情形下，本次评价将依据屏蔽体被斜穿的实际厚度（通


过三角函数计算获取）展开计算。


（5）自屏蔽式整体铅房的防护门与同侧屏蔽与其同侧屏蔽体具有相同屏蔽能力，


故本评价不对防护门的屏蔽能力进行单独核算。


（6）自屏蔽式整体铅房的排风口与电缆口，在设计布局上精准避开了有用线束的


照射方向。与此同时，针对这两处开口，分别配备了铅罩，其屏蔽性能与同侧屏蔽体保


持一致，从而实现有效的屏蔽补偿。基于此，在本次评价中，无需再对自屏蔽式整体铅


房的通风口与电缆口进行屏蔽防护核算。


11.1.2工业 CT防护核算主要技术参数


FF85CT型工业 CT的自屏蔽式整体铅房屏蔽效能核算相关参数见表 11-1所示。


表 11-1 自屏蔽式整体铅房屏蔽效能核算相关参数一览表


参数
数 值


来源
小焦点射线管 微焦点射线管


最大管电压 450kV 300kV
设备厂家提供设备参数


最大管电流 2.0mA 3.0mA







第 54 页


续表 11 环境影响分析


参数
数 值


来源
小焦点射线管 微焦点射线管


G( mGy·m2/mA.min) 97.16 20.90 设备厂家提供设备参数


GBZ/T250-2014 表 B.1


转换系数 6×104 计算并保守取值
GBZ/T250-2014 4.1 a)H0(μSv·m2/(mA·h)) 5.83×106 1.26×106


泄漏辐射剂量率 HL


(μSv/h) 5×103 GBZ117-2022表 1


X射线 90°散射辐射最


高能量相应的 kV值
250 200 计算并保守取值


GBZ/T250-2014 表 2


什值层（mm)


铅


450 kV（主射、漏射） 9.25 辐射防护导论表 3.5内插计算


300 kV（主射、漏射） 5.70


GBZ/T250-2014表 B.2250 kV（散射） 2.90


200 kV（散射） 1.40


半值层（mm）


450 kV（主射、漏射） 2.80 辐射防护导论表 3.5内插计算


300 kV（主射、漏射） 1.70


GBZ/T250-2014表 B.2250 kV（散射） 0.86


200 kV（散射） 0.42


R0(mm) 134~1584 4~1259 设备厂家提供设备参数


F
R2
0 50 GBZ/T250-2014表 B.4.2保守取值


（计算值大于 50）


FF85CT型工业 CT固定在一个升降支架上，其射线管均可上下垂直移动（垂直移


动范围均为 1100mm），不能水平前后、左右移动。FF85CT型工业 CT的 450kV 小焦


点射线管出束时距离底部最近距离约 744mm，距底部最高距离约 1844mm；300kV微焦


点射线管出束时距离底部最近距离约 953mm，距底部最高距离约 2053mm。此外，450kV


小焦点射线管、300kV微焦点射线管的辐射源点在有用线束方向上相距 325mm。本次关


注点核算距离定义为从辐射源点至自屏蔽式整体铅房外表面向外延伸 30cm处的距离，


辐射源点的位置根据工业 CT安装位置确定，详见图 11-1和表 11-2。


表 11-2 自屏蔽式整体铅房屏蔽体外各关注点核算距离一览表


关注点位 方位 主要辐射类型 核算距离 mm


450kV小焦点射线管出束


A1 左 有用线束 3723


F1 后 有用线束 4098







第 55 页


续表 11 环境影响分析


关注点位 方位 主要辐射类型 核算距离 mm


450kV小焦点射线管出束


B1 后 复合辐射（漏射+散射） 1385


C1 右 复合辐射（漏射+散射） 1745


D1 前 复合辐射（漏射+散射） 2090


E1 上 复合辐射（漏射+散射） 1749


300kV微焦点射线管出束


A2 左 有用线束 3398


B2 后 复合辐射（漏射+散射） 1385


C2 右 复合辐射（漏射+散射） 2070


D2 前 复合辐射（漏射+散射） 2090


E2 上 复合辐射（漏射+散射） 1540


450kV小焦点射线管关注点（平面） 450kV小焦点射线管关注点（剖面）


300kV微焦点射线管关注点（平面） 300kV微焦点射线管关注点（剖面）


图 11-1 屏蔽核算点位示意图


11.1.4防护核算结果


根据上述参数，FF85CT型工业 CT的自屏蔽式整体铅房屏蔽效能核算结果见下表。







第 56 页


续表 11 环境影响分析


表 11-3 工业 CT屏蔽效能核算表


关注点
方


位


射线


类别


距离


（mm）
计算厚度（mm）


设计厚度


（mm）


设计厚度下关注点周


围剂量当量率


（μSv/h）


剂量率参考控


制水平（μSv/h）


450kV小焦点射线管出束


A1 左 主射 3.723 51.12 60 2.74×10-1 2.5


F1


后


主射 4.098 50.70 38
(146.8) 9.36×10-11


0.6
B1


散射
1.385


15.39
33.65 38


3.26×10-9
2.03×10-1


漏射 33.65 2.03×10-1


C1 右
散射


1.745
13.01


26.06 38
2.05×10-9


1.28×10-1 2.5
漏射 26.06 1.28×10-1


D1 前
散射


2.090
12.56


24.61 38
1.43×10-9


8.92×10-2 2.5
漏射 24.61 8.92×10-2


E1 顶
散射


1.749
13.00


26.04 35
2.41×10-8


2.69×10-1 2.5
漏射 26.04 2.69×10-1


300kV微焦点射线管出束


A2 左 主射 3.398 29.16 60 9.70×10-6 2.5


B2 后
散射


1.385
6.74


20.74 38
2.82×10-23


5.62×10-4 0.6
漏射 20.74 5.62×10-4


C2 右
散射


2.070
5.39


15.21 38
1.26×10-23


2.51×10-4 2.5
漏射 15.21 2.51×10-4


D2 前
散射


2.090
5.37


15.17 38
1.24×10-23


2.47×10-4 2.5
漏射 15.17 2.47×10-4


E2 顶
散射


1.540
5.74


16.68 35
3.17×10-21


1.53×10-3 2.5
散射 16.68 1.53×10-3


备注：括号内的数据为 X射线斜穿的实际厚度，通过三角函数计算获取。


根据上表屏蔽核算结果可知，FF85CT 型工业 CT各射线管分别工作出束时，自屏


蔽式整体铅房各屏蔽体设计厚度均能满足《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》


（GBZ/T250-2014）及《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）屏蔽防护的要求。


另自屏蔽式整体铅房顶部的剂量率小于 2.5μSv/h，故本评价不再考虑天空散射的影响。


11.2年有效剂量估算


11.2.1估算公式


X-γ射线产生的外照射人均年有效当量剂量按下列公式计算。







第 57 页


续表 11 环境影响分析


3
)10(r 10t  HHE ……………………………(6)


式中：


HEr：X或γ射线外照射人均年有效剂量当量，mSv；


H(10)：X或γ射线周围剂量当量率，µSv/h；


t：X或γ射线照射时间。


11.2.2估算结果


（1）辐射工作人员


项目 FF85CT型工业 CT工作出束时，辐射工作人员在操作台工作。本评价保守考


虑，选取自屏蔽式整体铅房前侧关注点处的周围剂量当量率最大核算结果作为辐射工作


人员受照剂量，则辐射工作人员年受照剂量估算结果见表 11-4。


表 11-4 辐射工作人员年剂量估算表


估算人员 工作场所
周围剂量当量率


（μSv/h）
年最大曝光时间


（h） 居留因子
有效剂量
mSv/a


辐射工作人员
工业 CT无损检测区


操作台
2.74×10-1 2000 1 5.48×10-1


根据估算可知，项目辐射工作人员受到的年附加有效剂量约 5.48×10-1mSv。根据小


于项目辐射工作人员年有效剂量管理目标值 5mSv/a，满足《电离辐射防护与辐射源安


全基本标准》（GB18871-2002）的要求。


（2）公众成员


根据前文表 11-3，自屏蔽式整体铅房屏蔽体外的辐射剂量，主要来源于主射和漏射


线，散射线的辐射影响极小，可忽略不计。因此，本评价中公众成员受照剂量主要考虑


漏射线。FF85CT型工业 CT全年出束时间约 2000h，公众成员的年剂量估算结果见下表。


表 11-5 公众成员年剂量估算表


序号 环境保护目标名称 方向
水平距


离，m
最小垂直


高差，m
周围剂量当


量率，μSv/h
居留


因子


年有效剂


量，mSv/a


1


走廊


东南


约 0~2.5 0 2.03×10-1 1/5 8.13×10-2


接待大厅、值班机房以及冲击


拉伸室、废液处理间等机械和


性能检测实验室用房


约 2.5~22 0 2.58×10-2 1 5.17×10-2


2 绿化、园区道路等 约 15~50 0 1.11×10-3 1/20 1.11×10-4


3 (国际)生命科学园 8 幢、9 幢 约 28~50 +2 3.87×10-4 1 7.75×10-4







第 58 页


续表 11 环境影响分析


序号 环境保护目标名称 方向
水平距


离，m
最小垂直


高差，m
周围剂量当


量率，μSv/h
居留


因子


年有效剂


量，mSv/a


4
超声 C扫描区、工件运输通道


西南


约 2.8~11 0 1.89×10-2 1 3.77×10-2


高周疲劳区、液压伺服区等机


械和性能检测实验室用房
约 11~40 0 2.40×10-3 1 4.80×10-3


5 绿化、园区道路等 约 40~50 0 2.24×10-4 1/20 2.24×10-5


6 控制室、洗片室等无损检测实


验室用房
西北


约 5~12 0 7.75×10-3 1 1.55×10-2


7 绿化、园区道路等 约 10~50 0 2.72×10-3 1/20 2.72×10-4


8 (国际)生命科学园 1 幢 约 38~50 约-6 2.44×10-4 1 4.88×10-4


9


射线检测屏蔽室


东北


约 1~7 0 1.45×10-10 1/2 1.45×10-10


预留渗透检测实验室等无损检


测实验室用房以及样品制样


区、样品检查室等机械和性能


检测实验室用房


约 7~50 0 3.52×10-2 1 7.04×10-2


10 绿化 约 49~50 0 1.39×10-3 1/40 6.93×10-5


11


2F：扫描电镜、光学显微镜室、


组织分析室等微观组织分析实


验室用房以及蠕变实验室、持


久蠕变实验室等机械和性能检


测实验室用房 上方


约 0~50 约+6 4.14×10-2 1 8.29×10-2


12
3F-5F：办公室、预留用房、成


分分析实验室等
约 0~50 约+10 1.15×10-2 1 2.30×10-2


(国际)生命科学园 7 幢 约 7~50 约+15 4.54×10-3 1 9.09×10-3


备注：①“+”表示环境保护目标 1F地面比大地(国际)生命科学园 6幢 1F地面高，“-”表示环


境保护目标 1F地面比大地(国际)生命科学园 6幢 1F地面低。②保护目标处的剂量率根据保护目


标与源点的距离计算。③水平方向的保护目标剂量率忽略垂直距离的衰减，垂直方向的保护目标


剂量率忽略水平距离的衰减。④同一保护目标存在不同场所与环境条件时居留因子取大者。⑤射


线检测屏蔽室的剂量估算考虑了 1000mm混凝土的屏蔽，能量为 450kV的 X射线的混凝土什值层


为 109.5mm。


根据估算可知，项目公众成员受到的年附加有效剂量最大约 8.29×10-2mSv，小于本


项目公众成员年有效剂量管理目标值 0.1mSv/a，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本


标准》（GB18871-2002）的要求。


11.3 对周围环境保护目标的影响分析


根据前文表 11-5的估算结果，在项目工业 CT的自屏蔽式整体铅房屏蔽体周围 50m


范围内，环境保护目标处的公众成员因该项目所受到的附加年有效剂量低于 0.1mSv/a。


需说明的是，此估算仅考量了距离导致的衰减情况，而在实际场景中，X射线在传播过


程中，还会受到墙体、楼板等各类屏蔽体的阻挡。鉴于此，该项目对周围 50m范围内环







第 59 页


续表 11 环境影响分析


境保护目标所产生的影响较小，对整体环境的影响处于可接受水平。


11.4 其他影响


（1）废气对环境影响分析


项目工业 CT的自屏蔽式整体铅房顶部拟安装排气扇以实现通风换气功能，其设计


风量约为 300m³/h，换气次数约 9次/h，满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）


中规定的有效通风换气次数不小于 3次/h的要求。自屏蔽式整体铅房通过这样的机械排


风系统，能够确保铅房内空气持续流通，使得工业 CT运行过程中产生的少量 O₃、NOₓ


等废气迅速扩散，有效避免在铅房内积聚。


工业 CT运行产生的废气经排气扇引出自屏蔽式整体铅房，而后通过新建的废气管


道接入同层其他普通废气管网，最终引至大地(国际)生命科学园 6幢东北侧外墙排放，


其排放高度约 5m，高于人员日常活动高度，避开了人员活动密集区域。同时，少量含


有臭氧、氮氧化的废气不在工业 CT无损检测区内聚集，曝光时产生的废气不会对工业


CT无损检测区内工作人员造成影响。因此，项目产生的废气对周围环境影响微乎其微。


（2）废水环境影响


项目在运营过程中不产生生产废水，且不新增劳动定员，故无新增生活污水产生。


项目产生的生活污水依托大地 (国际) 生命科学园现有的公共生化池进行预处理，预处


理后的污水水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准的要求，随后通过


市政污水管网进入水土园区污水处理厂进行深度处理，满足《城镇污水处理厂污染物排


放标准》(GB 18918- 2002)一级 A标准后排入竹溪河，而后经嘉陵江汇入长江。因此，


项目对地表水环境的影响较小。


（3）噪声影响


项目工业 CT设置 1套排气扇进行机械通风，排气扇噪声值一般低于 60dB(A)，为


低噪声设备，安装在工业 CT 顶部，风机噪声经工业 CT设备箱体和工业 CT无损检测


区墙体隔声后排放，对厂界噪声的贡献较小，对项目所在区域声环境影响较小。


（4）固废环境影响


①一般固废


项目不新增劳动定员，故无新增生活垃圾。调配培养的 2 名辐射工作人员所产生







第 60 页


续表 11 环境影响分析


的生活垃圾，将依托原有的生活垃圾收集系统进行收集，随后交由环卫部门统一处理。


工业 CT报废后，国合重庆按照相关要求拆解去功能化后交有资质单位处理，保留回收


手续，并做好相关记录存档。


②危险废物


项目工业 CT更换下来的废冷却油属于 HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码


900-249-08。项目废冷却油产生量小且每两年才更换一次，更换的废冷却油不暂存，直


接交有资质单位处置。


综上所述，国合重庆按照以上措施对固体废物进行处理后，项目固废对周围环境的


影响可以接受。


11.5 实践正当性分析


依照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871 - 2002）里辐射防护中 “实


践的正当性”相关要求，针对某一实践活动，需综合考量社会、经济以及其他相关因素。


只有当该实践为受照个人乃至社会带来的利益，能够充分抵消其可能引发的辐射危害


时，方可判定这一实践具有正当性。


项目运用工业 CT技术，旨在对工件开展无损质量检测，以保障产品质量及使用安


全。借助工业 CT实施工件质量检测，既能提升检测的精准度与效率，还能在不损害产


品的前提下，全方位掌握工件质量状况，进而确保工件具备高品质与高可靠性。对于国


合重庆而言，该项目的建设十分必要。此外，此项目的建成还有利于推动社会经济发展，


为国合重庆及社会带来的效益，远远超过其可能产生的环境辐射影响与潜在辐射危害。


经评估，该项目完全符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871 - 2002）


中关于辐射防护 “实践正当性” 的原则与要求，其实施具有显著的积极意义和可行性。


11.6 产业政策符合性分析


根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）“第一类 鼓励类”中“十四 机械”


中的第 1条“工业 CT、三维超声波探伤仪等无损检测设备”，项目为工业 CT无损检


测设备应用，属于产业结构调整指导目录中的鼓励类。项目建设符合国家产业政策。







第 61 页


续表 11 环境影响分析


11.7 事故影响分析


（1）风险事故类型


项目中出现的辐射事故主要表现为辐射工作人员或公众成员遭受误照射，从而承受


不必要的超剂量辐射。


就工业 CT而言，其最大可信的辐射事故便是人员误照射情况。由于工业 CT配备


了自屏蔽式整体铅房，因其损坏致使人员误照射的事故基本不会发生。即便出现此类极


端情况，因其状况清晰可辨，工作人员能立即察觉并停止开机曝光，从而避免人员受到


误照射。X射线具有不可见、不可触摸的特性，所以更多的辐射事故源于管理方面的漏


洞，进而导致无关人员受到误照射。这类辐射事故主要体现在以下几个方面：


①安全联锁装置失效


由于门机联锁装置失效，会出现以下两种风险状况：一是防护门未关闭时，工业 CT


仍能出束；二是工业 CT 在出束过程中，防护门可能意外开启。这两种情况均会导致射


线外泄，极有可能使辐射工作人员及公众遭受较高剂量的照射。


②人员滞留在自屏蔽式整体铅房内


在工作流程中，工作人员或设备维修人员经防护门进入自屏蔽式整体铅房。然而，


在工业 CT开机出束前，相关工作人员并未对自屏蔽式整体铅房内部状况予以充分确认，


致使有人员滞留其中，进而造成滞留人员遭受误照射的严重后果。


③屏蔽体出现膨胀变形


项目工业 CT的自屏蔽式整体铅房各屏蔽体经长时间使用，受铅自重等因素影响，


屏蔽体搭接处以及铆钉部位可能出现空隙变大的问题。一旦这种情况发生，X射线就有


泄漏风险，进而导致自屏蔽式整体铅房周边人员遭受意外的辐射照射。


（2）后果分析


①安全联锁装置失效


门机联锁装置失效情况下，工业 CT出束时防护门未关闭或被意外开启，X射线外


泄导致工业 CT外人员受到误照射，致使工业 CT外部人员遭受误照射，可在事故发生


的第一时间按下急停按钮，工业 CT停止出束。针对此类事故情景的后果估算详见下表。







第 62 页


续表 11 环境影响分析


表 11-6 安全联锁装置失效事故后果估算表


事故情景 防护门外最大剂量率 误照射时间 吸收剂量


安全联锁装置失效 5.45×104μGy/h


10s（反应时间） 1.51×10-1mGy


0.5h（单次最短照射时间） 2.73×101mGy


6h（单次最长照射时间） 3.27×102mGy


②人员滞留在自屏蔽式整体铅房内


人员滞留在自屏蔽式整体铅房内，存在因有用线束误照射而遭受辐射的风险。假设


人员在距离工业 CT辐射源点 1m处受到主射线误照射。此类事故一旦发生，滞留于自


屏蔽式整体铅房内外的人员可立即按下急停按钮，来实现停止工业 CT出束的操作。工


业 CT出束前，自屏蔽式整体铅房内外的工作状态指示灯、蜂鸣器声音提示装置均会进


行警示；工业 CT出束后，工作状态指示灯、红色报警灯均会进行警示。因此，工业 CT


出束后，人员不可能长时间滞留在自屏蔽式整体铅房内。针对这种事故情景所进行的后


果估算详见下表。


表 11-7 人员滞留自屏蔽式整体铅房事故后果估算表


事故情景
工业 CT主射方向上


1m处的辐射剂量率
误照射时间 吸收剂量


人员滞留在自屏蔽式整体铅房内 5.83×106μGy/h 10s（反应时间） 1.62×101mGy


③屏蔽体膨胀变形


若工业 CT的自屏蔽式整体铅房的屏蔽体发生膨胀变形却未被察觉，工业 CT运行


产生的 X射线便可能未经有效屏蔽，对自屏蔽式整体铅房外人员造成误照射。在此情况


下，有用线束会致使工业 CT左侧外部的剂量率达到最大值。若辐射工作人员佩戴个人


剂量报警仪，此类事故极易被发现，一旦报警，辐射工作人员及时按下急停按钮，工业


CT就能立刻停止出束。假设辐射工作人员一整天都未佩戴个人剂量报警仪，那么此类


事故情景所产生的后果估算详见下表。


表 11-8 屏蔽体膨胀变形事故后果估算表


事故情景
自屏蔽式整体铅房屏蔽体


外最大剂量率（主射方向）
误照射时间 吸收剂量


屏蔽体膨


胀变形
8.41×105μGy/h


10s（反应时间） 2.34mGy


0.5h（单次最短照射时间） 4.21×102mGy


6h（单次最长照射时间/日最长照射时间） 5.05×103mGy







第 63 页


续表 11 环境影响分析


（3）事故状态可能引起的电离辐射生物效应


电离辐射作用于机体后，其能量传递给机体的分子、细胞、组织和器官等基本生命


物质后，引起一系列复杂的物理、化学和生物学变化，由此造成生物体组织细胞和生命


各系统功能、调节及代谢的改变，产生各种生物学效应。


电离辐射引起生物效应的作用是一种非常复杂的过程，大多数学者认为放射损伤发


生是按一定的阶梯进行的。生物基质的电离和激发引起生物分子结构和性质的变化，由


分子水平的损伤进一步造成细胞水平、器官水平的损伤，继而出现相应的生化代谢紊乱，


并由此产生一系列临床症状。电离辐射生物效应按照剂量与效应的关系进行分类，分为


随机性效应和组织反应。


随机性效应是指电离辐射照射生物机体所产生效应的发生概率（而非其严重程度）


与受照射的剂量大小成正比，而其严重程度与受照射剂量无关；随机性效应的发生不存


在组织反应阈剂量。辐射致癌效应和遗传效应属于随机性效应。受照射个体体细胞受损


伤引发突变的结果，最终可导致受照射人员的癌症，即辐射致癌效应；受照射个体生殖


细胞遗传物质的损伤，引起基因突变或染色体畸变可以传递下去并表现为受照者后代的


遗传紊乱，导致后代先天畸形、流产、死胎和某些遗传性疾病，即遗传效应。


组织反应定义为通常情况下存在组织反应阈剂量的一种辐射效应，受照剂量超过一


定的阈值时才会发生，其效应的严重程度随超过阈值的剂量越高而越严重。组织反应是


辐射照射导致器官或组织的细胞死亡，细胞延缓分裂的各种不同过程的结果，指除了癌


症、遗传和突变以外的所有躯体效应和胚胎效应及不育症等，包括血液、性腺、胚胎、


眼晶体、皮肤的辐射效应及急性放射病，如放射性皮肤损伤、生育障碍。


项目产生的随机性效应是关注的重点，因其无法防护，所以尽量降低人员的受照剂


量，减少随机性效应产生的概率。不同照射剂量的射线对人体损伤估计见下表。


表 11-9 不同照射剂量对人体损伤的估计


剂量（Gy） 类型 初期症状和损伤程度 备注


<0.25
0.25~0.5
0.5~1


/
不明显和不易察觉的病变


可恢复的机能变化，可能有血液学的变化


机能变化，血液学的变化，但不伴有临床症象


《辐射防护导论》







第 64 页


续表 11 环境影响分析


剂量（Gy） 类型 初期症状和损伤程度 备注


1~2
2~3.5
3.5~5.5
5.5~10


骨髓型


急性


放射病


轻度


中度


重度


极重度


乏力，不适，食欲减退


头昏，乏力，食欲减退，恶心，呕吐，白细胞


短暂上升后下降


多次呕吐，可有腹泻，白细胞明显下降


多次呕吐，腹泻，休克，白细胞急剧下降


《职业性急性外照


射放射病诊断》


（GBZ104-2017）


10~50 肠型急性放射病 频繁呕吐，腹泻严重，腹疼，血红蛋白升高


>50 脑型急性放射病
频繁呕吐，腹泻，休克，共济失调，肌张力增


高，震颤，抽搐，昏睡，定向和判断力减退
《辐射防护导论》


（4）事故分级


根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第四十条：根据辐射事故的性质、


严重程度、可控性和影响范围等因素，从重到轻将辐射事故分为特别重大辐射事故、重


大辐射事故、较大辐射事故和一般辐射事故四个等级。


项目工业 CT属于Ⅱ类射线装置，在没有防护情况下，人员受到这类射线装置照射，


会对身体造成一定的影响。结合项目各类辐射事故的后果分析可知，项目各类事故误照


射导致人员受照剂量最大约为 5.05Gy，可能造成受照人员重度骨髓型急性放射病损伤，


出现多次呕吐，可有腹泻，白细胞明显下降的初期症状，严重时甚至可能导致人员死亡。


因此，项目可能发生的最严重辐射事故等级为较大及以上辐射事故。


（5）辐射事故防范措施


由于各种管理不善或人误等造成的误照射，导致人员的照射方式是外照射。因此，


发生误照射事故时应立即切断工业 CT的高压，确保其停止出束。国合重庆应采取以下


措施防范风险事故发生。


①定期对工业 CT及自屏蔽式整体铅房的各项安全设施进行细致检查，包括门机联


锁、钥匙开关、安全光栅、急停按钮、工作状态指示灯、蜂鸣器以及红色报警灯等，确


保其有效性。一旦发现故障，需及时予以排除，严格禁止任何违规操作行为。针对项目


中涉及安全控制措施的各机构与电控系统，应制定完善的定期检查及维护制度，以确保


安全装置始终处于正常工作状态。若辐射安全与防护措施出现损坏，必须立即停止相关


设备的使用，直至修复完毕并经检测合格后，方可再次投入使用。


②在操作工业 CT时，务必严格遵循既定操作规程。工业 CT出束前，需仔细确认


自屏蔽式整体铅房内无人员滞留，确认无误并关闭防护门后，方可进行出束操作。若在







第 65 页


续表 11 环境影响分析


工业 CT出束过程中，发现有人滞留于铅房内，应第一时间按下急停按钮，即刻终止出


束，以保障人员安全。


③在日常工作以及开展设备维修作业时，辐射工作人员需严格依照要求，规范佩戴


个人剂量计与个人剂量报警仪。当辐射工作人员进入自屏蔽式整体铅房内部进行维修操


作时，除上述装备外，还必须额外携带便携式 X-γ辐射剂量率仪，以确保整个工作过


程的安全可控。


④为确保工业 CT的自屏蔽式整体铅房始终具备足够的屏蔽能力，需借助便携式 X-


γ辐射剂量率仪，定期对其屏蔽效能展开巡查，并详实做好相关记录。巡查过程中，要


着重针对铅房的防护门门缝、穿墙管线孔等防护较为薄弱的环节进行重点检测。一旦发


现任何问题，必须即刻予以解决，严禁在屏蔽体存在问题的情况下继续开展作业。


⑤辐射工作人员需持续深化专业知识学习，积极参与防护知识培训，坚决杜绝常识


性错误。在职业道德层面，应着力提升自身修养，切实增强责任感，在工作中一丝不苟


地严格遵循操作规程与规章制度。与此同时，管理人员必须强化管理力度，确保无损探


伤检测工作完全依照相关要求稳步推进。







第 66 页


表 12 辐射安全管理


12.1 辐射安全与环境保护管理机构的设置


（1）辐射安全管理规章制度


根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第十六条要求：使用Ⅰ类、Ⅱ


类、Ⅲ类放射源，使用Ⅰ类、Ⅱ类射线装置的，应当设有专门的辐射安全与环境保护管


理机构，或至少有 1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理


工作。


根据《关于成立国合通用(重庆)测试评价认证有限公司辐射安全管理领导小组的通


知》（国合重庆(2025) 4号）可知，国合重庆成立了辐射安全管理领导小组，并明确职


责，并设置 1名专职辐射安全管理员，是具有本科以上学历的技术人员，负责国合重庆


的辐射防护日常管理工作，满足《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第十六


条要求。


辐射安全管理领导小组的管理工作主要涉及以下几个方面：


①全面负责辐射安全防护管理工作，制定辐射防护安全管理制度。


②负责环保手续办理及相关事项，如许可证申领、人员培训、个人剂量送检、职业


健康体检等，并做好个人剂量计监测档案、健康体检档案、培训档案的管理。


③负责日常防护设备维护，制定辐射事故应急预案，编制并按要求报送辐射安全年


度评估报告。


（2）辐射工作人员配置


根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第十六条的规定：从事辐射工


作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。根据《放射


性同位素与射线装置安全和防护管理办法》第二十二条规定：取得辐射安全培训合格证


书的人员，应当每五年接受一次再培训。根据《关于核技术利用辐射安全与防护培训和


考核有关事项的公告》（公告 2019年第 57号），辐射安全与防护培训需求的人员可通


过生态环境部组织开发的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台（以下简称培训平


台，网址：http://fushe.mee.gov.cn）免费学习相关知识。


国合重庆现有辐射工作人员均已参加了辐射安全与防护培训，并通过了考核。项目



http://fushe.mee.gov.cn）免费学习相关知识。原持有的辐射安全培训合格证书到期的人员，应当通过培训平台报名并参加考核。





第 67 页


续表 12 辐射安全管理


拟配置 2名辐射工作人员，满足项目开展的需求。辐射工作人员拟按照上述要求进行辐


射防护与安全培训，考核合格后方可上岗，并在到期前及时参加再培训。


12.2辐射安全管理规章制度


（1）辐射安全管理规章制度


根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第十六条规定：使用放射性同


位素、射线装置的单位申请领取许可证，应当具备下列条件：（六）有健全的操作规程、


岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、放射性同位素使用登记制度、


人员培训计划、监测方案等。


根据《关于修订<国合通用(重庆)测试评价认证有限公司辐射安全管理办法>的通


知》（国合重庆(2025) 3号），国合重庆制定的辐射安全管理办法包括辐射安全管理体


系和岗位职责、辐射工作安全许可、射线装置使用场所管理、台账管理、辐射工作人员


职业健康管理等。国合重庆还制定了《探伤装置维护维修细则》《辐射工作人员安全培


训细则》《个人剂量管理细则》等管理制度以及《辐射事故应急预案》。国合重庆制定


的管理制度基本齐全，但应补充工作场所监测方案。


国合重庆承诺在项目建成运营前，拟按照相关规定完善相应的管理制度，并补充工


业 CT操作规程、监测方案等管理制度。


（2）个人剂量管理


国合重庆为辐射工作人员建立了个人剂量档案，个人剂量档案包括个人基本信息、


工作岗位、剂量监测结果等材料。发现个人剂量监测结果异常的，立即核实和调查，并


将有关情况及时报告辐射安全许可证发证机关。辐射工作人员个人剂量档案终生保存。


另外，辐射工作人员在岗期间，必须正确佩戴个人剂量计，并对个人剂量计严格管理，


不允许将个人剂量片相互传借，不允许将个人剂量片带出国合重庆。


国合重庆按照现有制度对新增辐射工作人员的个人剂量进行管理。


（3）职业健康体检


辐射工作人员上岗前，国合重庆按规定进行岗前职业健康检查，符合辐射工作人员


健康标准的方可参加相应的辐射工作。从事辐射工作期间，国合重庆拟制定管理制度组


织辐射工作人员定期进行职业健康检查，两次检查的时间间隔不超过 2年，必要时可增







第 68 页


续表 12 辐射安全管理


加临时性检查。对不适宜继续从事辐射工作的，拟按照规定脱离辐射工作岗位，并进行


离岗前的职业健康检查。


国合重庆按照现有制度对新增辐射工作人员的职业健康体检进行管理。


（4）年度评估


根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》第十二条规定：生产、销售、


使用放射性同位素与射线装置的单位，应当对本单位的放射性同位素与射线装置的安全


和防护状况进行年度评估，并于每年 1月 31日前向发证机关提交上一年度的评估报告。


国合重庆于 2025年 4月顺利取得辐射安全许可证，并正式开展 X射线无损检测业


务。鉴于展 X射线无损检测业务处于初始运营阶段，目前暂未形成相关评估材料。后续


运营过程中，国合重庆将严格遵循国家辐射安全管理法规及行业标准，建立健全辐射安


全管理体系，系统开展年度辐射安全评估工作。


（5）档案管理


根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》第二十三条规定：生产、销


售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当安排专人负责个人剂量监测管理，建立


辐射工作人员个人剂量档案。个人剂量档案应当包括个人基本信息、工作岗位、剂量监


测结果等材料。


国合重庆已建立完善的个人剂量监测管理体系。公司专门配备专职管理人员，负责


个人剂量监测的全流程管理，严格依照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》


要求，为每位放射工作人员建立规范化个人剂量档案。该档案系统收录辐射工作人员的


健康体检报告、个人剂量监测报告、辐射安全培训考核合格证等重要资料，确保档案信


息完整、准确，并按照法规要求进行妥善保存。国合重庆严格遵循既定管理制度，对新


增辐射工作人员实行标准化建档流程，从入职健康检查、岗前培训考核到日常剂量监测，


均进行系统化管理。


（6）核安全文化建设


核安全文化是以“安全第一”为根本方针，以维护公众健康和环境安全为最终目标；


保障核安全是培育核安全文化的根本目的，而培育核安全文化是减少人因失误的有力措


施，是核安全“纵深防御”体系中的重要屏障。







第 69 页


续表 12 辐射安全管理


核安全文化是核安全的基础，是从事核技术利用活动单位及其全体工作人员的责任


心。对于核技术利用项目核安全文化建设要求建设单位树立并弘扬核安全文化，核安全


文化表现在从事核技术利用活动单位的相关领导与员工及最高管理者应具备核安全文


化素养及基本的放射防护与安全知识，增强并保持核安全意识。


国合重庆拟建立辐射环境安全管理体系，设立核安全保障机构，明确单位各层级人


员的职责，将良好的核安全文化融汇于运营和管理的各个环节；持续开展核安全文化建


设，让其发挥的作用更加有效，做到凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人负责，凡


事有人检查。在日常工作中将核安全文化建设贯彻于核技术利用活动中，不断识别单位


内部核安全文化的弱项和问题并积极纠正与改进；落实两个“零容忍”，即对隐瞒虚报


“零容忍”，对违规操作“零容忍”。让核安全文化落实到每个从事核技术利用活动人


员的工作过程中，确保核技术利用项目的辐射安全。


具体操作参考如下：


①组织核安全文化培训，制定出符合自身发展规划的核安全文化；


②建立有关的部门管理，通过专项的管理能够让核安全文化一步步落实到员工的工


作过程中，并让核安全文化建设更加有效。


12.3从事辐射活动能力评价


根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，国合重庆从事辐射活动能力


评价见下表 12-1。


表 12-1 从事辐射活动能力评价


应具备条件 落实情况


使用Ⅱ类射线装置的工作单位，应当设有专门的辐


射安全与环境保护管理机构，或者至少有 1名具有本科


以上学历的技术人员专职或者兼职负责辐射安全与环


境保护管理工作


设立了专门的辐射安全与环境保护管


理领导小组


从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专


业知识及相关法律法规的培训和考核


已制定相关制度，要求辐射工作人员


在通过辐射防护与安全考核后，方可上岗


射线装置使用场所有防止误操作、防止工作人员和


公众受到意外照射的安全措施


拟设置门机联锁、紧急停机按钮、声


光报警装置、电离辐射警告标志、监视系


统、剂量监测系统等设备及措施







第 70 页


续表 12 辐射安全管理


应具备条件 落实情况


有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护


和安全保卫制度、设备检修维护制度、射线装


置使用登记制度、人员培训计划、监测方案等


待项目建成运营前，完善相关制度，将按照相


关规定和要求完成，并将相应制度张贴上墙


配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护


用品和监测仪器，包括个人剂量计


拟在自屏蔽式整体铅房内拟安装固定式γ剂


量监测仪，并依托现有配置 X、γ环境辐射剂量仪，


辐射工作人员配置个人剂量计、个人剂量警报仪。


有完善的辐射事故应急措施


已将按照相关规定和要求制定了辐射事故应


急预案及风险防范措施，拟根据工业 CT的特点，


进一步完善辐射事故应急措施。


从上表可知，国合重庆已按照《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》成立


了辐射安全与防护管理机构，并建立了部分规章制度和应急预案。待国合重庆全部落实


上述各项要求后，方能具备从事项目辐射活动的能力，并取得辐射安全许可证后方可投


入正式运行。


12.4监测计划


根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等相关法规和标准，必须对辐射


工作人员个人剂量进行监测、工业 CT工作场所外的环境监测，开展常规防护监测工作。


根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）《辐射环境监测技


术规范》（HJ61-2021）《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）以及行政管理


要求，国合重庆拟制定完善的监测方案，其监测内容包括：个人剂量监测、工作场所监


测、竣工环境保护验收监测。


（1）个人剂量监测


按照《放射工作人员职业健康管理办法》和《职业性外照射个人监测规范》的相关


要求，建设单位委托有资质的单位定期对所有辐射工作人员进行个人剂量监测（常规监


测周期一般为 1个月，最长不得超过 3个月），并安排专人负责个人剂量监测管理，建


立辐射工作人员个人剂量档案，并对职业照射个人监测档案终生保存。辐射工作人员（含


运维人员）有权查阅和复制本人的个人剂量档案。


国合重庆拟对辐射工作人员进行个人剂量监测，若辐射工作人员季度个人剂量监测


数据超过 1.25mSv，要开展调查，查明原因，撰写调查报告并由当事人在情况调查报告







第 71 页


续表 12 辐射安全管理


上签字确认。对于全年累计监测数值超过 5mSv的辐射工作人员，要查明原因，采取暂


停开展放射性工作等进一步干预手段，并撰写调查报告，经本人签字确认后，上报辐射


安全许可证发证机关。此外，国合重庆在每年上报的辐射安全和防护状况自查评估报告


中应包含辐射工作人员剂量监测数据及安全评估的内容。


（2）工作场所及周围环境辐射监测


国合重庆根据《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）以及工业 CT的特点，拟制


定以下监测方案：


①企业自检


实时监测：国合重庆拟配置 1套固定式γ辐射剂量仪，配置 1个γ辐射剂量探头，


安装在自屏蔽式整体铅房内侧。γ辐射剂量探头的监测结果高于 2.5μSv/h，会在控制室


的显示器中进行警示，并与防护门进行联锁，监测结果高于 2.5μSv/h，防护门不能开启。


常规定期监测：国合重庆依托现有 1台 X、γ辐射环境剂量仪用于工业 CT工作场


所及周围环境的辐射剂量监测。国合重庆拟制定的常规定期监测内容及频次见表 12-2。


表 12-2 定期监测内容一览表


监测点 监测项目 控制水平 监测频率


自屏蔽式整体铅房的屏蔽体 30cm处以及屏蔽薄弱处 周围剂量当量率 2.5μSv/h 1次/月


（2）委托监测


①常规定期委托监测


国合重庆委托有资质的单位定期对辐射工作场所的放射性水平进行监测，监测内容


与定期监测内容一致，详见表 12-2。监测频率调整为 1次/年。


②设备维修后委托监测


工业 CT大修或者自屏蔽式整体铅房的屏蔽防护方案发生变化后，均委托有资质的


单位对辐射工作场所的放射性水平进行监测，监测内容与定期监测内容一致，详表见表


12-2。监测结果交生态环境主管部门存档。


（3）竣工环境保护验收监测


项目建成投运前，国合重庆委托有资质的单位对辐射工作场所的放射性水平进行竣


工环境保护验收监测。验收监测时，工业 CT运行至最大的辐射发射率状态，并在辐射







第 72 页


续表 12 辐射安全管理


防护人员的参加下，对有关区域进行全面的辐射水平测量，做出辐射安全状况的评价。


竣工环境保护验收监测内容与定期监测内容一致，详见表 12-2。


12.5安全检查维护


国合重庆应按照相关法规及《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）要求对工


业 CT进行安全检查维护，建立相应的检查维护制度。安全检查维护见表 12-3。


表 12-3安全检查维护要求


类型 对象 内容 频次


检查


工业 CT


防护门-机联锁装置，以及出束信号指示灯 日检


a) 外观是否存在可见的损坏；


b) 电缆是否有断裂、扭曲以及配件破损；


c) 安全联锁是否正常工作；


d) 报警设备和警示灯是否正常运行；


e) 螺栓等连接件是否连接良好。


日检


工业 CT


a) 电气安全，包括接地和电缆绝缘检查；


b) 冷却单元检查；


c) 所有的联锁和紧急停机开关的检查；


d) 制造商推荐的其他常规检测项目。


定期


（建议季度检）


维护


设备维护包括工业 CT 的彻底检查和所有零部件的详细检


测。当设备有故障或损坏，需更换零部件时，应保证所更换


的零部件都来自设备制造商。应做好设备维护记录。


每年


12.6辐射事故应急


根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》要求，申领辐射安全许可证


的辐射工作单位应建立完善的辐射事故应急方案或具有针对性与操作性的应急措施。


12.6.1事故分级


根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第四十条：根据辐射事故的性质、


严重程度、可控性和影响范围等因素，从重到轻将辐射事故分为特别重大辐射事故、重


大辐射事故、较大辐射事故和一般辐射事故四个等级。


项目使用Ⅱ类射线装置，可能发生的辐射事故主要为人员受到不必要的误照射，导


致辐射工作人员和公众成员可能受到超过年剂量照射限值，达到发生急性极重度放射病


的剂量阈值，将导致较为严重的极重度骨髓型急性放射病损伤，严重时甚至可能导致人


员死亡，造成较大及以上辐射事故的发生。







第 73 页


续表 12 辐射安全管理


国合重庆已制定《辐射事故应急预案》，但尚未开展辐射事故应急演习。国合重庆


应根据项目工业 CT特点在项目建成运行前修订完善《辐射事故应急预案》，包括应急


机构组织、应急准备与响应程序、应急处置保障措施、应急报告相关电话、应急能力的


培训、演习和应急响应能力的保持等，提升应急预案的针对性、可行性和可操作性。国


合重庆还应按照《辐射事故应急预案》要求，定期组织辐射事故的应急演习，并做好演


习记录。


12.6.2事故应急程序与措施


（1）事故报告程序


根据项目的辐射事故等级，一旦发生辐射事故，应迅速电话向内部管理机构、生态


环境主管部门报告，并在事故发生后 2小时内填写《辐射事故初始报告表》，造成或可


能造成人员超剂量照射的，还应同时向卫生行政部门报告，设备丢失被盗时应向公安部


门报告。各部门相关联系方式如下：


国合重庆公司电话：023-68227590


重庆医科大学附属第一医院金山院区：023-6565939


北碚区复兴派出所：023-68238169


重庆市生态环境局两江新区分局：023-67463944


重庆市两江新区社会发展局：023-67463009


（2）辐射事故应急处置措施


项目发生辐射事故时，应立即切断设备电源或者就近按下急停按钮，迅速控制事故


发展，消除事故源。启动并组织实施应急方案，将事故受照人员撤离现场，检查人员受


危害程度，并采取救护措施，保护事故现场。对可能受到辐射伤害人员，事故单位应当


立即将其送至当地卫生部门指定的医院或者有条件救治辐射伤病人的医院，进行检查和


治疗，或者请求医院立即派人赶赴事故现场，采取救治措施。


（3）辐射事故后处理


国合重庆配合相关部门做好事故调查处理并做好事故的善后工作，查找事故原因，


排除事故隐患，总结事故发生、处理事故、防止事故的经验教训，杜绝事故的再次发生，


据此进一步修订完善辐射事故应急方案或应急措施。







第 74 页


续表 12 辐射安全管理


12.7 辐射安全与管理投资估算


项目环保投资约 15万元，环保投资估算表见表 12-4。


表 12-4 环保投资估算


内容 措施 投资（万元）


管理制度、应急预案、


警告标志
制度上墙，张贴规范 0.2


辐射防护与安全措施
屏蔽墙体、防护门、屏蔽补偿、门机联锁、工作状态指


示灯和声音提示装置、紧停按钮、激光扫描仪等
设备自带


防护监测设备
有个人剂量计、个人辐射报警仪、固定式场所辐射探测


报警装置
7.8


环保手续办理 环境影响评价、竣工环境保护验收、验收监测等 7.0


合计 15


12.8 竣工验收


根据《建设项目环境保护管理条例》，项目建设执行污染治理设施与主体工程同时


设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。建设项目正式投产运行前，建设单


位应按照《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ1326-2023）等


要求进行竣工环境保护自主验收。


项目竣工环境保护验收要求见表 12-5。


表 12-5 竣工环境保护验收内容和要求一览表


序号 验收内容 验收要求 备注


1 建设内容
1台工业 CT（Ⅱ类射线装置）。主射线管最大管电压 450kV，
最大电流 2.0mA；副射线管最大管电压 300kV，最大电流 3.0mA）


不发生


重大变更


2 环保资料
环境影响评价文件、环评批复、有资质单位出具的验收监测报


告等
齐全


3 辐射环境


管理


有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设


备检修维护制度、人员培训计划、监测方案、年度评估等管理


制度和辐射事故应急预案。


齐全


4 电离辐射


剂量管理目


标值
辐射工作人员≤5mSv/a；公众成员≤0.1mSv/a GB18871-2002


GBZ/T250-2014


屏蔽体外剂


量率控制


工业 CT 自屏蔽式整体铅房后侧屏蔽体外 30cm
处周围剂量当量率≤0.6μSv/h，其他屏蔽体外


30cm处周围剂量当量率≤2.5μSv/h


GBZ117-2022
GBZ/T250-2014


5 人员要求 按照要求组织辐射工作人员参加培训，考核合格后上岗，考核成绩在有效期内。


6 危险废物
危险废物交由有资质单位处置，签订相应处置协议，建立危险废物产生与处置台


账。







第 75 页


续表 12 辐射安全管理


序号 验收内容 验收要求


7 辐射安全


防护措施


门机联锁：工业 CT及自屏蔽式整体铅房设置门—机联锁装置；


声光警示：工业 CT自屏蔽式整体铅房内外顶部设置显示“预备”和“照射”的


工作状态指示灯、声音提示装置、红色报警灯，并与工业 CT联锁；


警告标志：工业 CT自屏蔽式整体铅房防护门上设置电离辐射警告标志和中文警


示说明；


钥匙开关：工业 CT操作台设置防止非工作人员操作的钥匙开关；


紧急停机：工业 CT及自屏蔽式整体铅房内和操作台设置紧急停机按钮，按下任


意一个按钮工业 CT高压电源立即被切断，工业 CT停止出束；


机械通风；工业 CT自屏蔽式整体铅房设置机械通风，有效通风换气次数不小于


3次/h；
视频监控：工业 CT自屏蔽式整体铅房内设置视频监控系统，能全方位不留死角


地监控自屏蔽式整体铅房内部和防护门的情况；


监测设备：每名辐射工作人员各配置 1枚个人剂量计、个人剂量报警仪，配置有


1台便携式 X-γ辐射剂量率仪和 1套固定式场所辐射探测报警装置。







第 76 页


表 A.1 两江新区生态环境保护措施监督检查清单（污染影响类）
填表时间：2024 年 12 月 14日


一、基本信息


企事业单位名称 国合通用（重庆）测试评价认证有限公司 建设地点 重庆市两江新区水土街道悦复大道 28号大地(国际)生命科学园 6幢 1-1


地理坐标
E:106.5462
N:29.7830


行业


类别
M7452 排污许可


管理类别
简化管理


证书编号或排


污登记编号
无


劳动定员及生产


制度
配置劳动定员 2人


年生


产时


间


250天 产品方案及


生产能力


拟将工件传输区重新进行布局，调整为工业 CT无损检测区和工件传输区，


并在工业CT无损检测区拟安装 1台自屏蔽式双管头工业CT提供无损检测服


务。


主要原料及用量 / 主要辅料、


燃料及用量
/


主要污染物总量 本项目为核技术利用建设项目，无总量


环评、竣工环保


验收情况


项目名称 批准书文号 审批部门 验收情况


/ / / /


风险评估、应急


预案备案情况


风险评估报告、应急预案名称 备案时间 备案编号 备案受理部门


/ / / /


环境管理制度及


机构


国合通用（重庆）测试评价认证有限公司成立了辐射安全管理领导小组作为辐射安全与环境保护管理机构，并配置了具有本科以


上学历的专职技术人员负责辐射安全与环境保护管理工作。目前已制定了一系列管理制度，《辐射安全管理体系和岗位职责》《射线


装置使用场所管理》《辐射工作人员培训》《辐射工作人员职业卫生防护》《辐射事故应急预案》。







第 77 页


续表


二、监督检查内容


内容


分类


主要生产/
公用单元


生产线（公用


单元）名称


主要生


产设备


数


量


排放


形式


环保


措施


及其


工艺


参数或


能力


污染物种


类


对应排


放口


排放口


类型


排放口


高度/排
放去向


执行标


准


排放浓度


限值


排放


速率


限值


建设


情况


大气环境 无损检测区 无损检测 工业 CT 1台 有组织 / / 氮氧化物、


臭氧
/ / / / / / 依托


地表水环境 / / / / / / / / / / / / / / /


公用单元
供水系统 市政供水 / / / / / / / / / / / / 依托


供电系统 市政供电 / / / / / / / / / / / / 依托


声环境 / / / / / / / / / / / / / / /


辐射


环境


根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）及重庆国合管理要求：放射工作人员年有效剂量<5mSv；公众成员年风量·有


效剂量<0.1mSv
根据《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）、《工业 X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014），工业 CT自屏蔽式整体铅房后


侧屏蔽体外 30cm处周围剂量当量率≤0.6μSv/h，其他屏蔽体外 30cm处周围剂量当量率≤2.5μSv/h。


固体


废物


固体废


物名称
属性


危险废


物编码


年产


生量


贮存


方式
利用处置方式或去向


利用或


处置量
暂存设施情况


环境管理


要求


生活垃圾 生活垃圾 / / 垃圾


桶


分类收集后交由当地环卫部门处


置
/ 垃圾桶收集 /


土壤及地


下水
/


生态保护 /


环境风险


防范
设置警示标志，编制辐射应急预案，并定期进行应急预案演练


施工期


环境保护


措施


加强管理、合理安排施工时间，采用低噪声设备；建筑垃圾运至市政指定的弃渣场，生活垃圾交环卫部门统一收运处置。


续表







第 78 页


二、监督检查内容


主要环境


保护目标


名称 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址位置 相对厂界最近距离 m


/ / / / / /


其他环境


管理要求


大气环境管理要求
重污染天气应对要求 / 是否按相关要求执行 /


环境质量限期达标规划要求 / 是否按相关要求执行 /


水环境管理要求 / 是否按相关要求执行 /


台账管理要求


建立台账，记录企业基本信息、生产设施运行管理信息、污


染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环节管理信


息等；记录危险废物的名称、废弃量、去向等信息，台账保


存期限不少于 3年


是否按相关要求执行 是


自行监测管理要求


（含自动监测要求）


污染源 监测位置 监测项目 监测频率 是否按相关


要求执行
是


自行监测结果是否有超标情


况（如有请说明具体情况）
/


/ / / /


环境信息公开要求 /


环境防护距离要求 / 是否按相关要求执行 /


其他 / 是否按相关要求执行 /







第 79 页


表 13 结论和建议


13.1 结论


13.1.1 项目概况


国合重庆拟在重庆市两江新区水土街道悦复大道 28号大地(国际)生命科学园 6幢


1F实施“国合通测西南实验室项目（工业 CT部分）”，拟将工件传输区重新进行布局，


调整为工业 CT 无损检测区和工件传输区，并在工业 CT 无损检测区拟安装 1台自屏蔽式


双管头工业 CT提供无损检测服务。


项目总建筑面积约 70m2，总投资约 1446万元，其中环保投资约 15万元。


13.1.2 产业政策符合性


根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）“第一类 鼓励类”中“十四 机械”


中的第 1条“工业 CT、三维超声波探伤仪等无损检测设备”，项目为工业 CT无损检测


设备应用，属于产业结构调整指导目录中的鼓励类。项目建设符合国家产业政策。


13.1.3 实践正当性


项目使用工业 CT开展无损探伤检测作业，能为国合重庆的无损检测服务提供更加


先进的探伤检测手段，对相关服务企业的产品质量保证起到十分重要的作用，具有明显


的社会效益，同时也将为国合重庆创造更大的经济效益，远大于其对环境的辐射影响及


可能引起的辐射危害，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）


中辐射防护“实践正当性”的原则与要求。


13.1.4 辐射环境质量现状


项目拟建址及周围环境γ辐射剂量率的监测值范围为 99nGy/h～104nGy/h（未扣除宇


宙射线响应值），对比《2023年重庆市辐射环境质量报告书（简化版）》中环境γ辐射


空气吸收剂量率监测结果，项目拟建址及周围环境γ辐射剂量率监测值在重庆市环境γ辐


射空气吸收剂量率正常涨落范围内。


13.1.5 选址可行性及布局合理性


项目所在大地(国际)生命科学园 6幢 1F主要布置机械化和性能检测实验室、无损


检测实验室以及接待大厅等。项目工业 CT及其自屏蔽式整体铅房拟安装在无损检测实


验室的工业 CT无损检测区，四周紧邻超声 C扫描室、工件传输区、射线检测屏蔽室等


无损检测实验室用房以及走廊，下方为实土层，楼上为微观组织分析实验室的扫描电镜







第 80 页


续表 13 结论和建议


及光学显微镜室。因此，工业 CT无损检测区周围紧邻区域活动的公众成员较少，便于


辐射安全管理。项目场址的辐射剂量背景监测结果表明，其辐射环境质量现状良好，能


满足项目的建设需求。


项目工业 CT及其自屏蔽式整体铅房被稳固安装于专门规划的工业 CT无损检测区


内，其背面与走廊紧密相邻，自然形成一道物理阻隔，有效阻止人员从走廊直接进入工


业 CT无损检测区。工业 CT的主射方向朝向射线检测屏蔽室，这种设计不仅进一步降


低了 X射线的强度，还巧妙避开了公众成员长期驻留区域，将辐射影响降至最低。工业


CT的高压发生器、冷却单元等辅助部件以及操作台均设置在铅房外部。这样的布局设


计极大地便利了工业 CT的操作、日常维护以及故障维修工作。铅房内部空间开阔，设


有 1个防护门，既便于操作人员将待检工件放置到载物台上，也为维修人员对 X射线管、


载物台、探测器等关键零部件开展检修工作，提供了充裕空间。此外，项目工业 CT主


射线方向朝左，与位于前侧的操作台形成安全方向差，显著降低了对操作人员的潜在辐


射风险。因此，项目的平面布局合理。


13.1.6 辐射防护与安全措施


（1）国合重庆拟对工业 CT辐射工作场所进行分区管理，工业 CT的自屏蔽式整体


铅房内部为控制区，工业 CT无损检测区除自屏蔽式整体铅房外的区域、工件传输区以


及走廊为监督区。


（2）工业 CT设备自带有多种固有安全性，如：开机时系统自检、温度保护、过失


电流保护、过电压保护、继电保护等，能很好地保证工业 CT自身的稳定性和安全性。


（3）工业 CT的自屏蔽式整体铅房，其核心的屏蔽防护结构采用铅与钢组合，这种


设计精准应对 X射线的各类辐射情况，包括主射、散射以及漏射。在防护厚度的设定上，


充分考量了不同方向辐射强度的差异。具体而言（以面向防护门的视角描述），铅房左


侧的屏蔽体厚度达 60mmPb，能够有效抵御较强的辐射；前侧（含防护门）、后侧以及


右侧的屏蔽体厚度达 38mmPb，顶部屏蔽体厚度达 35mmPb，下方围挡屏蔽体厚度达


28mmPb，在保证防护效果的同时实现了合理的材料分配。经核算，铅房各部位屏蔽体


的设计厚度，均符合相关行业标准与安全要求。此外，为确保屏蔽的完整性，铅房屏蔽


体之间设置了足够宽度的搭接区域，有效避免射线泄漏。对于穿越屏蔽体的线缆管线和







第 81 页


续表 13 结论和建议


通风管道等薄弱环节，均安装了 38mmPb或 35mmPb的铅罩，进行针对性的屏蔽补偿，


从而确保整体屏蔽效果不受影响。


（4）项目工业 CT拟设计建设具有冗余性、多元性与独立性的辐射防护安全联锁设


施与措施，包括主控钥匙、门机联锁、紧急停机按钮、工作状态指示灯、声音提示装置、


红色报警灯、视频监视装置、电离辐射警告标志和中文警示说明、安全光栅等辐射安全


防护措施，并配备符合开展项目要求的监测仪器。


（5）工业 CT的自屏蔽式整体铅房拟配备机械排风系统，以保障其内部通风状况良


好。


综上所述，项目拟采取的辐射安全与防护措施能满足《工业探伤放射防护标准》


（GBZ117-2022）《工业 X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）的相关要求。


13.1.7 环境影响结论


根据核算，工业 CT的自屏蔽式整体铅房屏蔽体外 30cm 处的周围剂量当量率均小


于 0.6μSv/h，辐射工作人员、公众成员的年附加有效剂量均低于剂量管理目标的要求（辐


射工作人员≤5mSv/a，公众成员≤0.1mSv/a），满足《电离辐射防护与辐射源安全基本


标准》（GB18871-2002）要求。此外，项目所致铅房周围 50m范围内环境保护目标的


影响较小，对环境的影响可以接受。


项目不产生放射性“三废”，少量含有臭氧、氮氧化的废气经排气扇引出自屏蔽式


整体铅房，而后通过新建的废气管道接入同层其他普通废气管网，最终引至大地(国际)


生命科学园 6幢东北侧外墙排放，其排放高度约 5.0m。因此，少量含有臭氧、氮氧化的


废气不在工业 CT无损检测区内聚集，曝光时产生的废气不会对工业 CT无损检测区内


工作人员造成影响。废气排放口避开了人员活动密集区，废气对周围环境影响小。


项目产生的危险废物主要为更换的废冷却油，拟交由有资质单位收集和处置。项目


工作人员产生的生活污水依托大地(国际)生命科学园的生化池处理，生活垃圾依托原有


收集系统收集后交环卫部门统一处置，对环境影响小。


13.1.8 辐射环境管理


项目依托国合重庆现有的辐射安全管理小组和人员负责辐射安全与环境保护管理，


另建立健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人







第 82 页


续表 13 结论和建议


员培训计划、监测方案等规章制度和辐射事故应急措施，建立辐射工作人员个人剂量监


测、职业健康体检等档案，按照规定办理《辐射安全许可证》，并在许可的种类和范围


内从事辐射活动。国合重庆还应加强核安全文化建设，提高辐射安全管理能力，杜绝辐


射事故的发生。


13.1.9综合结论


国合通用（重庆）测试评价认证有限公司拟建的国合通测西南实验室项目（工业


CT部分）符合国家产业政策，选址可行、布局合理。在完善相应的污染防治措施和环


境管理措施后，项目运行时对周围环境和人员产生的影响满足环境保护的要求。因此，


从环境保护的角度来看，该建设项目是可行的。







附图一 项目地理位置图


N


项目所在位置


N


项目所在位置





		表1  项目基本情况

		（6）工作制度和劳动定员

		1.4 项目选址可行性

		1.5 项目周边保护目标

		1.6 与项目有关的原有核技术利用项目情况

		1.6.1 项目用房环保手续情况

		1.6.2核技术利用项目开展情况

		表2  放射源

		表3  非密封放射性物质

		表4 射线装置

		（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

		（二）X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

		（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源



		表5  废弃物（重点是放射性废弃物）

		表6  评价依据

		表7  保护目标与评价标准

		表8  环境质量和辐射现状

		续表8  环境质量现状



		表9  项目工程分析与源项

		表10  辐射安全与防护

		表11  环境影响分析

		表12  辐射安全管理

		表13 结论和建议

		附  录

		附图1  项目地理位置图

		附图2  项目现场相关照片

		附图3  大地(国际)生命科学园总平面布置及外环境关系示意图

		附图4  项目所在大地(国际)生命科学园6幢平面布置图

		附图5  大地(国际)生命科学园6幢剖面图

		附图6  项目用房平面布置图

		附图7  自屏蔽式整体铅房屏蔽防护设计示意图

		附件1  环评委托书（含评价内容确认）

		附件2  项目投资备案证

		附件3  项目所在用房的环评批复

		附件4  辐射安全许可证

		附件5  项目辐射环境监测报告

		附件6  辐射安全管理制度

		附件7  屏蔽计算过程表格




