## Sheet1
第一类医疗器械产品备案（2025.7.22-2025.7.31）
序号 | 受理号 | 备案证编号 | 产品类型 | 产品类别 | 结构特征 | 注册人所在地区 | 创新产品 | 分类编码 | 产品名称或产品分类名称 | 注册人名称 | 特邀检测相关 | 社会信用代码 | 生产地址 | 注册人住所 | 产品性能结构及组成 | 预期用途 | 型号规格 | 产品储存条件 | 发证日期 | 批准备案日期 | 批准文号有效期至 | 器械生产类型 | 变更内容 | 变更受理号 | 首次上报标志 | 其他内容 | 备注 | 原备案证号 | 审批部门或备案单位 | 备案证状态 | 法定代表人 | 联系人 | 联系电话
1 |  | 渝械备20160062号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 重庆两江新区 | 否 | 04-05-03 | 加压螺纹钉导引针 | 重庆富沃思医疗器械有限公司 | 无 | 91500108056461914X | 重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢 | 重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢 | 加压螺纹钉导引针由头部、中部和尾部组成。 头 部包含刀刃，攻丝刀刃及固定螺纹； 中部为圆柱 形针杆，其上刻有产品型号规格； 尾部有动力接 口。本产品一次性使用。非无菌提供。 | 用于在骨折手术过程中牵引、导引或固定。 | FE3M-I206A、FE5M-I308A | / | 2025.7.23 | 2016.11.21 | 无 | 无源 | 2017年10月30日变更： 1、注册地址、生产地址由“重庆市南岸区长江工业园江桥路11号”变更为“重庆市北碚区京东方大道399号18幢”。 2、型号或规格由“FE5M-I306A”变更为“FE3M-I206A”。 3、1)FE5M-I306A加压螺纹钉导引针外型尺寸：Φ4*60mm,极限偏差外径-0.01—-0.03mm,长度±1mm;螺纹部分：尺寸Φ2.5*18mm,极限偏差外径-0.01mm—-0.05mm,长度±2mm。 2)FE5M-I308A,加压螺纹钉导引针外型尺寸4*80mm, 极限偏差外径-0.01— -0.03mm,长度±1mm；螺纹部分：尺寸Φ3*28mm,极限偏差外径-0.01— -0.05mm,长度±2mm。3)表面粗糙度：圆柱体外表面0.2Ra, 刃部或螺纹3.2Ra,其余0.8Ra。变更为 1)FE3M-I206A加压螺纹钉导引针外型 尺寸：Φ4*60mm,极限偏差外径-0.5mm—0mm,长度±5mm;螺纹部分：尺寸Φ2.5*18mm,极限偏差外径-0.5mm—0mm,长度±3mm。 2)FE5M-I308A,加压螺纹钉导引针外型尺寸Φ4*80mm,极限偏差外径-0.5mm—0mm,长度±5mm;螺纹部分：尺寸Φ3*28mm,极限偏差外径-0.5mm—0mm,长度±3mm。 3)表面粗糙度：圆柱体外表面0.8Ra,刃部或螺纹3.2Ra,其余1.6Ra。 2022年01月24日生产地址由“重庆市北碚区京东方大道399号18幢”变更为“重庆市北碚区京东方大道399号18幢(B区)、22幢、23幢”;型号或规格由“1.FE3M-I206A、加压螺纹钉导引针外型尺寸：Φ4*60mm,极限偏差外径-0.5mm—0mm,长度±5mm;螺纹部分：尺寸Φ2.5*18mm,极限偏差外径-0.5mm—Omm,长度±3mm。 2.FE5M-I308A,加压螺纹钉导引针外型尺寸Φ4*80mm,极限偏差外径-0.5mm—0mm,长度±5mm; 螺纹部分：尺寸Φ3*28mm,极限偏差外径-0.5mm—0mm,长度±3mm。 3.表面粗糙度：圆柱体外表面0.8Ra,刃部或螺纹3.2Ra,其余1.6Ra。” 变更为“FE3M-I206A、加压螺纹钉导引针外型尺寸：Φ4*60mm,极限偏差外径±0.3mm,长度±5mm;螺纹部分：尺寸Φ2.5*18mm,极限偏差外径±0.5mm,长度±3mm。2.FE5M-I308A,加压螺纹钉导引针外型 尺寸Φ4*80mm,极限偏差外径±0.3mm,长度±5mm;螺纹部分：尺寸Φ3*28mm,极限偏差外径±0.5mm,长度±3mm。3.表面粗糙度：圆柱体外表面Ra值≤0.8μm,刃部或螺纹Ra值≤3.2μm,其余Ra值≤1.6μm。”；产品描述由“1.1 加压螺纹钉导引针由头部、中部和尾部组成。头部包含刀刃，攻丝刀刃及固定螺纹；中部为圆柱形针杆，其上刻有产品型号规格；尾部有动力接口。”变更为“加压螺纹钉导引针由头部、中部和尾部组成。头部包含刀刃，攻丝刀刃及固定螺纹；中部为圆柱形针杆，其上刻有产品型号规格；尾部有动力接口。本产品一次性使用。非无菌提供。”;产品力学性能要求由“抗拉强度：加压螺纹钉导引针的抗拉强度应≥960MPa。”变更为“抗拉强度：加压螺纹钉导引针的抗拉强度应≥860MPa。”;使用性能由“加压螺纹钉导引针应有良好的锚固性能，先用骨钻在骨折部位钻好导引孔，再用手电钻把加压螺纹钉导引针植入并锚固在患者骨折部位上。(用手电钻夹持骨钻钻牛骨再用加压螺纹钉导引针植入牛骨上进行加压螺纹钉导引针的锚固试验)”变更为“加压螺纹钉导引针应有良好的锚固性能，先用骨钻在骨折部位钻好导引孔，再用手电钻把加压螺纹钉导引针植入并锚固在患者骨折部位上。(用手电钻夹持骨钻钻聚氨酯材料骨质方块模型再用加压螺纹钉导引针植入聚氨酯材料骨质方块模型上进行加压螺纹钉导引针的锚固试验)”;出厂检验抽样数量由“加压螺纹钉导引针检验为逐批检验，每批随机抽样产品6根进行检验。”变更为“加压螺纹钉导引针检验为逐批检验，每批随机抽样产品3根进行检验。”。 2025年7月23日生产地址由“重庆市北碚区京东方大道399号18幢(B区)、22幢、23幢”变更为“重庆市北碚区京东方大道399号18幢、22幢、23幢”。 | / | 是 | 无 | 无 | 无 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 有效 | 余启焕 | 何欢 | 139*******3
2 |  | 渝械备20200044号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 重庆两江新区 | 否 | 04-14-12 | 骨科用外固定支架手术工具包 | 重庆富沃思医疗器械有限公司 | 无 | 91500108056461914X | 重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢 | 重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢 | 骨科手术配套工具。骨科用外固定支架手术工具包 按用途分为 5 个不同的规格型号，由扳手、导向器、 骨针定位套筒、打孔器、骨科钻头组成。非无菌提 供。 | 用于供医生作骨外科外固定支架手术时的辅助手术 器械，主要对配套骨针螺钉及外固定器进行定位、 打孔、植入和安装固定。 | BS-Ⅰ（2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、 6.0、6.5、7.0）、BS-Ⅱ（2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、 4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0）、BS-Ⅲ（15× 22）、BS-Ⅳ（5.2、7.2）、BS-Ⅴ(5.1)、BS-Ⅵ(11× 13)、BS-Ⅶ(2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、 8.0)、DX-Ⅰ(4 孔 M6、5 孔 M8）、DX-Ⅱ（2 孔 M8）、DW-Ⅰ（Φ6、Φ4)、DK-Ⅰ(7 孔、11 孔)、ZT- Ⅰ(1.2-4.5，每间隔 0.1mm 为一个规格) | / | 2025.7.23 | 2020.3.5 | 无 | 无源 | 2022 年 01 月 24 日生产地址由“重庆市北碚区 京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢”变更为“重 庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢(B 区)、22 幢、23 幢”。 2025 年 07 月 23 日生产地址由“重庆市北碚区京东 方大道 399 号 18 幢(B 区)、22 幢、23 幢”变更为 “重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢”。 | / | 是 | 无 | 无 | 无 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 有效 | 余启焕 | 何欢 | 139*******3
3 |  | 渝械备20200201号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 重庆两江新区 | 否 | 04-15-05 | 上肢锁定器械包 | 重庆富沃思医疗器械有限公司 | 无 | 91500108056461914X | 重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢 | 重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢 | 上肢锁定器械包内含持骨钳、复位钳、丝锥、可调 骨钻、骨科钻头、导钻、测深器、导针、骨科导向 器、骨科用持钉器、骨科用扳手、骨科用螺丝刀、 骨科用扭力扳手、螺钉取出器、断钉取出器、快速 连接杆、快换手柄、护套、钢板弯曲器。可重复使 用，非无菌提供，不接触血液循环系统或中枢神经 系统。 | 上肢锁定器械包用于骨科手术中安装或取出金属锁 定接骨板或金属锁定接骨螺钉。 | 持骨钳 中心化；复位钳(弯型、尖头)；丝锥(HA3.5、 HB4.0)；可调骨钻φ2.8；骨科钻头 I型(φ2.5、φ3.5)； Ⅱ型(φ2.5)；导钻(φ2.8)；测深器 60mm；导针φ 1.2；骨科导向器 自定中心φ2.5&φ3.5、加压φ2.5 1；骨科用持钉器(——)；骨科用扳手(L 型 内六角 T 型(T15))；骨科用螺丝刀 六角(SW2.5)；骨科用扭力 扳手(φ3.4 梅花 1.5N.M)；螺钉取出器(SW3.5)；断钉 取出器 φ6；快速连接杆 梅花 T15；快换手柄 小 T 型；护套φ1.2；钢板弯曲器 左/右 | / | 2025.7.23 | 2020.10.30 | 无 | 无源 | 2022 年 01 月 24 日生产地址由“重庆市北碚区 京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢”变更为“重 庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢(B 区)、22 幢、23 幢”。 2025 年 07 月 23 日生产地址由“重庆市北碚区京东 方大道 399 号 18 幢(B 区)、22 幢、23 幢”变更为 “重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢”。 | / | 是 | 无 | 无 | 无 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 有效 | 余启焕 | 何欢 | 139*******3
4 |  | 渝械备 20200203 号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 重庆两江新区 | 否 | 04-15-05 | 下肢锁定器械包 | 重庆富沃思医疗器械有限公司 | 无 | 91500108056461914X | 重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢 | 重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢 | 下肢锁定器械包内含持骨钳、复位钳、丝锥、可调 骨钻、骨科钻头、导钻、测深器、导针、骨科导向 器、骨科用持钉器、骨科用扳手、骨科用螺丝刀、 骨科用扭力扳手、螺钉取出器、断钉取出器、快速 连接杆、快换手柄、护套、钢板弯曲器。可重复使 用，非无菌提供，不接触血液循环系统或中枢神经 系统。 | 下肢锁定器械包用于骨科手术中安装或取出金属锁 定接骨板或金属锁定接骨螺钉。 | 持骨钳 中心化；复位钳(弯型、尖头)；丝锥(HA4.5、 HB6.5)；可调骨钻（φ4.3）；骨科钻头【Ⅰ型(φ 3.2、φ4.5)Ⅱ型(φ3.5)】；导钻(φ4.3)；测深器 （100mm）；导针（φ2.0）；骨科导向器（自定中 心 φ3.2&φ4.5 φ3.2&φ6.5）；骨科用持钉器 — —；骨科用扳手(L 型 内六角 T 型(T25))；骨科用螺 丝刀 (六角 SW3.5)；骨科用扭力扳手(φ4.5 梅花 4.0N.M)；螺钉取出器(SW5.0)；断钉取出器（φ8）； 快速连接杆（梅花 T25）；快换手柄（小 T 型）； 护套（φ2.0）；钢板弯曲器（左/右） | / | 2025.7.23 | 2020.10.30 | 无 | 无源 | 2022 年 01 月 24 日生产地址由“重庆市北碚区 京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢”变更为“重 庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢(B 区)、22 幢、23 幢”。 2025 年 07 月 23 日生产地址由“重庆市北碚区京东 方大道 399 号 18 幢(B 区)、22 幢、23 幢”变更为 “重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢”。 | / | 是 | 无 | 无 | 无 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 有效 | 余启焕 | 何欢 | 139*******3
5 |  | 渝械备 20200205 号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 重庆两江新区 | 否 | 04-17-15 | 胸腰椎后路钉棒内固定系统手术工具包 | 重庆富沃思医疗器械有限公司 | 无 | 91500108056461914X | 重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢 | 重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢 | 产品由持棒钳、转棒钳、持钩钳、复位钳、脊柱后 路撑开器、压缩钳、弯棒钳、骨探针、定位针、丝 锥、试模、骨科用持钉器、开路器、上钉器、 对 抗扳手、骨科用螺丝刀、快装手柄、棘轮手柄、扭 力手柄、护套、快速连接杆、弯棒器、椎弓根钉打 孔器、脊柱外科手术器械手柄、植入棒压入器、套 筒、压棒钳、开口钉折断器组成。可重复使用，非 无菌提供，所有工具不与椎间隙部位接触。 | 胸腰椎后路钉棒内固定手术工具包与我公司生产的 胸腰椎后路内固定系统配合使用；用于骨科手术中 植入或取出胸腰椎后路钉棒内固定系统。 | 持棒钳(Φ3-Φ6)；转棒钳(Φ5.5/Φ6.0)；持钩钳(/)； 复位钳(蛙式)；脊柱后路撑开器(/)；压棒钳(Φ3-φ6)； 弯棒钳【可调型(左/右)】；探针(单头Φ1.8、双头Φ 1.9)；定位针(左 SW3.5、右 SW3.5)；丝锥【固定型(Φ 4.5、Φ5.5、Φ6.5)、多轴型(Φ4.5、Φ5.5、Φ 6.5)】；试模(Φ6)；骨科用持钉器(梅花型Φ5.5)；开 路器(直型Φ3.5、弯型Φ3.5)；上钉器(单向长尾、单 向短尾、万向长尾、万向短尾)；对抗扳手(SW5.0)； 骨科用螺丝刀(T 型Φ5.5、直型 SW3.0)；快装手柄(T 型)；棘轮手柄 /、扭力手柄(T 型 10N.m)；护套(Φ14); 快速连接杆 (梅花)；弯棒器(左/右)；椎弓根钉打孔 器(方 2.4×2.4);脊柱外科手术器械手柄(SW3.5)；植入 棒压入器(φ3.5)；套筒(φ14)；压缩钳(/);开口钉折 断器(12.8×3.9)。 | / | 2025.7.23 | 2020.10.30 | 无 | 无源 | 2022 年 01 月 24 日生产地址由“重庆市北碚区 京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢”变更为“重 庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢(B 区)、22 幢、23 幢”。 2025 年 07 月 23 日生产地址由“重庆市北碚区京东 方大道 399 号 18 幢(B 区)、22 幢、23 幢”变更为 “重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢”。 | / | 是 | 无 | 无 | 无 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 有效 | 余启焕 | 何欢 | 139*******3
6 |  | 渝械备 20210007 号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 重庆两江新区 | 否 | 04-17-15 | 颈椎融合器械包 | 重庆富沃思医疗器械有限公司 | 无 | 91500108056461914X | 重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢 | 重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢 | 颈椎融合器械包内配有刮匙、骨填充器、植骨器、 持取器、试模。可重 复使用，非无菌提供。 | 用于医疗机构临床骨科手术时安装颈椎融合器植入 物使用。 | 刮匙(2.0*45°、2.0)、骨填充器(/)、植骨器(/)、持取 器(长、短)、试模(13×15×4、13×15×5、13×15 ×6、 13×15×7、13×15×8) | / | 2025.7.24 | 2021.1.7 | 无 | 无源 | 2022 年 10 月 11 日产品技术要求 1、由“2.5 硬度 不锈钢部件硬度应不小于 210HV10。”变更 为“2.5 硬度 骨填充器硬度应≤210HV10,除骨填充 器外的其余不锈钢部件硬度应≥210HV10。” 2、 表 A.2 刮匙的基本尺寸由“型号规格 2.0 L 基本尺 寸 100 极限偏差±5”变更为“型号规格 2.0 L 基 本尺寸 260 极限偏差±5” 2025 年 07 月 24 日生产地址由“重庆市北碚区京东 方大道 399 号 18 幢(B 区)、22 幢、23 幢”变更为 “重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢”。 | / | 是 | 无 | 无 | 无 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 有效 | 余启焕 | 何欢 | 139*******3
7 |  | 渝械备 20200221 号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 重庆两江新区 | 否 | 14-14-06 | 医用隔离面罩 | 重庆富沃思医疗器械有限公司 | 无 | 91500108056461914X | 重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢 | 重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢 | 由防护罩、泡沫条和橡胶条固定装置组成。非无菌 提供，一次性使用。 | 用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、 血液飞溅或泼溅。 | 型号：GMZ-I 规格（mm）：330×220、310×220、 290×220、270×220、330×250、310×250、290× 250、270×250 | / | 2025.7.24 | 2020.11.20 | 无 | 无源 | 2022 年 01 月 24 日生产地址由“重庆市北碚区 京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢”变更为“重 庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢(B 区)、22 幢、23 幢”。 2025 年 07 月 24 日生产地址由“重庆市北碚区京东 方大道 399 号 18 幢(B 区)、22 幢、23 幢”变更为 “重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢”。 | / | 是 | 无 | 无 | 无 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 有效 | 余启焕 | 何欢 | 139*******3
8 |  | 渝械备 20160022 号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 重庆两江新区 | 否 | 04-13-03 | 可调式固定支具 | 重庆富沃思医疗器械有限公司 | 无 | 91500108056461914X | 重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢 | 重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢 | 可调式固定支具由颅骨固定套组件、骨盆固定套组 件、颅盆连接调整杆组件组成。非无菌提供。一次 性使用。 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑 | FE5M-D050 包装规格：1 套/袋 。可调式固定支具 基本尺寸：Φ6*700mm，极限偏差外径±2mm，长度 ±5mm；可调式固定支具可调节尺寸外径Φ6mm，可 调节长度 0-200mm，极限偏差外径±2mm。 | / | 2025.7.24 | 2016.3.10 | 无 | 无源 | 2017 年 12 月 18 日注册地址由“重庆市南岸区 江桥路 11 号”变更为“重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢”；生产地址由“重庆市南岸区江桥路 11 号”变更为“重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢”；型号或规格由“型号/规格：FE5M-D050 包装 规格： 1 套/袋”变更为“型号/规格：FE5M-D050 包装规格： 1 套/袋。可调式固定支具基本尺寸：Φ 6*700mm，极限偏差外径±2mm，长度±5mm；可调 式固定支具可调节尺寸外径Φ6mm，可调节长度 0- 200mm，极限偏差外径±2mm。”2022 年 1 月 24 日 生产地址由“重庆市北碚区京东方大道399号18幢” 变更为“重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢（B 区）、22 幢、23 幢”；产品描述由“可调式固定支 具由颅骨固定套组件、骨盆固定套组件、颅盆连接 调整杆组件等部件组成。”变更为“可调式固定支 具由颅骨固定套组件、骨盆固定套组件、颅盆连接 调整杆组件组成。非无菌提供。” 2023 年 8 月 1 日产品描述由“可调式固定支具由颅 骨固定套组件、骨盆固定套组件、颅盆连接调整杆 组件组成。非无菌提供。”变更为“可调式固定支 具由颅骨固定套组件、骨盆固定套组件、颅盆连接 调整杆组件组成。非无菌提供。一次性使用。” 2025 年 07 月 25 日生产地址由“重庆市北碚区京东 方大道 399 号 18 幢(B 区)、22 幢、23 幢”变更为 “重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢”。 | / | 是 | 无 | 无 | 无 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 有效 | 余启焕 | 何欢 | 139*******3
9 |  | 渝械备20160024号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 重庆两江新区 | 否 | 04-13-03 | 臂外展固定器 | 重庆富沃思医疗器械有限公司 | 无 | 91500108056461914X | 重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢 | 重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢 | 臂外展固定器是由臂外展关节夹组件、臂外展调节 组件、臂外展右夹组件、臂外展加压连接组件组成。 骨科创伤手术配套工具。臂外展固定器材料由铝合 金和不锈钢组成。本产品一次性使用。非无菌提供。 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑。 | FE5M-D040 包装规格:1 套/袋 臂外展固定器基本 尺寸:φ35*345mm，极限偏差外径±2mm，长度±5mm; 臂外展固定器可调节尺寸外径φ35mm，可调节长度 0-80mm，极限偏差外径±2mm。 | / | 2025.7.28 | 2016.3.10 | 无 | 无源 | 2017 年 12 月 18 日注册地址由“重庆市南岸区 江桥路 11 号”变更为“重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢”；生产地址由“重庆市南岸区江桥路 11 号”变更为“重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢”；型号或规格由“型号/规格：FE5M-D040 包 装规格：1 套/袋”变更为“型号/规格：FE5M-D040 包装规格：1 套/袋 臂外展固定器基本尺寸：Φ 35*345mm，极限偏差外径±2mm，长度±5mm；臂 外展固定器可调节尺寸外径Φ35mm，可调节长度 0- 80mm，极限偏差外径±2mm。” 2022 年 01 月 24 日生产地址由“重庆市北碚区京东 方大道 399 号 18 幢”变更为“重庆市北碚区京东方 大道 399 号 18 幢(B 区)、22 幢、23 幢”；产品描述 由“臂外展固定器是由臂外展左夹组件、臂外展调 节组件、臂外展右夹组件、臂外展加压连接组件等 部件组成。骨科创伤手术配套工具。通常由不锈钢 材料制成。可重复使用。”变更为“臂外展固定器 是由臂外展关节夹组件、臂外展调节组件、臂外展 右夹组件、臂外展加压连接组件组成。骨科创伤手 术配套工具。臂外展固定器材料由铝合金和不锈钢 组成。本产品一次性使用。非无菌提供。” 2025 年 07 月 24 日生产地址由“重庆市北碚区京东 方大道 399 号 18 幢(B 区)、22 幢、23 幢”变更为 “重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢”。 | / | 是 | 无 | 无 | 无 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 有效 | 余启焕 | 何欢 | 139*******3
10 |  | 渝械备20210006号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 重庆两江新区 | 否 | 04-17-15 | 腰椎融合器械包 | 重庆富沃思医疗器械有限公司 | 无 | 91500108056461914X | 重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢 | 重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢 | 腰椎融合器械包内配有融合器把持器、快速连接杆、 试模、骨锤、椎间盘铰刀、刮刀、脊柱手术用神经 根拉钩、骨填充器、植骨器、骨移植搅拌器、植骨 漏斗、刮匙、快换手柄、椎体撑开器。可重复使用， 非无菌提供。 | 用于医疗机构临床骨科手术时安装腰椎融合器植入 物使用。 | 骨科用夹持器(/)、快速连接杆(Φ3.5)、试模(6×22、 8×22、8×26、10×22、10×26、12×22、12× 26、14×22、 14×26)、骨锤(/)、椎间盘铰刀(10× 10.5、8.5×9.5、7.5×8.5、6.5×7.5)、刮刀(7mm、 8mm、9mm)、脊柱手术用神经根拉钩(大、小)、骨填 充器(/)、植骨器(Φ4.5)、骨移植搅拌器(/)、植骨漏斗 (/)、刮匙(长、短)、快换手柄(T 型)、椎体撑开器(6、 8、10、12) | / | 2025.7.28 | 2021.1.7 | 无 | 无源 | 2025 年 07 月 24 日生产地址由“重庆市北碚区 京东方大道 399 号 18 幢(B 区)、22 幢、23 幢”变更 为“重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、 23 幢”。 | / | 是 | 无 | 无 | 无 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 有效 | 余启焕 | 何欢 | 139*******3
11 |  | 渝两江械备 20240033 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 重庆两江新区 | 否 | 04-15-01 | 扩髓-灌洗-负压吸引系统工具包 | 重庆富沃思医疗器械有限公司 | 无 | 91500108056461914X | 重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢 | 重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢 | 该产品主要由不锈钢、镍钛合金、铝合金和硅橡胶 材料制成，由导针、锁定夹、送针器、钻头、扩髓 头、柔性杆组成。可重复使用，非无菌状态交付。 | 用于进行骨科手术时配合我公司扩髓-灌洗-负压 吸引系统产品进行髓腔扩髓或获取髓腔自体骨组织 的手术。不在内窥镜下使用。不接触血循环和中枢 系统。 | I 型 | / | 2025.7.28 | 2024.7.30 | 无 | 无源 | 2025 年 07 月 28 日生产地址由“重庆市北碚区 京东方大道 399 号 18 幢(B 区)、22 幢、23 幢”变更 为“重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、 23 幢”。 | / | 是 | 无 | 无 | 无 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 有效 | 余启焕 | 何欢 | 139*******3
12 |  | 渝械备 20160020 号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 重庆两江新区 | 否 | 04-13-03 | 肢体固定器 | 重庆富沃思医疗器械有限公司 | 无 | 91500108056461914X | 重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢 | 重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢 | 肢体固定器是由肢体固定器底座、肢体固定器边滑 动座组件、肢体固定器中间滑动座组件、短加压杆 组件、长加压杆组件、关节夹组件、加压连接杆组 件、长度调节组件组成。非无菌提供。一次性使用。 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑 | FE8M-D040-1 包装规格： 1 套/袋。肢体固定器基 本尺寸：Φ28*210mm，极限偏差外径±2mm，长度 ±5mm；肢体固定器可调节尺寸外径Φ28mm，可调 节长度 0-17mm，极限偏差外径±2mm；FE8M-D040- 2 包装规格： 1 套/袋。肢体固定器基本尺寸：Φ 33*250mm，极限偏差外径±2mm，长度±5mm；肢体 固定器可调节尺寸外径Φ33mm，可调节长度0-20mm， 极限偏差外径±2mm；FE8M-D040-3 包装规格： 1 套/袋。肢体固定器基本尺寸：Φ38*300mm，极限 偏差外径±2mm，长度±5mm；肢体固定器可调节尺 寸外径Φ38mm，可调节长度 0-75mm，极限偏差外 径±2mm | / | 2025.7.28 | 2016.3.10 | 无 | 无源 | 2017 年 12 月 18 日注册地址由“重庆市南岸区 江桥路 11 号”变更为“重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢”；生产地址由“重庆市南岸区江桥路 11 号”变更为“重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢”；型号或规格由“型号/规格：FE8M-D040 包 装规格：1 套/袋”变更为“型号/规格：FE8M-D040 包装规格：1 套/袋。肢体固定器基本尺寸：φ 38*300mm，极限偏差外径±2mm，长度±5mm；肢体 固定器可调节尺寸外径φ38mm，可调节长度 40- 130mm，极限偏差外径±2mm。”2022 年 01 月 24 日生产地址由“重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢”变更为“重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢 (B 区）、22 幢、23 幢”；产品描述由“肢体固定器 是由肢体固定器底座、肢体固定器边滑动座组件、 肢体固定器中间滑动座组件、短加压杆组件、长加 压杆组件等部件组成。”变更为“肢体固定器是由 肢体固定器底座、肢体固定器边滑动座组件、肢体 固定器中间滑动座组件、短加压杆组件、长加压杆 组件、关节夹组件、加压连接杆组件、长度调节组 件组成。非无菌提供。” ；产品型号规格由 “3.FE8M-D040 包装规格：1 套/袋。”变更为“型 号/规格：FE8M-D040-1，FE8M-D040-2、FE8M-D040- 3 包装规格：1 套/袋。”性能指标“FE8M-D040 肢体 固定器基本尺寸：φ38*300mm，极限偏差外径±2mm， 长度±5mm；肢体固定器可调节尺寸外径φ38mm， 可调节长度 40-130mm，极限偏差外径±2mm”变更 为“产品型号规格：FE8M-D040-1 肢体固定器基本 尺寸：φ28*210mm，极限偏差外径±2mm，长度±5mm； 肢体固定器可调节尺寸外径φ28mm，可调节长度 0- 17mm，极限偏差外径±2mm；FE8M-D040-2 包装规 格：1 套/袋。肢体固定器基本尺寸：φ33*250mm， 极限偏差外径±2mm，长度±5mm；肢体固定器可调 节尺寸外径φ33mm，可调节长度 0-20mm，极限偏 差外径±2mm；FE8M-D040-3 包装规格：1 套/袋。 肢体固定器基本尺寸：φ38*300mm，极限偏差外径 ±2mm，长度±5mm；肢体固定器可调节尺寸外径φ 38mm ，可调节长度 0-75mm ，极限偏差外径± 2mm”；产品规格型号示例由“FE8M-D040 表示重庆 富沃思医疗器械有限公司生产的肢体固定器，其规 格型号所配用的骨牵引针直径规格为φ4mm，φ5mm 的固定器。”变更为“FE8M-D040-3 表示重庆富沃 思医疗器械有限公司生产基本尺寸为φ38*300mm 的肢体固定器，其规格型号所配用的骨牵引针直径 规格为φ4mm，φ5mm 的固定器。” ；使用性能要 求由“肢体固定器肢体固定器内的两个调节杆可以 调节夹持钢针座，长度调节范围为 40-130mm，以 满足肢体固定的需求。”变更为“肢体固定器内的 两个调节杆可以调节夹持钢针座，长度调节范围满 足肢体固定的需求。”产品力学性能要求由“零部 件偏号：FE8M-D040，对钢针的夹持力≥200N”变更 为“零部件偏号：FE8M-D040-1，对钢针的夹持力 ≥100N；零部件偏号：FE8M-D040-2，对钢针的夹 持力≥150N；零部件偏号：FE8M-D040-3，对钢针 的夹持力≥200N”。 2023 年 8 月 2 日产品描述由“肢体固定器是由肢体 固定器底座、肢体固定器边滑动座组件、肢体固定 器中间滑动座组件、短加压杆组件、长加压杆组件、 关节夹组件、加压连接杆组件、长度调节组件组成。 非无菌提供。”变更为“肢体固定器是由肢体固定 器底座、肢体固定器边滑动座组件、肢体固定器中 间滑动座组件、短加压杆组件、长加压杆组件、关 节夹组件、加压连接杆组件、长度调节组件组成。 非无菌提供。一次性使用。” 2025 年 07 月 28 日生产地址由“重庆市北碚区京东 方大道 399 号 18 幢(B 区)、22 幢、23 幢”变更为 “重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢”。 | / | 是 | 无 | 无 | 无 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 有效 | 余启焕 | 何欢 | 139*******3
13 |  | 渝械备 20160019 号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 重庆两江新区 | 否 | 04-13-03 | 腕关节固定器 | 重庆富沃思医疗器械有限公司 | 无 | 91500108056461914X | 重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢 | 重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢 | 腕关节固定器由万向连接组件、单夹螺纹调节组件、 双夹调节组件组成。腕关节固定器材料由铝合金和 不锈钢组成。本产品一次性使用。非无菌提供。 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑。 | FE5M-D030 包装规格：1 套/袋。腕关节固定器基本 尺寸：Ф16*230mm，极限偏差外径±2mm，长度±5mm； 腕关节固定器可调节尺寸外径Ф16，可调节长度 0- 80mm，极限偏差外径±2mm。 | / | 2025.7.28 | 2016.3.10 | 无 | 无源 | 2017 年 12 月 18 日注册地址由“重庆市南岸区 江桥路 11 号”变更为“重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢”；生产地址由“重庆市南岸区江桥路 11 号”变更为“重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢”；型号或规格由“型号/规格：FE5M-D030 包 装规格：1 套/袋”变更为“型号/规格：FE5M-D030 包装规格：1 套/袋。腕关节固定器基本尺寸：Ф 16*230mm，极限偏差外径±2mm，长度±5mm；腕 关节固定器可调节尺寸外径Ф16，可调节长度 0- 80mm，极限偏差外径±2mm。” 2022 年 01 月 24 日生产地址由“重庆市北碚区京东 方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢”变更为“重庆 市北碚区京东方大道 399 号 18 幢(B 区)、22 幢、23 幢”；产品描述由“腕关节固定器是由万向连接组 件、单夹螺纹连接组件、双夹组件等部件组成。腕 关节固定器材质由不锈钢、铝合金组成。可重复使 用。”变更为“腕关节固定器由万向连接组件、单 夹螺纹调节组件、双夹调节组件组成。腕关节固定 器材料由铝合金和不锈钢组成。本产品一次性使用。 非无菌提供。”；产品规格型号示例说明由“FE5MD030 表示重庆富沃思医疗器械有限公司生产的腕关 节固定器，其规格型号所配用的骨牵引针直径规格 为Ф3mm、Ф2mm 的固定器”变更为“FE5M-D030 表 示重庆富沃思医疗器械有限公司生产的腕关节固定 器，其规格型号所配用的加压螺纹钉导引针直径规 格为Ф3mm、Ф2.5mm 的固定器”。 2025 年 07 月 28 日生产地址由“重庆市北碚区京东 方大道 399 号 18 幢(B 区)、22 幢、23 幢”变更为 “重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢”。 | / | 是 | 无 | 无 | 无 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 有效 | 余启焕 | 何欢 | 139*******3
14 |  | 渝械备 20160023 号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 重庆两江新区 | 否 | 04-13-03 | 踝关节固定器 | 重庆富沃思医疗器械有限公司 | 无 | 91500108056461914X | 重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢 | 重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢 | 踝关节固定器由角度调节组件、长度调节组件、关 节夹组件、加压连接杆组件组成。骨科创伤手术配 套工具。由铝合金和不锈钢材料制成。本产品一次 性使用。非无菌提供。 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑。 | FE8M-D050 包装规格:1 套/袋。踝关节固定器基本尺 寸:Ф28*315，极限偏差外径±2mm，长度±5mm； 踝关节固定器可调节尺寸外径Ф28，可调节长度 0- 21mm，极限偏差外径±2mm。 | / | 2025.7.29 | 2016.3.10 | 无 | 无源 | 2017 年 12 月 18 日注册地址由“重庆市南岸区 江桥路 11 号”变更为“重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢”；生产地址由“重庆市南岸区江桥路 11 号”变更为“重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢”；型号或规格由“型号/规格：FE8M-D050 包 装规格：1 套/袋”变更为“型号/规格：FE8M-D050 包装规格：1 套/袋。腕关节固定器基本尺寸：Ф 35*271，极限偏差外径±2mm，长度±5mm；腕关节 固定器可调节尺寸外径Φ35，可调节长度 0-30mm， 极限偏差外径±2mm。” 2022 年 01 月 24 日生产地址由“重庆市北碚区京东 方大道 399 号 18 幢”变更为“重庆市北碚区京东方 大道 399 号 18 幢(B 区)、22 幢、23 幢”；型号或规 格由“型号/规格：FE8M-D050 包装规格：1 套/袋。 腕关节固定器基本尺寸：Ф35*271，极限偏差外径 ±2mm，长度±5mm；腕关节固定器可调节尺寸外径 Ф35 ，可调节长度 0-30mm ，极限偏差外径± 2mm。”变更为“型号/规格：FE8M-D050 包装规格： 1 套/袋。腕关节固定器基本尺寸：Ф28*315，极限 偏差外径±2mm，长度±5mm；腕关节固定器可调节 尺寸外径Ф28，可调节长度 0-21mm，极限偏差外 径±2mm。”；产品描述由“踝关节固定器是由踝关 节左夹组件、踝关节长度调节组件、踝关节角度调 节组件等部件组成。骨科创伤手术配套工具。通常 由不锈钢材料制成。可重复使用。”变更为“踝关 节固定器由角度调节组件、长度调节组件、关节夹 组件、加压连接杆组件组成。骨科创伤手术配套工 具。由铝合金和不锈钢材料制成。本产品一次性使 用。非无菌提供。” 2025 年 07 月 29 日生产地址由“重庆市北碚区京东 方大道 399 号 18 幢(B 区)、22 幢、23 幢”变更为 “重庆市北碚区京东方大道 399 号 18 幢、22 幢、23 幢”。 型号规格由“FE8M-D050 包装规格:1 套/袋。 腕关节固定器基本尺寸:Ф28*315，极限偏差外径± 2mm，长度±5mm；腕关节固定器可调节尺寸外径Ф 28，可调节长度 0-21mm，极限偏差外径±2mm。” 变更为“FE8M-D050 包装规格:1 套/袋。踝关节固定 器基本尺寸:Ф28*315，极限偏差外径±2mm，长度± 5mm；踝关节固定器可调节尺寸外径Ф28，可调节长 度 0-21mm，极限偏差外径±2mm。” | / | 是 | 无 | 无 | 无 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 有效 | 余启焕 | 何欢 | 139*******3
15 |  | 渝两江械备 20250037 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 重庆两江新区 | 否 | 22-12-01 | 全自动涂片机 | 重庆科杰医疗技术有限公司 | 无 | 91500105077254316R | 重庆市北碚区京东方大道 384 号 | 重庆市北碚区京东方大道 384 号 | 全自动涂片机由控制系统、软件、电源系统、消毒 单元、样本处理单元、涂片单元、烘干单元、固定 单元、载玻片灭菌单元、涂片储存单元和机架组成。 | 用于样本分析前对血液或其他体液的涂片处理。 | KJMS100 | / | 2025.7.31 | 2025.7.31 | 无 | 无源 | / | / | 是 | 无 | 无 | 无 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 有效 | 何林声 | 邹珂林 | 133*******1